## BIO-051
CLAVE | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE
BIO-051
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO: SISTEMA DE RADIODIAGNOSTICO DIGITAL PORTATIL QUE PERMITA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN MULTIPLES UBICACIONES, CON SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EN ESTACIONES DE GRADO MEDICO PARA SU PROCESAMIENTO Y ANALISIS.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
UNIDAD DE ADQUISICION MOTORIZADA
A01 | UNIDAD RODABLE MOTORIZADA DE 32KW COMO MÍNIMO, DE 500MA O MAYOR, RANGO DE MAS DESDE 0.1 HASTA 500MAS O SUPERIOR, DE 500KHZ O MAYOR.
A02 | CON TUBO DE RAYOS XE 200KHU COMO MÍNIMO, CON PANTALLA DE 10" O MAYOR EN EL CABEZAL DEL EQUIPO DE RAYOS X, DONDE SE INDIQUEN LOS PARAMETROS RADIOGRAFICOS E IMÁGENES RADIOGRAFICAS.
A03 | CON BATERIA QUE PERMITA REALIZAR 1000 EXPOSICIONES COMO MINIMO O RECORRER HASTA 50KM O MAS, CON POSIBILIDAD DE MOVILIZAR CON GRAN FACILIDAD Y COMODIDAD PARA EL OPERARIO.
A04 | CON DETECTOR FLAT PANEL DE 14"X17" O MAYOR, DE TIPO INALAMBRICO, CON CAPACIDAD DE CARGARSE EN EL MISMO COCHE DEL EQUIPO RODABLE, CON NIVEL DE PROTECCION DE IP44 O MAYOR.
A05 | CON SOFTWARE QUE TRABAJA CON INTELIGENCIA ARTIFICAL, QUE PERMITE VISUALIZAR CATÉTERES, NEUMOTORAX, OPTIMIZAR IMÁGENES PEDIATRICAS Y HERRAMIENTA DE SUPRESION DE HUESOS, CAPAZ DE GUARDAR 14000 IMÁGENES O MAS.
A06 | UNA (01) MESA RODABLE CON FRENOS PARA FIJAR LOS MOVIMIENTOS DE LA MESA, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE Y TABLERO RADIOLUCIDO TRANSPARENTE, CON LÁMINA INTERCAMBIABLE DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DEL TABLERO CONTRA RAYADURAS, CON AGARRADERAS PARA MAYOR COMODIDAD DEL PACIENTE, CON CAPACIDAD DE SOPORTAR FLAT PANEL CON TAMAÑOS DE HASTA 17”X17” (43 X 43CM) INCLUIDO CON SU PROTECTOR.
A07 | UN (01) ESTATIVOS RADIOGRÁFICOS DE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE CON BANDEJA DESLIZABLE QUE PERMITA TOMA DE IMÁGENES PANORÁMICAS, CON TALLÍMETRO A LO LARGO DE LA COLUMNA PRINCIPAL, CAPACIDAD DE SOPORTAR FLAT PANEL CON TAMAÑOS DE HASTA 17”X17” (43 X 43CM) INCLUIDO CON SU PROTECTOR Y DISPOSITIVO QUE PERMITA TRABAJARLO DE FORMA ESTACIONARIA O PORTATIL.
A08 | DOS (01) PROTECTOR PARA DETECTOR FLAT PANEL, DE BAJO PESO PARA MAYOR COMODIDAD DEL USUARIO, DE MATERIAL ECOAMIGABLE CON EL AMBIENTE, QUE PERMITA EL ACCESO A LA BOTONERIA DEL DETECTOR Y CON CONTORNOS FLEXIBLES QUE PERMITAN AMORTIGUAR LOS GOLPES.
A09 | ESTACION CON MONITOR DE ALTA DEFINICION A COLOR DE 6MP O SUPERIOR, TAMAÑO DE 30" COMO MÍNIMO, PIXEL DE 0.1995MM O MENOR, SENSOR DE LUZ AMBIENTE Y LUMINANCIA DE 1050 CD/M2, COMO MÍNIMO, LUMINANCIA DICOM 600 CD/M2 O MAYOR, 30BITS COMO MÍNIMO.
A10 | ESTACION CON CPU CON PROCESADOR INTEL CORE I9, 11VA GENERACIÓN, 8 NÚCLEOS, RAM 16GB, DDR4, 3200 MHZ O SUPERIOR, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD, 2TB, INTERFAZ SATA O SUPERIOR, MAINBOARD CON SOPORTE DDR4 O SUPERIOR, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 O SUPERIOR, CON TARJETA GRAFICA COMPATIBLE CON EL MONITOR, CON CAPACIDAD DE 4GB COMO MÍNIMO E INTERFAZ DE MEMORIA DE 128GB O MAYOR Y CON TECLADO Y MOUSE ERGONOMICOS.
A11 | 2 BIOMBO PLOMADO CON VIDRIO PLOMADO DE 30X30CM COMO MINIMO Y 3 MANDILES PLOMADOS COMO MÍNIMO Y COLGADOR DE MANDILES, COLLARIN
A12 | CON SISTEMA MULTIMEDIA PARA TRANSMISION Y COLABORACIONES ACADEMICAS, QUE INCLUYA PROYECTOR DE MULTIMEDIA LASER DE UN CHIP COMO MÍNIMO, 6000 LUMENES O MAYOR, CON LENTE ADECUADO PARA EL AMBIENTE, CON 15000 HORAS DE VIDA UTIL O MAYOR, CON CONTROL REMOTO, CON SU RESPECTIVO ECRAN Y CONEXIÓN INALAMBRICA CON OTROS DISPOSITIVOS. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN POR CAMARA Y TRANSMISION DE AUDIO.
A13 | IMPRESORA RADIOGRAFICA LASER, CON UNA CAPACIDAD DE IMPRIMIR HASTA 10 PELICULAS/HORA, EQUIPO DE GRADO MEDICO, QUE INCLUYA 500 PELICULAS RADIOGRACIAS.
A14 | DOS (02) FANTOMAS ESPECIALIZADO DE SIMULACIÓN ANATOMICA PARA USO CON EL EQUIPO DE RAYOS X Y PRUEBAS EXPERIMENTALES.
A15 | CON DOSIMETRO QUE PERMITA REGISTRAR LA DOSIS PROVENIENTE DEL EQUIPO DE RAYOS X Y REALIZAR INVESTIGACIÓN ASÍ COMO CONTROLES DE CALIDAD.
B01 | IMAGENES REFERENCIALES: