## BIO-038
ENMIENDA 139
CLAVE | ESTUCHE DE DISECCIÓN
BIO-038
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO: ESTE ESTUCHE CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO DISECCIONES
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | Estuche de disección de 08 piezas o más piezas; sin signos de daño y de acero quirúrgico inoxidable
CONTENIDO
A02 | 1 Estilete de 14cm
A03 | 1 Sonda Acanalada
A04 | 1 Mango de Bisturi n°3
A05 | 1 Mango de Bisturi n°4
A06 | 1 Tijera Curva aguda - roma 14cm
A07 | 1 Tijera Recta aguda 14 cm
A08 | 1 Pinza Punta Fina 12 cm
A09 | 1 Pinza sin dientes 13 cm
E | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-048
ENMIENDA 140
CLAVE | FAJA ERGOMÉTRICA
BIO-048
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO PARA REALIZAR EJERCICIO FISICO PARA MONITOREAR EL RITMO DEL CORAZÓN Y LA PRESIÓN ARTERIAL.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | BANDA SINFÍN DE 45 CM X 140CM O MAS AMPLIO
A02 | CAPACIDAD PARA SOPORTAR (CARGAR) A UN PACIENTE DE 155 KG O MAS
A03 | VELOCIDAD HASTA 15 KMP/H (9.3 MPH) O MAS
A04 | PENDIENTE VARIABLE 0 A 25º o MAYOR
A05 | BARANDA FRONTAL, CON O SIN BARANDA LATERAL
A06 | CON PROTOCOLOS DE ESFUERZO PREDETERMINADOS Y PROGRAMABLES
B | REQUERIMIENTO DE ENERGIA
B01 | 220-230 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.
IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-049
CLAVE | HEMOGLOBINOMETRO
BIO-049
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO APARATO PARA DETERMINAR, POR COLORIMETRÍA, EL CONTENIDO DE LA HEMOGLOBINA DE LA SANGRE.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | METODO DE MEDICION POR ESPECTROFOMETRIA
A02 | RANGO DE MEDICION DE 1 A 20 GM/DL APROXIMADO O RANGO MAS AMPLIO
A03 | LONGITUD DE ONDA DE TRABAJO 520 NM APROXIMAD.
A04 | TAMAÑO D ELA MUESTRA MENOR A 20 UL O MAS
A05 | TIEMPO DE ANALISIS MENOR A 60 SEGUNDOS
A06 | PRESENTACION DE RESULTADOS EN PANTALLA DIGITAL
A07 | SISTEMA DE AUTOCALIBRACION
B | PROCESAMIENTO DE DATOS
B01 | EXACTITUD DEL 2% O MENOR
C | REQUERIMIENTO DE ENERGIA
C01 | CON PILAS , BATERÍA Y/O REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VAC / 60 HZ
C02 | Monofasico 220 VAC/ 60 Hz / Tierra / con cable de poder y enchufe tipo schuko 16 A cumpliendo lo dispuesto en la R.M. N° 175-2008-MEM
D | ACCESORIOS
D01 | MALETÍN RÍGIDO EXTERNO E INTERIOR SUAVE Y AMORTIGUADO.
D02 | MICROCUBETAS POR 50 UNIDADES
E | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-052
CLAVE | LARINGOSCOPIO ADULTO – PEDIATRICO
BIO-052
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO INSTRUMENTO MÉDICO SIMPLE QUE SIRVE PRINCIPALMENTE PARA EXAMINAR LA GLOTIS Y LAS CUERDAS VOCALES
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | EQUIPO COMPUESTO POR: UN MANGO ERGONOMICO METALICO UNIVERSAL, INOXIDABLE, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CON DISPOSITIVO MECÁNICO DE AJUSTE Y ENGANCHE PARA PODER INTERCAMBIAR HOJAS DE DIFERENTES TAMAÑOS.
A02 | MANGO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO CON PILAS O BATERIAS RECARGABLES
A03 | SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED A TRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA.
A04 | ON (02) HOJAS CURVAS, TIPO MACINTOSH DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLES, PARA USO EN PACIENTES ADULTOS NUMEROS 3 Y 4.
A05 | CON (02) HOJAS CURVAS, TIPO MACINTOSH DE ACERO INOXIDABLE, AUTOCLAVABLES, PARA USO EN PACIENTES PEDIATRICOS NUMEROS 1 Y 2.
B | ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADCIONALES
B01 | UN (01) CARGADOR PARA MANGO DE BATERIAS.
B02 | UN (01) ESTUCHE PARA EQUIPOS Y ACCESORIOS
C | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-070
ENMIENDA 141
CLAVE | MARCADOR DE PASOS
BIO-070
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO DISPOSITIVO QUE SE USA PARA CONTAR O MARCAR LOS PASOS.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | PORTATIL, CON CLIP PARA SUJETAR EN CINTURA O BRAZO
A02 | PANTALLA LCD INDICA EL NUMERO DE PASOS REALIZADOS
A03 | BOTON O TECLADO DE ENCENDIDO O INICIO
A04 | MEDICION BASADO EN ACELEROMETRO O MECANISMO
A05 | A BATERIS
A06 | BLASTOCITOS, AL CABO DE UNOS 4 DIAS.
B | CONDICIONES MINIMAS PARA LA ADQUISICION
B01 | CON UN (01) AÑO DE GARANTIA (COMO MINIMO), CONTRA CUALQUIER DESPERFECTO O DEFICIENCIA DE FABRICA QUE PUDIERA MANIFESTARSE DURANTE SU USO NORMAL.
C | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-080
CLAVE | TENSIOMETRO Y PULSOMETRO DIGITAL
BIO-080
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO: Tensiometro de mano (muñeca) digital.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | Tecnologia de Filtro Digital
A02 | Sistema Intermitente de Alerta
A03 | Memoria 90 lecturas con función promedio
A04 | Auto inflador de un toque
A05 | Método de medición sistema Oscilométrico
A06 | Rango de medición
A07 | Presión: 0-280 mmHg
A08 | Pulsación: 30-160 pulsaciones / min
A07 | Exactitud de la medición
A08 | Presión Sanguínea: +/- 3 mmHg
A09 | Frecuencia del pulso: +/- 5%
A10 | Medidas del brazalete aprox. 5" to 8-34" (12,5cm a 22cm)
A11 | Tipo pantalla LCD Digital
A12 | Pantala LCD Grande
A13 | Visualización de la presión arterial y la velocidad del pulso
A14 | Temperatura / Humedad de funcionamiento 50°F a 104°F / 15% - 90% RH
A15 | Temperatura / Humedad de almacenaje -4"F a 140"F / 10% a 95%RH
A16 | Dimensiones (H x W x D): 3 1/8" X 2 1/8" X 1"
A17 | Peso: 0,23 lbs
B | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
B01 | Fuente de energía: dos baterias "AAA"
B02 | Vida de la batería aprox. 300 usos
C | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-081
CLAVE | PHMETRO DIGITAL
BIO-081
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO SENSOR UTILIZADO EN EL MÉTODO ELECTROQUÍMICO PARA MEDIR EL PH DE UNA DISOLUCIÓN.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | MODELO DE SOBREMESA
A02 | LECTURA DIGITAL DE pH Y TEMPERATURA SIMULTANEAMENTE.
A03 | SISTEMA DE CALIBRACION DE 2 PUNTOS COMO MINIMO
A04 | CON INTERFACE PARA COMUNICACIÓN CON PC
A05 | CAPACIDAD DE ALMACENAR 50 O MAS DE MEDICION
B | PARAMETROS
B01 | RANGO DE MEDIDA DE pH, DE 0 A 14 O RANGO MAS AMPLIO
B02 | RESOLUACIÓN DE pH, MENOR O IGUAL A 0.01
B03 | PRECISIÓN DE PH MENOR O IGUAL +/- 0.05
B04 | RANGO DE MEDIDA DE TEMPERATURA, ENTRE 0ºC A 70ºC, O RANGO MAS AMPLIO
B05 | RESOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA, MENOR O IGUAL A 0.1ºC.
B06 | PRECISIÓN DE TEMPERATURA MENOR O IGUAL +/-0.5ºC
C | ACCESORIOS
C01 | DOS (02) SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN COMO MÍNIMO DE 20 ML CADA UNO DE
C02 | DIFERENTE pH (ACIDO Y BASE
D | REQUERIMIENTO DE ENERGIA
D01 | ADAPTADOR EXTERNO DC PARA 220-230 ± 10% VAC / 60 Hz.
D02 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.
D03 | Monofasico 220 VAC/ 60 Hz / Tierra / con cable de poder y enchufe tipo schuko 16 A cumpliendo lo dispuesto en la R.M. N° 175-2008-MEM
E | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-082
CLAVE | PINZOMETRO
BIO-082
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO: Instrumento certificado, hidráulico, que permite evaluar y objetivar la fuerza de presión de dedos
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | Registro hasta 23 kg (incrementos de 0,5kg)
A02 | Pantalla de 5 cm de diámetro
A04 | Función de pinza
A05 | Peso Aproximado: 1 Kg
A06 | Dimensiones Aprox: 20 x 20 x 10
B | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-083
CLAVE | PODOSCOPIO DIGITAL
BIO-083
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO: Escáner digital ultra rapido de huellas reales a escala 1:1
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
APECTOS DESTACADOS
A01 | Herramientas para el recorte automático
A02 | Escaneo Rápido (+/- 2s)
A03 | Plantilla por defecto con librería integrada de elementos por diferentes tamaños y formas.
A04 | Capacidad para dibuar y diseñar directamente sobre la huella
A05 | Impresión de 1 pie o 2 pies (sobre impresora A3)
A06 | Herramienta de cálculo: longitud, anchura, área, perimetro (por ejemplo: ideal para la medición de la evolución de MPP diabética)
A07 | El marco que rodea el escáner de huellas digitales, si se desea, facilita la captura de imagen de un pie tras otro
DATOS TECNICOS
A08 | Reigistro de Huellas a escala 1:1
A09 | Recorte automático de la huella, visión negativa, blanco y negro en color
A10 | Herramientas de cálculo de: longitudes, anchuras, ángulos, ..
A11 | Realización del dibujo del contorno de la huella para escalar directamente sobre la plantilla
A12 | Publicar los informes de las huellas plantares y los bordes de las plantillas
A13 | Impresión a escala 1:1 de las huellas (dependiendo de la impresora)
A14 | Conexión USB 2,0
A15 | Resolución: 600 x 1200pp
A16 | Peso: 25kg
A17 | Dimensiones generales: 552 x 702 x 146 mm
A17 | Dimensiones de zona de escaneo: 320 x 500mm
B | REQUERIMIENTOS DE ENERGIA
B01 | 220 ± 10% VAC / 60 Hz. CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.
C | IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-085
CLAVE | PULSIOXIMETRO
BIO-085
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO MÉTODO NO INVASIVO, QUE PERMITE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO DE LA HEMOGLOBINA EN SANGRE DE UN PACIENTE CON AYUDA DE MÉTODOS FOTOELÉCTRICOS
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | PORTATIL
A02 | FUCIONAMIENTO CON RED ELECTRICA Y A BATERIA
A03 | VISUALIZACION DE INTENSIDAD DE PULSO, EN BARRA GRAFICA
A04 | CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION / TENDENCIAS
A05 | PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL
A06 | SISTEMA QUE PERMITA REDUCIR LAS INTERFERENCIAS Y FALSAS ALARMAS POR MOVIMIENTO Y BAJA PERFUSION
B | PARÁMETROS DE MEDICION
B01 | SATURACION ARTERIAL DE OXIGENO (SpO2): DE 15% ó MENOS A 99% ó RANGO MAYOR
B02 | FRECUENCIA DE PULSACIONES (BPM): DE 30 BPM O MENOS A 220 BPM ó MÁS
C | ALARMAS AUDIOVISUALES
C01 | DE SpO2, NIVEL ALTO Y BAJO
C02 | DE BPM, NIVEL ALTO Y BAJO
C03 | INDICADOR DE BATERIA BAJA
C04 | SILENCIADOR DE ALARMA
D | ACCESORIOS
D01 | SEIS (06) SENSORES REUSABLES: DOS (02) ADULTOS, DOS (02) PEDIATRICOS, Y DOS (02) NEONATO ESTOS DEBEN SER SIN RESORTES O PINZAS DE SUJECION QUE PUEDAN DAÑAR AL NEONATO.
E | REQUERIMIENTO DE ENERGIA
E01 | APTO PARA FUNCIONAR CON RED ELECTRICA DE 220 ± 10% VAC / 60 HZ
E02 | CABLE DE ALIMENTACIÓN CON TOMA A TIERRA TIPO SHUKO 250V.
E03 | BATERIA, CON AUTONOMIA MINIMA DE 5 HORAS
IMAGEN DE REFERENCIA

## BIO-099
CLAVE | TENSIOMETRO ANEROIDE
BIO-099
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE EQUIPO: DISPOSITIVO MANUAL QUE SE UTILIZA PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL DE LOS SERES HUMANOS.
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A | GENERALES
A01 | ANEROIDE.
A02 | DE MANO.
A03 | COMPUESTO POR UN SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL.
A04 | TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ.
A05 | PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE.
A06 | DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA TENER UN USO INTENSIVO ADECUADAMENTE CALIBRADO.
A07 | DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA PERILLA DE INSUFLACIÓN.
A08 | CON UNA PERILLA DE INSUFLACIÓN DE GOMA SUAVE.
A09 | RESISTENTE AL USO FRECUENTE.
A10 | CON VÁLVULA TIPO ROSCA.
A11 | DE FÁCIL MANEJO, QUE PERMITA REGULAR ADECUADAMENTE, LA PRESIÓN DE AIRE CONTENIDA EN LA BOLSAS DE INSUFLACIÓN.
A12 | BRAZALETE DE TELA, FÁCILMENTE LAVABLES Y RESISTENTES AL USO FRECUENTE; RECUBIERTAS POR FUNDAS CON SISTEMA DE FIJACIÓN TIPO VELCRO.
A13 | BOLSA DE INSUFLACIÓN DE JEBE.
A14 | LOS TAMAÑOS DE LAS BOLSAS DE INSUFLACIÓN SOLICITADOS SON: PARA PACIENTE ADULTO ESTÁNDAR, PARA PACIENTE ADULTO OBESO.
B | ACCESORIOS
B01 | ESTUCHE DE MATERIAL SINTÉTICO, SEMI RÍGIDO.
B02 | ALTAMENTE RESISTENTE A LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
B03 | QUE PROTEJA AL EQUIPO CONTRA GOLPES.
B | IMAGEN DE REFERENCIA