## Aclaraciones
SOLICITUD DE ACLARACIONES - COMITÉ DE EVALUACIÓN
LPI N° 002-2025.UE118-PMESUT/BID
N° Consulta | Oferente | REFERENCIA DE LOS DDL | ARTÍCULO | UBICACIÓN | SOLICITUD DE ACLARACIÓN | RESPONSABLE DE ACLARACIÓN | RESPUESTA | 130 ÍTEMS
1 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | LOTE 06 ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Altura de intervalo de 30 a 150 mm Todos los estereoscopios dependiendo de la marca y modelo cuentan con diferente altura y distancia de trabajo. Por tanto, con la finalidad de confirmar el cumplimiento tendrá a bien el área encargada aceptar un estéreo con rango de enfoque de 120 mm y distancia de trabajo de 100 mm o superior (rango suficiente para diferentes muestas biológicas) | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 1
2 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | LOTE 06 ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Objetivo zoom de 0.67 a 7X aproximadamente, aumento de 6.7 a 112X aprox. Por lo general el zoom óptico de los estéreos de rutina se encuentra entre los 0.67 a 4.5X desarrollando aumentos de hasta 130X con oculares de gran aumento. Por tanto, con la finalidad de confirmar el cumplimiento, tendría a bien el área usuaria confirmar aceptar un estereoscopio trinocular de 0.67 a 4.5X con aumento de hasta 135X (superior a lo solicitado) | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 2
3 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | LOTE 06 ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Cabezal trinocular inclinado ajustable de 5° a 45° Los cabezales de los estereoscopios de rutina por lo general son de ángulo fijo el cual puede ser 30° 45° o 60° Por tanto con la finalidad de aclarar el requerimiento tendría a bien el área usuaria confirmar que aceptará un cabezal trinocular con cualquiera de los ángulos descritos. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 3
4 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | LOTE 06 ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Contar con certificación ISO 9001 y FDA Los microscopios y estereoscopio al no ser dispositivos médicos, no requieren de certificación FDA sin embargo si cuentan con certificaciones ISO 9001 y 13485 los cuales son enfocados a controles de calidad y procesos. Por tanto, tendrá a bien el área usuaria aceptar certificaciones ISO 9001 y 13485 en lugar de FDA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4
5 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | LOTE 06 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR SE SOLICITA Iluminación LED con duración de 100,000 horas Cada fabricante de microscopios elabora sus equipos de acuerdo a estándares propios de cada fabricante; en el caso de nuestra representada dependiendo del modelo de microscopio el tiempo de vida de la iluminación LED puede ser de 20 mil la misma a la que se podría incluir 6 lámparas de repuesto para cumplir y superar con su requerimiento. Por tanto, con la finalidad de fomentar una libre participación tendría a bien el área encargada aceptar la propuesta | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor. Ver Enmienda 6. (Se busca tener una máxima durabilidad con el menor mantenimiento posible, debido a las condiciones de ubicación de cada beneficiario, asi como la disponibilidad de personal técnico, toda vez que son instituciones alejadas con servicios básicos inestables propias en el territorio nacional.)
6 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | LOTE 06 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR SE SOLICITA Oculares 10X y 16X Total, de aumentos 1000 a 1600X Por lo general los microscopios biológicos vienen con oculares de 10X desarrollando un aumento máximo de 1000X, sin embargo, en algunos casos se utilizan accesorios adicionales como oculares y objetivos de diferentes aumentos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que por lo general los oculares adicionales son de aumento 15X (no 16X) desarrollando un aumento de 1500X Por tanto, tendrá a bien el área encargada aceptar un juego de oculares adicionales de 15X para un aumento total de 1500X | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 37.
7 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | LOTE 06 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR SE SOLICITA Plataforma mecánica de 200 a 160 mm Cada fabricante de microscopios elabora sus equipos de acuerdo a estándares propios de cada fabricante; por lo que desarrollar platinas oculares elemento del microscopio con dimensiones determinadas sería difícil de cumplir por los postores. Por tanto y teniendo en cuenta que la dimensión de un microscopio no influye en la observación de las muestras, tendría a bien el área encargada aceptar plataforma con dimensiones de acuerdo a cada fabricante. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se hace una aclaración. “ Plataforma mecánica de 200 a 160 mm o superior.” -En usos pedagógicos a mayor dimensión, permite al usuario tener versatilidad de uso con otros accesorios. Al haber mas de una marca se mantiene pluralidad de postores.
8 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | LOTE 06 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR SE SOLICITA Certificación ISO 9001 y FDA Los microscopios y estereoscopio al no ser dispositivos médicos, no requieren de certificación FDA sin embargo si cuentan con certificaciones ISO 9001 y 13485 los cuales son enfocados a controles de calidad y procesos. Por tanto, tendrá a bien el área usuaria aceptar certificaciones ISO 9001 y 13485 en lugar de FDA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4
9 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | LOTE 06 MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR SE SOLICITA Contar con engranajes metálicos de cobre. Los sistemas de engranajes internos de los microscopios pueden ser de cobre o aluminio galvanizado. Tendría a bien el área encargada aceptar cualquiera de los dos tipos de engranajes | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: Contar con engranajes metálicos de cobre Se busca mantener la calidad de los equipos a entregar a los beneficiarios, el cobre es más resistente al desgaste. Al haber más de 1 marca se mantiene la pluralidad de postores.
10 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | LOTE 06 MICROSCOPIO DIGITAL CON CAMARA Y PANTALLA SE SOLICITA Iluminación LED con duración de 100,000 horas Cada fabricante de microscopios elabora sus equipos de acuerdo a estándares propios de cada fabricante; en el caso de nuestra representada dependiendo del modelo de microscopio el tiempo de vida de la iluminación LED puede ser de 20 mil la misma a la que se podría incluir 6 lámparas de repuesto para cumplir y superar con su requerimiento. Por tanto, con la finalidad de fomentar una libre participación tendría a bien el área encargada aceptar la propuesta | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 6
11 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | LOTE 06 MICROSCOPIO DIGITAL CON CAMARA Y PANTALLA SE SOLICITA Plataforma mecánica de 200 x 160 mm Cada fabricante de microscopios elabora sus equipos de acuerdo a estándares propios de cada fabricante; por lo que desarrollar platinas oculares elemento del microscopio con dimensiones determinadas sería difícil de cumplir por los postores. Por tanto y teniendo en cuenta que la dimensión de un microscopio no influye en la observación de las muestras, tendría a bien el área encargada aceptar plataforma con dimensiones de acuerdo a cada fabricante. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se hace una aclaración. “ Plataforma mecánica de 200 a 160 mm o superior.” -En usos pedagógicos a mayor dimensión, permite al usuario tener versatilidad de uso con otros accesorios. Al haber mas de una marca se mantiene pluralidad de postores.
12 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | LOTE 06 MICROSCOPIO DIGITAL CON CAMARA Y PANTALLA SE SOLICITA Certificación ISO 9000 y FDA Los microscopios y estereoscopio al no ser dispositivos médicos, no requieren de certificación FDA sin embargo si cuentan con certificaciones ISO 9001 y 13485 los cuales son enfocados a controles de calidad y procesos. Por tanto, tendrá a bien el área usuaria aceptar certificaciones ISO 9001 y 13485 en lugar de FDA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4.
13 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Altura de intervalo de 30 a 150 mm Todos los estereoscopios dependiendo de la marca y modelo cuentan con diferente altura y distancia de trabajo. Por tanto, con la finalidad de confirmar el cumplimiento tendrá a bien el área encargada aceptar un estéreo con rango de enfoque de 120 mm y distancia de trabajo de 100 mm o superior (rango suficiente para diferentes muestas biológicas) | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 1.
14 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Objetivo zoom de 0.67 a 7X aproximadamente, aumento de 6.7 a 112X aprox. Por lo general el zoom óptico de los estéreos de rutina se encuentra entre los 0.67 a 4.5X desarrollando aumentos de hasta 130X con oculares de gran aumento. Por tanto, con la finalidad de confirmar el cumplimiento, tendría a bien el área usuaria confirmar aceptar un estereoscopio trinocular de 0.67 a 4.5X con aumento de hasta 135X (superior a lo solicitado) | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 2.
15 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Cabezal trinocular ajustable de 5° a 45° Los cabezales de los estereoscopios de rutina por lo general son de ángulo fijo el cual puede ser 30° 45° o 60° Por tanto con la finalidad de aclarar el requerimiento tendría a bien el área usuaria confirmar que aceptará un cabezal trinocular con cualquiera de los ángulos descritos. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 3
16 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Regulador de punto ocular extensible hasta 120 mm Todos los estereoscopios dependiendo de la marca y modelo cuentan con diferente altura y distancia de trabajo. Por tanto, con la finalidad de confirmar el cumplimiento tendrá a bien el área encargada aceptar un estéreo con rango de enfoque de 120 mm y distancia de trabajo de 100 mm o superior (rango suficiente para diferentes muestras biológicas) | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 9
17 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Temperatura de trabajo de 0 a 40 grados Tendrá a bien el área usuaria confirmar si el parámetro de temperatura solicitado se refiere a la temperatura del ambiente de trabajo o si se debe incluir una platina térmica para mantener la temperatura de 0 a 40 grados para trabajo con muestras sensibles a variación de temperatura. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Es correcto, se refiere del ambiente de trabajo.
18 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Cámara de 5 megapíxeles a 4K Con la finalidad de aclarar el requerimiento, tendría a bien el área usuaria confirmar que aceptará una cámara con una resolución de 5 megapíxeles con una velocidad de 60 FPS en un monitor de resolución 4K. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Si se aceptará, ya que no hay indicación ni limitación al respecto.
19 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LOTE 06 MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO SE SOLICITA Certificación ISO 9001 y FDA Los microscopios y estereoscopio al no ser dispositivos médicos, no requieren de certificación FDA sin embargo si cuentan con certificaciones ISO 9001 y 13485 los cuales son enfocados a controles de calidad y procesos. Por tanto, tendrá a bien el área usuaria aceptar certificaciones ISO 9001 y 13485 en lugar de FDA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4.
20 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | LOTE 06 MICROSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Iluminación LED con duración de 100,000 horas Cada fabricante de microscopios elabora sus equipos de acuerdo a estándares propios de cada fabricante; en el caso de nuestra representada dependiendo del modelo de microscopio el tiempo de vida de la iluminación LED puede ser de 20 mil la misma a la que se podría incluir 6 lámparas de repuesto para cumplir y superar con su requerimiento. Por tanto, con la finalidad de fomentar una libre participación tendría a bien el área encargada aceptar la propuesta | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 6.
21 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | LOTE 06 MICROSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Plataforma mecánica de 200 a 160 mm Cada fabricante de microscopios elabora sus equipos de acuerdo a estándares propios de cada fabricante; por lo que desarrollar platinas oculares elemento del microscopio con dimensiones determinadas sería difícil de cumplir por los postores. Por tanto y teniendo en cuenta que la dimensión de un microscopio no influye en la observación de las muestras, tendría a bien el área encargada aceptar plataforma con dimensiones de acuerdo a cada fabricante. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se hace una aclaración. “ Plataforma mecánica de 200 a 160 mm o superior.” -En usos pedagógicos a mayor dimensión, permite al usuario tener versatilidad de uso con otros accesorios. Al haber mas de una marca se mantiene pluralidad de postores.
22 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | LOTE 06 MICROSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Contar con certificación ISO 9001 y FDA Los microscopios y estereoscopio al no ser dispositivos médicos, no requieren de certificación FDA sin embargo si cuentan con certificaciones ISO 9001 y 13485 los cuales son enfocados a controles de calidad y procesos. Por tanto, tendrá a bien el área usuaria aceptar certificaciones ISO 9001 y 13485 en lugar de FDA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4.
23 | Oferente 1 | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos 3. Especificaciones Técnicas | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | LOTE 06 MICROSCOPIO TRINOCULAR SE SOLICITA Contar con engranajes metálicos de cobre Los sistemas de engranajes internos de los microscopios pueden ser de cobre o aluminio galvanizado. Tendría a bien el área encargada aceptar cualquiera de los dos tipos de engranajes | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: Contar con engranajes metálicos de cobre Se busca mantener la calidad de los equipos a entregar a los beneficiarios, el cobre es más resistente al desgaste. Al haber más de 1 marca se mantiene la pluralidad de postores.
24 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : CABINA DE FLUJO LAMINAR; 2. CARACTERISTICAS | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | LOTE 5 CABINA DE FLUJO LAMINAR SE SOLICITA 2. CARACTERISTICA: Superficie de trabajo: acero inoxidable pulido AISI 304 se solicita al usuario confirmar que la superficie de trabajo especificada como acero inoxidable pulido AISI 304 es equivalente al acero inoxidable cepillado 304, ya que ambas denominaciones corresponden a la misma aleación, garantizando el cumplimiento de la calidad y desempeño requeridos en la convocatoria. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: Acero inoxidable pulido AISI 304 Ya que lo solicitado no es equivalente en aplicaciones ni comportamiento.
25 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : CABINA DE FLUJO LAMINAR ; 2. CARACTERISTICAS | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | LOTE 5 CABINA DE FLUJO LAMINAR SE SOLICITA 2. CARACTERISTICA: Medidas externas: 802* 650*1550 mm aproximado o según fabricante Se solicita al usuario confirmar que las medidas externas de 802 x 650 x 1640 mm indicadas en el brochure son aceptables, al superar el rango aproximado de 802 x 650 x 1550 mm requerido, garantizando mayor capacidad operativa sin afectar la funcionalidad de la cabina | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Es aceptable. Medidas externas: 802* 650*1550 mm aproximado o según fabricante
26 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : CABINA DE FLUJO LAMINAR; 2. CARACTERISTICAS | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | SE SOLICITA 2. CARACTERISTICA: Nivel de ruido: <56dB se solicita al usuario considerar que el nivel de ruido inferior a 65 dB propuesto es compatible con los requerimientos técnicos, pese a exceder la especificación original de <56 dB, ya que se contemplan también otras variaciones operativas que garantizan el funcionamiento óptimo de la cabina de flujo laminar | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 12
27 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : CABINA DE FLUJO LAMINAR; 5. SEGURIDAD | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | LOTE 5 CABINA DE FLUJO LAMINAR SE SOLICITA El equipo deberá contemplar normas de seguridad internacionales, reduciendo al mínimo los niveles de ruido y los riesgos de errores o accidentes durante la operación del mismo. Se solicita al usuario confirmar que la certificación CE e ISO de nuestro equipo se encuentra dentro del rango de lo solicitado, garantizando el cumplimiento de normas internacionales de seguridad y eficiencia, lo cual respalda la confiabilidad y calidad exigidas en la convocatoria | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se confirma.
28 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : CABINA DE FLUJO LAMINAR; 8. Puesta a punto e instalación | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | LOTE 5 CABINA DE FLUJO LAMINAR SOLICITAN El equipo se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento Se entiende que el postor ganador NO tiene que hacer pre-instalación. Es decir, el postor ganador NO tiene que hacer el acondicionamiento de los lugares de instalación de las autoclaves. También se entiende que TODOS los lugares de instalación tienen las condiciones necesarias. Por lo tanto, el postor ganador NO tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera. Para mayor aclaración, solicitamos la confirmación de que el postor ganador de la buena pro NO tiene que incluir obra civil, NI cableado, NI equipos para protección eléctrica, ETCÉTERA; y que, en caso de ser necesarios, serán provistos por el IEST respectivo, bajo cuenta y responsabilidad del IEST respectivo. | COMITÉ | Se aclara que, el oferente debe realizar instalaciones en el punto designado teniendo en consideracion el modelo, largo de cable, tipo de energia, entre otros de cada modelo del equipo ofertado. Cabe señalar que, el area designada cuenta con carga y proteccion electrica necesaria para el correcto funcionamiento del bien.
29 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : ESTUFA DE LABORATORIO; 2. CARACTERISTICAS | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | LOTE 5 ESTUFA DE LABORATORIO SE SOLICITA 2. CARACTERISTICA: Estabilidad de la temperatura: +/-1°C Se solicita al usuario confirmar que la fluctuación de temperatura +-1°C, y como uniformidad de temperatura se tiene el valor de temp máxima de ≤ ±3.5% como se indica en el brochure del fabricante satisfacen plenamente los requerimientos de la convocatoria, evitando cualquier ambigüedad que perjudiquen la evaluación. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | En las carácterísticas se solicita: Estabilidad de la temperatura: +/- 1°C, cualquier información adicional es propio de cada fabricante.
30 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : ESTUFA DE LABORATORIO; 2. CARACTERISTICAS | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | LOTE 5 ESTUFA DE LABORATORIO SE SOLICITA 2. CARACTERISTICA: Dimensiones de trabajo (mm): 300x 300x350mm o según fabricante Se solicita al usuario confirmar que “dimensiones de trabajo” corresponden exclusivamente a la cámara interna, de modo que las medidas de 350x350x350 mm, claramente superiores a 300x300x350 mm requeridas, sean aceptables. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Es aceptable, EETT indica o según fabricante.
31 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : ESTUFA DE LABORATORIO; 2. CARACTERISTICAS | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | LOTE 5 ESTUFA DE LABORATORIO SE SOLICITA 2. CARACTERISTICA: Consumo de energía: mínimo 350 w o según fabricante Se solicita confirmar que el consumo de energía de 850W indicado en el brochure es plenamente aceptable dentro del proceso. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Es aceptable, EETT indica o según fabricante.
32 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : ESTUFA DE LABORATORIO; 5.Seguridad | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | LOTE 5 ESTUFA DE LABORATORIO SE SOLICITA El equipo deberá contemplar normas de seguridad internacionales, reduciendo al mínimo los niveles de ruido y los riesgos de errores o accidentes durante la operación del mismo. Los puntos peligrosos deberán estar protegidos, con señaleticas evidentes y prescripcones de seguridad claras en las instrucciones de uso. Según brochure de fabricante indica 850 w, por favor confirmar que este dentro de lo aceptable | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Es aceptable, la EETT indica 350w o según fabricante.
33 | Oferente 1 | ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: LOTE 5: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCION AGROPECUARIA : ESTUFA DE LABORATORIO; 8. Puesta a punto e instalación | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | LOTE 5 ESTUFA DE LABORATORIO SE SOLICITA El equipo se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento Se entiende que el postor ganador NO tiene que hacer pre-instalación. Es decir, el postor ganador NO tiene que hacer el acondicionamiento de los lugares de instalación de las autoclaves. También se entiende que TODOS los lugares de instalación tienen las condiciones necesarias. Por lo tanto, el postor ganador NO tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera. Para mayor aclaración, solicitamos la confirmación de que el postor ganador de la buena pro NO tiene que incluir obra civil, NI cableado, NI equipos para protección eléctrica, ETCÉTERA; y que, en caso de ser necesarios, serán provistos por el IEST respectivo, bajo cuenta y responsabilidad del IEST respectivo. | COMITÉ | Se aclara que, el oferente debe realizar instalaciones en el punto designado teniendo en consideracion el modelo, largo de cable, tipo de energia, entre otros de cada modelo del equipo ofertado. Cabe señalar que, el area designada cuenta con carga y proteccion electrica necesaria para el correcto funcionamiento del bien.
34 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 1. Especificaciones Técnicas - Generalidades | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA DICE (sobre lo que se esteriliza con una autoclave) “sustancias con riesgo biológico en laboratorios de seguridad”. Esto se puede entender como una autoclave con características especiales para laboratorios donde hacen, por ejemplo, diagnóstico de tuberculosis. Entendemos que lo anterior no es el caso suyo; y que lo que se solicita es una autoclave común de laboratorio de microbiología, para enseñanza. Por tanto, para evitar confusión y permitir la mayor participación de postores, solicitamos que el texto en cuestión (“sustancias con riesgo biológico en laboratorios de seguridad”) sea retirado de la sección GENERALIDADES. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Las generalidades nacen del desarrollo de las EETT entre la entidad y el área usuaria, producto de ello se da origen a las características técnicas descritas en el Item2, el mismo que se debe considerar para ofertar un producto acorde a lo solicitado.
35 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 1. Especificaciones Técnicas - Generalidades | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA DICE (sobre lo que se esteriliza con una autoclave) “sustancias con riesgo biológico en laboratorios de seguridad”. Esto se puede entender como una autoclave con características especiales para laboratorios donde hacen, por ejemplo, diagnóstico de tuberculosis. Entendemos que lo anterior no es el caso suyo; y que lo que se solicita es una autoclave común de laboratorio de microbiología, para enseñanza. Por tanto, para mayor aclaración y así permitir la mayor participación de postores, solicitamos la confirmación de que la autoclave de mesa solicitada es una autoclave común de laboratorio de microbiología, para enseñanza. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Las generalidades nacen del desarrollo de las EETT entre la entidad y el área usuaria, producto de ello se da origen a las características técnicas descritas en el Item2, el mismo que se debe considerar para ofertar un producto acorde a lo solicitado.
36 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 2. Características | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN Capacidad: Entre 23 a 50 lt Para mayor aclaración, solicitamos por favor la confirmación de que este requerimiento es cumplido por una autoclave cuya capacidad es 23 litros. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | SI CUMPLE
37 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 2. Características | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN Sistema/dispositivo/mecanismo/protección/enclavamiento/cierre de puerta durante la esterilización y ante sobrecarga de temperatura y presión. Para mayor aclaración, solicitamos por favor la confirmación de que este requerimiento es cumplido por una autoclave que tiene la característica de Bloqueo de la puerta (es decir, la puerta de la autoclave no puede ser abierta) durante la esterilización y también en el caso de una sobrecarga de temperatura y presión. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | SI CUMPLE
38 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 2. Características | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN Estructura de acero inoxidable, o acero inoxidable resistente a químicos y solventes. Entendemos que por “estructura” se refieren a la carcasa externa del equipo. Entonces, este requerimiento impide la participación de postores que ofrecen autoclaves que, según el diseño del fabricante, cuentan con carcasa externa hecha de un material que NO sea “acero inoxidable, o acero inoxidable resistente a químicos y solventes”. Para permitir la mayor participación de postores, solicitamos por favor la confirmación de que también aceptarán una autoclave que, en lugar de “Estructura de acero inoxidable, o acero inoxidable resistente a químicos y solventes”, tiene carcasa externa hecha de acero estructural al carbono (Q235). | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 23.
39 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 7. Tiempo de entrega del equipo | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN El tiempo de entrega del equipo será hasta 120 días calendario. Considerando que son treinta-y-seis (36) autoclaves, el tiempo de fabricación normal es 60 días calendarios. El tránsito desde la fábrica hasta el puerto del Callao toma aprox. 30 días calendarios. La distribución e instalación de las 36 autoclaves en diferentes lugares del Perú toma aprox. 30 días calendarios también. Sin embargo, la fabricación solamente tomará aprox. noventa (90) días calendarios porque se requiere una fabricación especial debido a que varias autoclaves se instalarán por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar. Por lo expuesto, solicitamos que el tiempo de entrega sea ciento-cincuenta (150) días calendarios. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
40 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas 7. Tiempo de entrega del equipo | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN El equipo se suministrará completo, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta instalación, puesta a punto y funcionamiento Se entiende que el postor ganador NO tiene que hacer pre-instalación. Es decir, el postor ganador NO tiene que hacer el acondicionamiento de los lugares de instalación de las autoclaves. También se entiende que TODOS los lugares de instalación tienen las condiciones necesarias. Por lo tanto, el postor ganador NO tiene que incluir obra civil, ni cableado, ni equipos para protección eléctrica, etcétera. Para mayor aclaración, solicitamos la confirmación de que el postor ganador de la buena pro NO tiene que incluir obra civil, NI cableado, NI equipos para protección eléctrica, ETCÉTERA; y que, en caso de ser necesarios, serán provistos por el IEST respectivo, bajo cuenta y responsabilidad del IEST respectivo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
41 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas Lugar de Entrega | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN Un total de treinta-y-seis (36) autoclaves en diferentes lugares de instalación. La autoclave que será utilizada a una altitud por encima de los tres-mil-quinientos (3,500) metros sobre el nivel del mar necesita una fabricación especial (de mayor costo que la fabricación normal). Por ello, solicitamos por favor la información exacta de la altitud (en metros sobre el nivel del mar) del lugar en que será instalada cada una de las 36 autoclaves. | COMITÉ | Se aclara que, las direcciones de entrega del equipamiento se encuentra en las especificaciones tecnicas, con ello el oferente podrá realizar el analisis respectivo segun las codiciones de instalacion de cada equipo.
42 | Oferente 1 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas. Requerimientos de Energía Eléctrica | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | LOTE 5 AUTOCLAVE DE MESA SOLICITAN Un total de treinta-y-seis (36) autoclaves pero solamente indican el tipo de enchufe que deben tener seis (06) de ellas (para dos autoclaves piden enchufe Schuko y para cuatro autoclaves piden enchufe industrial tipo Mennekes 32 A 2P+T). Solicitamos por favor la información del tipo de enchufe que debe tener cada una de las otras treinta (30) autoclaves, por lugar de instalación. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Colocar el enchufe de acuerdo a lo coordinado con el beneficiario y registrar dicha coordinación.
43 | Oferente 2 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas. CABINA DE FLUJO LAMINAR | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | SE ESPECIFICA UN NIVEL DE RUIDO DE 56 DB LO CUAL ESTA ALEJADO DE LA NORMATIVA INTERNACIONALES: NSF: <= 67 DB A 1 METRO DE DISTANCIA. EN12469: ENTRE 60 Y 65 DB. POR LO QUE SOLICITAMOS AL COMITÉ CONSIDERAR UN RANGO <=67 DB PARA UNA MAYOR AFLUENCIA DE POSTORES Y SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA, | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 12.
44 | Oferente 2 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas. AUTOCLAVE DE MESA | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | SE SOLICITA QUE LA CÁMARA Y CESTAS SEAN DE ACERO INOXIDABLE, OBSERVACION: SE OBSERVA QUE SE HA SOLICITADO UNA AUTOCLAVE DE SOBREMESA QUE SON DE TIPO HORIZONTAL Y UTILIZAN BANDEJAS NO CESTAS (ESTOS ACCESORIOS SON PARA AUTOCLAVES VERTICALES) INTUYO QUE SE REFIERE A: CÁMARA Y BANDEJAS DE ESTERILIZACION DE ACERO INOXIDABLE POR FAVOR INDICAR SI MI APRECIACION ES LA CORRECTA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 24.
45 | Oferente 2 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas. AUTOCLAVE DE MESA | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | SE SOLICITA PANTALLA LCD O SIMILAR Y CONTROL POR MICROPOROCESADOR COMPLETAMENTE AUTOMATICO. CONSULTA: ACEPTARA LOS MIENBROS DEL COMITÉ QUE LA PANTALLA DE VISUALIZACION SEA EN IDIOMA EN ESPAÑOL; DADO QUE MUCHAS DE LAS CONFIGURACIONES LLEGAN EN IDIOMA INGLES O MANDARIN, IMPOSIBILITANDO AL ESTUDIANTE O AL DOCENTE PROGRAMAR EL CICLO DE ESTERILIZACION CORRECTO, SEGÚN SU APLICACIÓN. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA: PANTALLA LCD EN IDIOMA EN ESPAÑOL O SIMILAR Y CONTROL POR MICROPOROCESADOR COMPLETAMENTE AUTOMATICO | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Apeguese a las EETT
46 | Oferente 2 | ANEXO N° 01 Especificaciones técnicas. AUTOCLAVE DE MESA | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | SE SOLICITA: ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO INOXIDABLE RESISTENTE A QUIMICOS Y SOLVENTES CONSULTA: SOLICITO AL COMITÉ PRECISAR SI LA ESTRUCTURA A QUE HACE REFERENCIA ES A LA EXTRUCTURA INTERNA O EXTERNA (CHASIS) DE LA AUTOCLAVE. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 23.
47 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : CABINA DE FLUJO LAMINAR Ventana frontal manual, vidrio templado de 5mm, anti-UV, apertura máxima 490mms , | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Estimados se solicita tambien se considere: Ventanas delanteras eléctricas, vidrio laminado de doble cara | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 13
48 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : CABINA DE FLUJO LAMINAR Monitor de pantalla LED | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Estimados se solicita tambien se considere: pantalla LCD | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 14.
49 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : CABINA DE FLUJO LAMINAR Consumo: 350w, lámpara iluminadora: Led 8wx1, lámpara UV 20wx1 emisiones entre 240 a 260 nanómetros | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Estimados se solicita tambien se considere: Consumo: 500 W; Lámpara LED 8 W x 2; Lámpara UV 15 W x 1 | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: - Consumo 350w o superior, Lámpara iluminadora Led 8X x 1 o superior, Lámpara UV 15W x 1 o superior, emisiones entre 240 a 260 nanómetros, o según fabricante.. Enmienda 15.
50 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : CABINA DE FLUJO LAMINAR Nivel de ruido: < 56 Db, | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Estimados se solicita tambien se considere: nivel de ruido < 67 Db | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 12.
51 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : CABINA DE FLUJO LAMINAR Soporte de base eléctrico regulable en altura | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Estimados se solicita tambien se considere : que el soporte de la base electrico regulable en altura sea opcional | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 16.
52 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : CABINA DE FLUJO LAMINAR Prefiltro de fibra de poliéster lavable, velocidad promedio del flujo de aire 0,3~0,5 m/s, velocidad del aire ajustable., | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Estimados se solicita tambien se considere: Que sea de dos filtros HEPA | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 17
53 | Oferente 3 | Lote N° 5 Producto : ESTUFA DE LABORATORIO Temporizador: 1 a 9999 min | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | Estimados se solicita tambien se considere: Que el temporizador sea de 0-999 MÍNIMO | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: 999 minutos representan 16 horas, las pruebas de laboratorio pueden superar los 3, 5, o 7 días dependiendo la metodología, por lo que buscamos asegurar que minimamente se cumpla esto.
54 | Oferente 3 | Lote N° 17 Producto : KIT DE INSPECCION DE SOLDADURA CAT 12A Calibración: El equipo deberá entregarse en buenas condiciones, en estado operativo y calibrado para asegurar precisión y confiabilidad en sus mediciones. | Kit de inspección de soldadura CAT 12 | ANEXO N° 01, página 130 | Estimados se solicita tambien se considere la calibracion sea opcional | TEMÁTICO (MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL) | Ver Enmienda N° 40
55 | Oferente 3 | Lineamientos | Lineamientos | Lote N° 17 Producto : KIT DE INSPECCION DE SOLDADURA CAT 12A | Estimados se solicita que la carta de distribuidor autorizado sea de manera opcional ,dado que limita la pluralidad de postores, dado que solamente hacen que participen los distribuidores autorizados y aquellos productos pueden ser comercilizados por cualquier importador . | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
56 | Oferente 3 | Lote N° 16 producto : MAQUINA DE SOLDAR POR ARCO ELECTRICO SMAW Calibración: El proveedor proporcionará el protocolo de control de calidad de la máquina al momento de la entrega y puesta en marcha de la máquina. | Máquina de soldar por arco eléctrico SMAW | ANEXO N° 01, página 126 | Estimados se solicita tambien se considere la calibracion sea opcional | TEMÁTICO (MECÁNICA DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL) | Ver Enmienda N° 41
57 | Oferente 3 | Lineamientos | Lineamientos | Lote N° 16 producto : MAQUINA DE SOLDAR POR ARCO ELECTRICO SMAW | Estimados se solicita que la carta de distribuidor autorizado sea de manera opcional ,dado que limita la pluralidad de postores, dado que solamente hacen que participen los distribuidores autorizados y aquellos productos pueden ser comercilizados por cualquier importador . | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
58 | Oferente 3 | Lineamientos | Lineamientos | Lote N° 15 producto : EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILENO | Estimados se solicita que la carta de distribuidor autorizado sea de manera opcional ,dado que limita la pluralidad de postores, dado que solamente hacen que participen los distribuidores autorizados y aquellos productos pueden ser comercilizados por cualquier importador . | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
59 | Oferente 3 | Lineamientos | Lineamientos | Lote N° 18 producto : TORNILLOS DE BANCO | Estimados se solicita que la carta de distribuidor autorizado sea de manera opcional ,dado que limita la pluralidad de postores, dado que solamente hacen que participen los distribuidores autorizados y aquellos productos pueden ser comercilizados por cualquier importador . | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
60 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | Sección VIII. Condiciones Especiales de Contrato/ CGC 16.1 / Pag. 119 | Dado que han indicado que la carta fianza tambien puede ser emitido por Aseguradoras o afianzadoras, solicitamos se considere a la empresa FOGAPI como entidad autorizada en la emisión de la carta fianza de garantía de fiel cumplimiento, FOGAPI es una entidad afianzadora regulada y supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, con clasificación de riesgo “A”. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
61 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 25 / AUTOCLAVE DE MESA / 8. PUESTA A PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
62 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 25 / AUTOCLAVE DE MESA / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
63 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 30 / CABINA DE FLUJO LAMINAR / 8. PUESTA A PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
64 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 30 / CABINA DE FLUJO LAMINAR / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
65 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 30 / CABINA DE FLUJO LAMINAR / 2. CARACTERÍSTICAS | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Actualmente, la especificación establece que el nivel de ruido del equipo debe ser < 56 dB. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos cuentan con sistemas de ventilación que generan un nivel de ruido ligeramente superior sin afectar su funcionalidad ni la comodidad del usuario, solicitamos que se modifique esta especificación y se permita un nivel de ruido < 66 dB. Este ajuste permitirá una mayor pluralidad de postores sin comprometer el desempeño del equipo, ya que un nivel de ruido dentro de este rango sigue siendo adecuado para el entorno educativo. Además, dado que las clases impartidas en estos espacios no son de larga duración, la emisión de ruido por ventilación no representa un impacto negativo en el desarrollo de las actividades académicas. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 12
66 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 30 / CABINA DE FLUJO LAMINAR / 3. ACCESORIOS Y/O SUMINISTROS | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir un soporte de base eléctrico ajustable en altura. Sin embargo, considerando que esta característica incrementa significativamente el costo del equipo y que su funcionalidad puede lograrse con una alternativa más económica y práctica, solicitamos que se modifique esta especificación y, en su lugar, se incluya una silla con altura ajustable. Esta opción ofrecería una solución más eficiente, ya que permite al usuario adaptar su posición de trabajo sin necesidad de aumentar el tamaño y costo del soporte de la cabina de flujo laminar. Además, la inclusión de una silla regulable brindaría mayor versatilidad y comodidad para distintos usuarios, sin afectar el desempeño del equipo en su entorno de uso. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 16
67 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 30 / CABINA DE FLUJO LAMINAR / 3. ACCESORIOS Y/O SUMINISTROS | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir rueda universal con pies niveladores. Sin embargo, consideramos que este accesorio es opcional y que su inclusión incrementa innecesariamente el costo del equipo. Por ello, solicitamos que esta especificación sea modificada para que las ruedas universales con pies niveladores sean un accesorio opcional en lugar de un requisito obligatorio. En su lugar, una silla con altura regulable y reposapiés representaría una solución más eficiente y accesible en términos de costo, sin afectar la funcionalidad ni la comodidad del usuario al operar la cabina de flujo laminar. Esta alternativa permitiría mayor flexibilidad sin necesidad de encarecer el equipo con accesorios adicionales que pueden no ser esenciales para su correcto uso. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: - Item 3. Accesorios y/o suministros Rueda universal con pies niveladores o silla con altura regulable y reposapiés.. Enmienda 18
68 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 34 / ESTUFA DE LABORATORIO / 2. CARACTERÍSTICAS | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe contar con un rango de temperatura de +50 a 200°C. Sin embargo, considerando que las estufas de laboratorio inician su proceso de calentamiento desde la temperatura ambiente (RT), solicitamos ampliar esta especificación a un rango de temperatura de RT+10 a 250°C. Esta modificación permitirá una mayor pluralidad de postores sin afectar el desempeño del equipo. Además, un rango de temperatura más amplio brindará mayor versatilidad en su uso, permitiendo adaptarse a distintos procedimientos de laboratorio que requieren temperaturas más altas o ajustes desde valores cercanos a la temperatura ambiente. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 38.
69 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 34 / ESTUFA DE LABORATORIO / 4. CALIBRACIÓN | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se modifique esta especificación y, en reemplazo de la calibración in situ, se acepte un certificado de calibración de fábrica, o en su defecto, pruebas de funcionamiento o test de funcionamiento emitidos por el fabricante. Esta modificación garantizará la confiabilidad del equipo sin generar costos innecesarios, asegurando que cada unidad entregada haya pasado los controles de calidad y pruebas exigidas por el fabricante antes de su envío. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 21.
70 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 34 / ESTUFA DE LABORATORIO / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
71 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 34 / ESTUFA DE LABORATORIO / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
72 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 38 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
73 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 38 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
74 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 42 / MICROSCOPIO BINOUCLAR ESTANDAR / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
75 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 42 / MICROSCOPIO BINOUCLAR ESTANDAR / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
76 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 42 / MICROSCOPIO BINOUCLAR ESTANDAR / 4. CALIBRACIÓN | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: - Item N°4. Calibración, como formato estándar; se aceptará para dicho fin: Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Como: Giro del revolver, encaje correcto (click audible), verificación de centrado (que no se mueva la imagen al cambiar el objetivo), para el Enfoque, usar lamina de prueba (imagen nítida en todos los aumentos), sobre la iluminación, intensidad uniforme sin parpadeos, para el Diafragma (abrir y cerrar sin atascos), para el condensador (moverse verticalmente sin ruidos extraños). Ver Enmienda 7
77 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 45 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
78 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 45 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
79 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 45 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA / 4. CALIBRACIÓN | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: - Item N°4. Calibración, como formato estándar, hace referencia a la cámara; se aceptará para dicho fin: - Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Como: Para el enfoque (prueba de resolución y color, que capture fielmente los detalles y colores de la muestra), para linealidad Geométrica (evitar distorsiones en la imagen, como el efecto “barril” o “cojín”), para la sincronización (que no haya retraso entre el movimiento de la muestra y la imagen en pantalla). Ver Enmienda 8
80 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 48 / MICROSCOPIO ESTEREOCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA DE VIDEO / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
81 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 48 / MICROSCOPIO ESTEREOCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA DE VIDEO / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
82 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 48 / MICROSCOPIO ESTEREOCOPIO TRINOCULAR CON CÁMARA DE VIDEO / 4. CALIBRACIÓN | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 8
83 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 52 / MICROSCOPIO TRINOCULAR / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
84 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 52 / MICROSCOPIO TRINOCULAR / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
85 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 52 / MICROSCOPIO TRINOCULAR / 4. CALIBRACIÓN | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: -Item N°4. Calibración, como formato estándar; se aceptará para dicho fin: Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Enmienda 11
86 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 56 / MEDIDOR DE NUTRIENTES / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
87 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 56 / MEDIDOR DE NUTRIENTES / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
88 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 56 / MEDIDOR DE NUTRIENTES / 4. CALIBRACIÓN | Medidor de nutrientes | ANEXO N° 01, página 56 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge parcialmente la consulta y se aclara: - Item N°4. Calibración, como formato estándar; se aceptará para dicho fin: Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Ver Enmienda 25.
89 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 60 / FOTÓMETRO MULTIPARAMETRO PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN SUELO / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
90 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 60 / FOTÓMETRO MULTIPARAMETRO PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN SUELO / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
91 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 60 / FOTÓMETRO MULTIPARAMETRO PARA ANÁLISIS DE NUTRIENTES EN SUELO / 4. CALIBRACIÓN | Fotómetro multiparámetro para análisis de nutrientes en suelo | ANEXO N° 01, página 60 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se requiere, no esta en las EETT.
92 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 113 / SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
93 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 113 / SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
94 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
95 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
96 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 4. CALIBRACIÓN | Mini estación meteorológica | ANEXO N° 01, página 119 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir calibración in situ. Sin embargo, consideramos que este requisito incrementa significativamente los costos de adquisición sin aportar un beneficio adicional, ya que estos equipos son sometidos a rigurosas pruebas antes de salir de fábrica. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación ya que este tipo de equipos no requiere calibración. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 25.
97 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 2. CARACTERÍSTICAS | Mini estación meteorológica | ANEXO N° 01, página 119 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir una consola para visualización de datos y configuración del sistema. Sin embargo, en las versiones cableadas de las estaciones meteorológicas no existe conexión inalámbrica, por lo que la visualización de los parámetros medidos se realiza directamente a través del software instalado en una computadora. Por ello, solicitamos amablemente que se elimine esta especificación, ya que la consola no es un componente necesario en este tipo de estaciones meteorológicas cableadas. En su lugar, la función de monitoreo y configuración es realizada de manera más eficiente mediante el software de monitoreo instalado en un computador, el cual permite visualizar los parámetros medidos y configurar sin la necesidad de un dispositivo adicional. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 27
98 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 2. CARACTERÍSTICAS | Mini estación meteorológica | ANEXO N° 01, página 119 | Actualmente, la especificación establece que el equipo debe incluir un Anemómetro (superior a 170 mph y extraíble). Sin embargo, consideramos que este valor es erróneo, ya que dicho rango de velocidad del viento excede ampliamente las capacidades requeridas para una estación meteorológica de este tipo. Por ello, solicitamos amablemente que se modifique esta especificación y se indique únicamente "Anemómetro (extraíble)", eliminando el requisito de velocidad superior a 170 mph. Esta corrección permitirá que el equipo cumpla con los estándares adecuados para su aplicación sin incluir características innecesarias o poco realistas para su uso previsto. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 28
99 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 2. CARACTERÍSTICAS | Mini estación meteorológica | ANEXO N° 01, página 119 | Actualmente, la especificación establece "señal de 300 pies cableada incluida", lo cual genera una contradicción, ya que el término "señal" hace referencia a una transmisión inalámbrica, mientras que la especificación indica que el sistema es cableado. Por ello, solicitamos amablemente que se corrija esta imprecisión modificando la especificación a "cable de datos de 300 pies incluido", lo que reflejaría con mayor precisión la naturaleza cableada del equipo y evitaría confusiones en la interpretación del requisito. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: Señal de 300 pies o cable de datos incluido Enmienda 29
100 | Oferente 4 | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 119 / MINI ESTACIÓN METEOROLÓGICA / 2. CARACTERÍSTICAS | Mini estación meteorológica | ANEXO N° 01, página 119 | Actualmente, la especificación no detalla el tipo de terreno donde se instalará la estación meteorológica, lo cual es un factor determinante para definir el soporte adecuado. Dado que este equipo requiere una estructura estable para su correcto funcionamiento, solicitamos mayor precisión sobre este aspecto. Específicamente, solicitamos que se indique si la instalación se realizará sobre suelo firme, en cuyo caso se requeriría un mástil anclado al suelo, o si la estación se fijará a un poste ya existente mediante empalme. Asimismo, si existiera la opción de utilizar un trípode, solicitamos que se incluya dicha posibilidad en la especificación para evitar ambigüedades en la propuesta técnica. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Son áreas agrícolas de acuerdo al uso del beneficiario.
101 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 123 / EQUIPO DE SOLDADURA DE OXIACETILENO / 9. CAPACITACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | Actualmente, la especificación establece que la capacitación debe realizarse de manera presencial. Sin embargo, considerando que el equipo es de operación sencilla y que una capacitación virtual permitiría optimizar tiempos y recursos sin afectar la calidad del aprendizaje, solicitamos que se contemple la posibilidad de aceptar la capacitación en modalidad virtual. Esta modalidad nos permitiría brindar la instrucción técnica detallada mediante plataformas de videoconferencia, con demostraciones en vivo y resolución de dudas en tiempo real, garantizando que el personal designado adquiera el conocimiento necesario para el adecuado uso del equipo. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
102 | Oferente 4 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT / PAGINA N° 123 / EQUIPO DE SOLDADURA DE OXIACETILENO / 8. PUESTA EN PUNTO E INSTALACIÓN | Actualmente, la especificación establece que la instalación del equipo debe realizarse in situ. Sin embargo, considerando que este tipo de equipos no requiere una instalación especializada y que su puesta en marcha se limita a su conexión a una toma de corriente eléctrica, solicitamos que se modifique esta especificación y se elimine el requisito de instalación in situ. El equipo de la descripción es un equipo de fácil configuración que solo requiere ser enchufado para su funcionamiento, sin necesidad de montaje o instalación adicional. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
103 | Oferente 5 | Lineamientos | Tractor agrícola de 25 HP Lineamientos | ANEXO N° 01, página 64 anexo 01/lote 09: tractor agricola de 25hp/pg 64/numeral 2 | MISMA MARCA MOTOR Y TRACTOR. Dado que el motor es un componente fundamental del tractor, resulta crucial seleccionar el motor óptimo para el rendimiento deseado. Actualmente, son pocas las empresas que fabrican tanto el motor como el tractor. Existe un modelo de tractor de 25 HP cuya fabricación tanto del motor como del tractor se realiza en la India, país no elegible según las regulaciones del BID, lo que impediría la participación de dichos fabricantes. Además, es importante señalar que algunos de los motores de mejor rendimiento son producidos por empresas especializadas únicamente en la fabricación de motores. Por consiguiente, requerirá que tanto el motor como el tractor sean de la misma marca, restrinja la participación de otras marcas de tractores que podrían ofrecer soluciones más eficientes o innovadoras. En virtud de lo expuesto, proponemos que se especifique: Marca del tractor: A indicar Marca del motor: A indicar Además, en relación al requisito de que el país de origen del bien sea un país elegible, solicitamos que, para comprobar fehacientemente el origen del tractor, las empresas participantes presenten la Declaración Única de Aduanas (DUA). El comité evaluador podrá verificar la autenticidad de este documento a través del portal de la SUNAT." | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) / COMITÉ | EN RELACION A LA MISMA MARCA MOTOR Y TRACTOR: Ver Enmienda 31. EN RELACION A LA DUA: No se acoge la solicitud: Toda vez que la DUA (Documento Único Administrativo) es un documento utilizado en casos de importación o exportación, y el proceso admite la presentación de propuestas de "Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados", "Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados", y "Bienes fabricados en el País del Comprador", su exigiblidad no resultaría razonable. Sin perjuicio de ello, se revisará el cumplimiento de lo estipulado en la Sección IV (Países Elegibles) del Documento Estándar de Licitación (DEL), en todas las propuestas presentadas por los Oferentes.
104 | Oferente 5 | anexo 01/lote 09: tractor agricola de 25hp/pg 64/numeral 2 | Tractor agrícola de 25 HP | ANEXO N° 01, página 64 | Velocidad del motor: 2400 RPM o superior. Los motores agricolas actuales no necesitan llegar a revoluciones tan altas para logra la potencia y torque maximo del tractor, se debe considerar que a mayor revolucion del motor, mayor será el consume de combustible, el considerar solo motores con rpm igual o superior a los 2400 rpm implica que se pretende adquirir equipos desfasados, con tecnologia antigua, ya que actualmente, los motores agricolas más eficientes cuentan con revoluciones desde los 2100rpm a los 2350rpm segun sea mayor la potencia. es por ello que solicitamos que se considere a dicho requerimiento de la siguiente manera. Velocidad del motor: 2400 RPM o menor. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: Velocidad del motor: 2400 RPM o menor. Enmienda 32.
105 | Oferente 5 | anexo 01/lote 09: tractor agricola de 25hp/pg 64/numeral 2 | Tractor agrícola de 25 HP | ANEXO N° 01, página 64 | No se menciona el tipo de cabina del operador. Los tractores de 25hp por lo general son tractores de bajo despeje y de uso en parcelas pequeñas, por lo que su estructura en la cabina del operador es abierta o plataformada en su mayoria, esto debido a que le permite al operador tener una vista más amplia del entorno donde trabaja. es por ello que solicitamos que se considere solo tractores plataformados de cabina abierta para el presente lote. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se indica, no se solicita, Se pide estrutura de protección en caso de vuelco.
106 | Oferente 5 | Lineamientos | Tractor agrícola de 75 HP Lineamientos | ANEXO N° 01, página 67 anexo 01/tractor agricola de 75hp/pg 67/numeral 2 | SOLICITAN MOTOR DE LA MISMA MARCA Entendemos que se refiere a que el tractor y el motor sean de la misma marca. Sin embargo, esta especificación podría limitar la participación de postores, ya que la mayoría de los fabricantes de tractores utilizan motores de prestigio, como los de Perkins, que son adquiridos de fabricantes especializados y no necesariamente llevan la misma marca que el tractor. Un ejemplo contrario es John Deere, que fabrica sus motores bajo su propia marca, lo que puede dar la impresión de una mayor compatibilidad entre el tractor y el motor. Sin embargo, esto no implica necesariamente que sean superiores a otros tractores. Por lo tanto, consideramos que esta restricción podría restringir injustamente la competencia y la variedad de opciones disponibles Por consiguiente, requerirá que tanto el motor como el tractor sean de la misma marca, restrinja la participación de otras marcas de tractores que podrían ofrecer soluciones más eficientes o innovadoras. En virtud de lo expuesto, proponemos que se especifique: Marca del tractor: A indicar Marca del motor: A indicar Además, en relación al requisito de que el país de origen del bien sea un país elegible, solicitamos que, para comprobar fehacientemente el origen del tractor, las empresas participantes presenten la Declaración Única de Aduanas (DUA). El comité evaluador podrá verificar la autenticidad de este documento a través del portal de la SUNAT." | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) / COMITÉ | Ver Enmienda 31. No se acoge la solicitud: Toda vez que la DUA (Documento Único Administrativo) es un documento utilizado en casos de importación o exportación, y el proceso admite la presentación de propuestas de "Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados", "Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados", y "Bienes fabricados en el País del Comprador", su exigiblidad no resultaría razonable. Sin perjuicio de ello, se revisará el cumplimiento de lo estipulado en la Sección IV (Países Elegibles) del Documento Estándar de Licitación (DEL), en todas las propuestas presentadas por los Oferentes.
107 | Oferente 5 | anexo 01/lote 09:tractor agricola de 75hp/pg 67/numeral 2 | Tractor agrícola de 75 HP | ANEXO N° 01, página 67 | No se menciona el tipo de cabina del operador. Para asegurar el óptimo desempeño de los tractores de 25 HP destinados a operar en las region sierra del pais, es fundamental considerar las condiciones climáticas extremas de estas zonas. Durante el mes de junio, las temperaturas descienden por debajo de cero grados, mientras que en enero y febrero se registran precipitaciones significativas. Por lo tanto, para garantizar la seguridad y comodidad del operador, y asegurar condiciones de trabajo óptimas, solicitamos que todos los tractores de 70 HP como mínimo sean techados o cabinados. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: Cabina del operador: techado o cabinado. Enmienda 33.
108 | Oferente 5 | Lineamientos | Lineamientos | anexo 02/ pag 10/ lote 10/motocarguero | observamos que la cantidad de bienes indicados en el anexo 1 son de 16 unidades, sin embargo al revisar el anexo 2, esta indica la cantidad de 17 unidades, lo que podria llevar a sospechar que haya existido algun error involuntario en considerar o no a algun IESTP, por lo que solicitamos aclarar dichas cantidades para una correcta formulacion de oferta por parte del proveedor. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas son 17 unidades distribuidos en 1 unidad en la pagina 72 del anexo 1 (EETT) y 16 unidades en la pagina 73 del anexo 1 (EETT)
109 | Oferente 5 | Lineamientos | Lineamientos | anexo 02/ pag 11/ lote 11/motobomba para riego | observamos que la cantidad de bienes indicados en el anexo 1 son de 14 unidades, sin embargo al revisar el anexo 2, esta indica la cantidad de 18 unidades, lo que podria llevar a sospechar que haya existido algun error involuntario en considerar o no a algun IESTP, por lo que solicitamos aclarar dichas cantidades para una correcta formulacion de oferta por parte del proveedor. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas son 18 unidades distribuidos en 4 unidades en la pagina 80 del anexo 1 (EETT) y 14 unidades en la pagina 81 del anexo 1 (EETT)
110 | Oferente 5 | Lineamientos | Lineamientos | anexo 02/ pag 11/ lote 11/motocultor agricola | observamos que la cantidad de bienes indicados en el anexo 1 son de 17 unidades, sin embargo al revisar el anexo 2, esta indica la cantidad de 18 unidades, lo que podria llevar a sospechar que haya existido algun error involuntario en considerar o no a algun IESTP, por lo que solicitamos aclarar dichas cantidades para una correcta formulacion de oferta por parte del proveedor. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas son 18 unidades distribuidos en 1 unidad en la pagina 85 del anexo 1 (EETT) y 17 unidades en la pagina 86 del anexo 1 (EETT)
111 | Oferente 5 | Lineamientos | Lineamientos | anexo 02/ pag 12/ lote 11/Motofumigadora | observamos que la cantidad de bienes indicados en el anexo 1 son de 25 unidades, sin embargo al revisar el anexo 2, esta indica la cantidad de 26 unidades, lo que podria llevar a sospechar que haya existido algun error involuntario en considerar o no a algun IESTP, por lo que solicitamos aclarar dichas cantidades para una correcta formulacion de oferta por parte del proveedor. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas son 26 unidades distribuidos en 1 unidad en la pagina 90 del anexo 1 (EETT) y 25 unidades en la pagina 86 del anexo 1 (EETT)
112 | Oferente 5 | Lineamientos | Lineamientos | anexo 02/ pag 13/ lote 11/motoguadaña | observamos que la cantidad de bienes indicados en el anexo 1 son de 26 unidades, sin embargo al revisar el anexo 2, esta indica la cantidad de 29 unidades, lo que podria llevar a sospechar que haya existido algun error involuntario en considerar o no a algun IESTP, por lo que solicitamos aclarar dichas cantidades para una correcta formulacion de oferta por parte del proveedor. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas son 26 unidades distribuidos en 3 unidades en la pagina 95 del anexo 1 (EETT) y 26 unidades en la pagina 96 del anexo 1 (EETT)
113 | Oferente 5 | Lineamientos | Lineamientos | anexo 02/ pag 14/ lote 13/Sistema de posicionamiento global (GPS) | observamos que la cantidad de bienes indicados en el anexo 1 son de 36 unidades, sin embargo al revisar el anexo 2, esta indica la cantidad de 43 unidades, lo que podria llevar a sospechar que haya existido algun error involuntario en considerar o no a algun IESTP, por lo que solicitamos aclarar dichas cantidades para una correcta formulacion de oferta por parte del proveedor. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas son 43 unidades distribuidos en 7 unidades en la pagina 115 del anexo 1 (EETT) y 36 unidades en la pagina 116 del anexo 1 (EETT)
114 | Oferente 6 | anexo 01/tractor agricola de 25hp/pag 64/numeral 2 | Tractor agrícola de 25 HP | ANEXO N° 01, página 64 | SOLICITAN MOTOR DE LA MISMA MARCA Entendemos que refieren a misma marca del tractor, sin embargo, ello limitaria la participacion de postores, ya que se debe considerar que la mayoria de fabricantes de tractores utilizan marcas de motores de prestigio como los motores perkins, los cuales no son fabricados por la misma empresa que fabrica el tractor, es decir, compran los motores a fabricantes especializados, por lo que no llevan necesariamente la marca del tractor en el motor, caso contrario a la marca jhondeere quienes si mandan a fabricar sus motores bajo su marca. esto puede dar la sensacion de una mayor compatiblidad entre el tractor y el motor, sin embargo no implica que sean superiores a otros tractores. el solicitar que el motor y el tractor sean de la misma marca impide la participacion de otras marcas de tractores. por lo mencionado solicitamos se considere el requerimiento de la siguiente manera: marca tractor: indicar marca motor: indicar | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 31.
115 | Oferente 6 | anexo 01/tractor agricola de 25hp/pag 64/numeral 2 | Tractor agrícola de 25 HP | ANEXO N° 01, página 64 | No se menciona explícitamente el tipo de cabina para el operador. Los tractores de 25 HP de baja potencia presentan una estructura de cabina abierta o plataforma, ya que esto facilita al operador una visibilidad más amplia del entorno laboral. Por lo tanto, se solicita que se consideren únicamente tractores con cabina abierta. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se aclara que, no se indica, no se solicita. Se pide estrutura de protección en caso de vuelco.
116 | Oferente 6 | anexo 01/tractor agricola de 75hp/pag 67/numeral 2 Lineamientos | Tractor agrícola de 75 HP Lineamientos | ANEXO N° 01, página 67 anexo 01/tractor agricola de 75hp/pag 67/numeral 2 | SOLICITAN MOTOR DE LA MISMA MARCA Entendemos que refieren a misma marca del tractor, sin embargo, ello limitaria la participacion de postores, ya que se debe considerar que la mayoria de fabricantes de tractores utilizan marcas de motores de prestigio como los motores perkins, los cuales no son fabricados por la misma empresa que fabrica el tractor, es decir, compran los motores a fabricantes especializados, por lo que no llevan necesariamente la marca del tractor en el motor, caso contrario a la marca jhondeere quienes si mandan a fabricar sus motores bajo su marca. esto puede dar la sensacion de una mayor compatiblidad entre el tractor y el motor, sin embargo no implica que sean superiores a otros tractores. el solicitar que el motor y el tractor sean de la misma marca impide la participacion de otras marcas de tractores. por lo mencionado solicitamos: marca tractor: indicar marca motor: indicar por otro lado, solicitan que el pais donde se fabrica el bien sea de un pais elegible, por lo que solicitamos que para comprobar el origen del tractor, las empresas participantes presenten la DUA para que el comite pueda verificar dicho documento mediante el portal de la SUNAT. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) / COMITÉ | Ver Enmienda 31 No se acoge la solicitud: Toda vez que la DUA (Documento Único Administrativo) es un documento utilizado en casos de importación o exportación, y el proceso admite la presentación de propuestas de "Bienes fabricados fuera del País del Comprador a ser importados", "Bienes fabricados fuera del País del Comprador, previamente importados", y "Bienes fabricados en el País del Comprador", su exigiblidad no resultaría razonable. Sin perjuicio de ello, se revisará el cumplimiento de lo estipulado en la Sección IV (Países Elegibles) del Documento Estándar de Licitación (DEL), en todas las propuestas presentadas por los Oferentes.
117 | Oferente 6 | anexo 01/tractor agricola de 75hp/pag 67/numeral 2 | Tractor agrícola de 75 HP | ANEXO N° 01, página 67 | No se menciona el tipo de cabina del operador. Solicitamos se especifique dicho requerimiento de la siguiente manera. cabina del operador: techado como mínimo. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 33
118 | Oferente 6 | anexo 01/lote 11-maquina segadora hileradora/pag 75/numeral 2 | Máquina segadora hileradora | ANEXO N° 01, página 75 | solicitan una maquina segadora hileradora con sistema de acondicionador con rotor de dos moviles para acondicionar gramineas o según fabricante. Solicitamos que dicho requerimiento sea considerado como OPCIONAL, ya que, podria limitar la participacion de postores, dado que dicho sistema se usa generalemente en equipos con sistema de corte tipo disco y muy poco en sistemas de corte tipo tambor, ya que el diseño de estos ultimos son más complejos de acondicionar. es por ello que para evitar confusion entre postores, solicitamos que dicho requerimiento sea considerado como OPCIONAL. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: Sistema de acondicionador con rotor de dos móviles para acondicionar gramíneas o según fabricante. (opcional). Enmienda 34.
119 | Oferente 7 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 1 - Ecografo veterinario portatil | Se solicita al comité de evaluación muy amablemente, considerar ampliar y unificar los plazos de entrega de todos los ítems que corresponden al LOTE 5, como mínimo a 150 días. Notar que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y distribución en diversos institutos, que, por la cantidad de cada uno de ellos, el plazo de entrega que se visualiza en las bases queda muy corto y no está acorde con la realidad. Por tanto, a fin de permitir una ejecución eficiente y cumplir con los plazos exigidos, se solicita al comité de evaluación ampliar el plazo de entrega a 150 días. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
120 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 1 - Ecografo veterinario portatil | Ecógrafo veterinario portátil | ANEXO N° 01, página 2 | 2. Características: • Modos de imagen: Doppler Color, onda pulsada, onda continua. Se solicita aceptar también ecógrafos que incluyan Doppler de onda pulsada, ya que permite realizar evaluaciones clínicas sin afectar la funcionalidad del equipo. • Auto-trace Doppler, eFlow (flujo sanguíneo de pequeños vasos). Se solicita aceptar opcional esta funcione, ya que no afectan el desempeño general en evaluaciones reproductivas, cardíacas y abdominales. • Almacenamiento mínimo: 320 GB. Se solicita aceptar modelos con almacenamiento de 1 TB, lo que mejora la capacidad de gestión de datos sin afectar la funcionalidad del equipo. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: eFlow o similar. (en referencia al doppler de onda pulsada, si se menciona por lo que redundaria lo solicitado), (en referencia a aceptar modelos con almacenamiento de 1TB, se indica mínimo 320 GB por lo que un valor superior está incluido). Ver Enmienda 35
121 | Oferente 7 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 2 - Ecografo veterinario fijo | Se solicita al comité de evaluación muy amablemente, considerar ampliar y unificar los plazos de entrega de todos los ítems que corresponden al LOTE 5, como mínimo a 150 días. Notar que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y distribución en diversos institutos, que, por la cantidad de cada uno de ellos, el plazo de entrega que se visualiza en las bases queda muy corto y no está acorde con la realidad. Por tanto, a fin de permitir una ejecución eficiente y cumplir con los plazos exigidos, se solicita al comité de evaluación ampliar el plazo de entrega a 150 días. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
122 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 2 - Ecografo veterinario fijo | Ecógrafo veterinario fijo | ANEXO N° 01, página 7 | 2. Características: • Monitor LCD de 15”. Se solicita al comité de evaluación aceptar también un monitor de 21.5”, que mejora la visualización sin afectar la funcionalidad del equipo. • 3 conectores activos para transductores. Se solicita aceptar también 5 conectores activos, lo que permite mayor versatilidad sin alterar el desempeño del equipo. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 36.
123 | Oferente 7 | Lineamientos | Lineamientos | Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos - Plazo de entrega - LOTE 5 | Se solicita al comité de evaluación muy amablemente, considerar ampliar y unificar los plazos de entrega de todos los ítems que corresponden al LOTE 5, como mínimo a 150 días. Notar que los equipos solicitados requieren de un proceso de fabricación, así como los procesos de importación, desaduanaje y distribución en diversos institutos, que, por la cantidad de cada uno de ellos, el plazo de entrega que se visualiza en las bases queda muy corto y no está acorde con la realidad. Por tanto, a fin de permitir una ejecución eficiente y cumplir con los plazos exigidos, se solicita al comité de evaluación ampliar el plazo de entrega a 150 días. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
124 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 5 - Autoclave de mesa | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | 2. Características: • Cámara y cestas de esterilización de acero inoxidable. Se solicita al comité de evaluación confirmar si con el término “cestas” se refiere a las bandejas de acero inoxidable? | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 24.
125 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 5 - Cabina de flujo laminar | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | 2. Características: • Peso: Entre 116 kg y 140 kg aproximadamente El peso del equipo suele variar de acuerdo al diseño de cada fabricante, en ese sentido se solicita al comité de evaluación considerar también: • Peso: Entre 116 kg y 140 kg aproximadamente y/o de acuerdo al fabricante. Notar que el peso no afecta la funcionalidad propia del equipo. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 19
126 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 5 - Cabina de flujo laminar | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | 2. Características: • Nivel de ruido: < 56 dB El nivel de ruido estándar a nivel mundial es <65dB, en ese sentido y a fin de fomentar la mayor pluralidad de postores potenciales, se solicita al comité de evaluación aceptar también un nivel de ruido <65dB, por estar dentro de los margenes permitidos. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 12.
127 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 5 - Cabina de flujo laminar | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | 3. Accesorios y/o suministros: - Pantallas led El equipo solicitado viene con una pantalla LED; sin embargo, dentro de sus accesorios y/o suministros con los que viene el equipo, de forma estándar, son las Lámpara LED, y creemos que se refieren a ello y no a una “Pantalla” como accesorio, posiblemente sea un error involuntario de tipeo. En ese sentido y para evitar confusiones, se solicita al comité de evaluación corregir el término, quedando de la siguiente manera: - Lámpara LED. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 20
128 | Oferente 7 | ANEXO N° 01 – EETT LOTE 5 - Estufa de laboratorio | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | 2. Características: • Puerta con ventana de observación de vidrio templado de doble capa con cierre de hebilla hermético ajustable y sello de goma de silicona. La siguiente característica se encuentra muy direccionada y corresponde a una marca en particular, en ese sentido y para fomentar la mayor pluralidad de postores potenciales, se solicita al comité de evaluación aceptar también: Puerta con ventana de observación de vidrio templado, ventilación de aire ajustable y/o de acuerdo al fabricante. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 39.
129 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 2 / ECOGRAFO VETERINARIO FIJO: | Ecógrafo veterinario fijo | ANEXO N° 01, página 7 | ECOGRAFO VETERINARIO FIJO: Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan ACLARAR , Si el ecografo solicitado como FIJO es un ecografo de coche o consola o integrado? como el de la imagen adjunta, con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Es un ecografo de coche
130 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 2 / ECOGRAFO VETERINARIO FIJO: | ECOGRAFO VETERINARIO FIJO / Tiempo de entrega del equipo será hasta 120 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 4 equipos, los cuales serán distribuidos a 4 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
131 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 3 / ECOGRAFO VETERINARIO: | ECOGRAFO VETERINARIO/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 120 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 6 equipos, los cuales serán distribuidos a 6 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
132 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 2 / ECOGRAFO VETERINARIO FIJO: | Ecógrafo veterinario fijo | ANEXO N° 01, página 7 | ECOGRAFO VETERINARIO FIJO: /UN TRANSDUCTOR MICROCONVEXO,CONVEXO Y LINEAL / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan ACLARAR ,que tipo de transductor lineal estan solicitando? Si el TRANSDUCTOR LINEAL solicitado es para partes blandas; o, lo que están solicitando es el transductor lineal transrectal que se usa para preñez?. con la finalidad de ofertar el equipo más adecuado. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se aclara que el transductor lineal se emplea como transrectal para medir la preñez
133 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 2 / AUTOCLAVE DE MESA: | AUTOCLAVE DE MESA/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 120 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 36 equipos, los cuales serán distribuidos a 36 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
134 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Pre filtro de Fibra de poliéster lavable, velocidad de flujo de aire Promedio de 0.3 ~ 0.5 m / s, velocidad del aire ajustable./ cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Pre filtro de Fibra de poliéster lavable, velocidad de flujo de aire Promedio de 0.3 ~ 0.45 m / s, velocidad del aire ajustable; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: velocidad de flujo de aire Promedio de 0.3 ~ 0.5 m / s, velocidad del aire ajustable
135 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Ventana frontal manual, vidrio templado de 5 mm, anti uv, apertura máxima 490 mm / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con ventana frontal manual, vidrio templado de 5 mm, anti uv, apertura máxima 400 mm; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 13
136 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Monitor pantalla LED / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Monitor pantalla tactil o monitor con pantalla según modelo/marca que ofrezca cada fabricante; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 14
137 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Peso: Entre 116 kg y 140 kg aproximadamente/ cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con el peso correspondiente a cada marca/modelo propio de cada fabricante ; ya que no se estaría alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 19
138 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Consumo: 350w, lámpara iluminadora: Led 8wx1, lámpara uv 20wx1 emisiones entre 240 a 260 nanómetros / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con el Consumo en wats, lámparas iluminadoras según cada marca/modelo propio de cada fabricante ; ya que no se estaría alterando ni modificando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 15
139 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Nivel de ruido: < 56 dB / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con nivel de ruido ≤65dB(A) o según modelo/marca que ofrezca cada fabricante; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 12.
140 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | CABINA DE FLUJO LAMINAR / Soporte de base eléctrico ajustable en altura / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan considerar como OPCIONAL , debido a que no se está modificando ni alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 16.
141 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / CABINA DE FLUJO LAMINAR: | CABINA DE FLUJO LAMINAR:/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 110 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 03 equipos, los cuales serán distribuidos a 03 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
142 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / ESTUFA DE LABORATORIO: | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | ESTUFA DE LABORATORIO/ Rango de temperatura: +50 a 200°C / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan tambien ACEPTAR un equipo ESTUFA DE LABORATORIO con Rango de temperatura: Temp. Ambiente + 5° hasta 250° ; ya que no se está modificando ni alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 38.
143 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / ESTUFA DE LABORATORIO: | Estufa de laboratorio | ANEXO N° 01, página 34 | ESTUFA DE LABORATORIO/Temperatura ambiente: +5 a 40°C/ cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan tambien ACEPTAR un equipo ESTUFA DE LABORATORIO con Temperatura Ambiente según lo ofertado por cada fabricante segun la marca o modelo; ya que no se está modificando ni alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 22.
144 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 5 / ESTUFA DE LABORATORIO: | ESTUFA DE LABORATORIO/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 90 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 14 equipos, los cuales serán distribuidos a 14 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
145 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: Lupa con cabezal trinocular inclinado ajustable de 5 a 45° y giratorio 360°. / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con cabezal trinocular inclinado ajustable de 5 a 35° ; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 3
146 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR/ Ajuste dióptrico ± 5° en dos tubos./ cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un con ajuste dióptrico según el modelo/marca propio de cada fabricante; y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: -Ajuste dióptrico ±5° en dos tubos. (Esta condición en dos tubos, permite una mayor personalización por el estudiante ajustanto cada ocular independientemente, el uso en dos tubos reduce la fatiga visual en sesiones largas esto permite a su vez, mejor enfoque y profundidad, muy util para usuario con astigamtismo o diferencias grandes debido a que la corrección entre ojos es diferente.)
147 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR/Distancia interpupilar ajustable entre 52 y 80 mm / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Distancia interpupilar ajustable entre 52 y 75 mm ; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 5
148 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR/Contar con certificación ISO 9001 y FDA / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS INNECESARIAS y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan RETIRAR la certificación FDA, teniendo en consideración que la certificación FDA es un proceso que garantiza que una empresa cumple con los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA establece estándares y pautas que los fabricantes deben cumplir para vender sus productos en Estados Unidos; ya que en el presente caso no correspondería , además de ser una exigencia innecesaria para un equipo de laboratorio en general. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4
149 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR: | ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 110 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 12 equipos, los cuales serán distribuidos a 12 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
150 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR / Iluminación LED, con una duración de 100 000 horas./ Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Iluminación LED, con una duración de 65,000 horas; Ya que no se afecta la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acoge la consulta: - Iluminación LED con duración de 65,000 horas o superior (Se busca tener una máxima durabilidad con el menor mantenimiento posible, debido a las condiciones de ubicación de cada beneficiario, asi como la disponibilidad de personal técnico, toda vez que son instituciones alejadas con servicios básicos inestables propias en el territorio nacional.) Enmienda 6
151 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 110 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 15 equipos, los cuales serán distribuidos a 15 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
152 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR /Oculares de 10X y 16X / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Oculares de 10X y 15X ; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 37.
153 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR /Total, aumentos: entre 1000 a 1600x / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con aumentos: entre 1000 a 1500x ; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 37.
154 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR /Plataforma mecánica de 200 x 160 mmPlataforma mecánica de 200 x 160 mm/ Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Plataforma mecánica de 150 x 139 mm ; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se hace una aclaración. “ Plataforma mecánica de 200 a 160 mm o superior.” -En usos pedagógicos a mayor dimensión, permite al usuario tener versatilidad de uso con otros accesorios. Al haber mas de una marca se mantiene pluralidad de postores.
155 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR /Contar con certificación ISO 9001 y FDA / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS INNECESARIAS y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan RETIRAR la certificación FDA, teniendo en consideración que la certificación FDA es un proceso que garantiza que una empresa cumple con los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA establece estándares y pautas que los fabricantes deben cumplir para vender sus productos en Estados Unidos; ya que en el presente caso no correspondería , además de ser una exigencia innecesaria para un equipo de laboratorio en general. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4.
156 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR / Contar con engranajes metálicos de cobre / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con engranajes según el material propuesto por cada fabricante; ya que no se afecta la funcionalidad del equipo y, de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: Contar con engranajes metálicos de cobre Se busca mantener la calidad de los equipos a entregar a los beneficiarios, el cobre es más resistente al desgaste. Al haber más de 1 marca se mantiene la pluralidad de postores.
157 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR: | Microscopio binocular estándar | ANEXO N° 01, página 42 | MICROSCOPIO BINOCULAR ESTANDAR / La calibración de uso del equipo deberá realizarse al momento de entrega, así como la demostración en el uso. / SOLICITAMOS al distinguido comité de selección se sirvan RETIRAR/ELIMINAR la calibración, ya que los equipos de microscopia óptica NO SON CALIBRABLES. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: - Item N°4. Calibración, como formato estándar; se aceptará para dicho fin: Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Como: Giro del revolver, encaje correcto (click audible), verificación de centrado (que no se mueva la imagen al cambiar el objetivo), para el Enfoque, usar lamina de prueba (imagen nítida en todos los aumentos), sobre la iluminación, intensidad uniforme sin parpadeos, para el Diafragma (abrir y cerrar sin atascos), para el condensador (moverse verticalmente sin ruidos extraños). Ver Enmienda 7
158 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA / Cámara de 5 mpx como mínimo / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Cámara de 3 mpx como mínimo; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: Cámara de 5 mpx como mínimo Se busca mantener la calidad de los equipos a entregar a los beneficiarios. Apéguese a la Especificación técnica. Al haber más de 1 marca se mantiene la pluralidad de postores.
159 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA/ Iluminación: LED con una duración de 100 000 horas. / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Iluminación: LED con una duración de 65 000 horas; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 6
160 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA/ Iluminación: LED con una duración de 100 000 horas. / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Iluminación: LED con una duración de 65 000 horas; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | NO APLICA | CONSULTA REPETIDA N° 159
161 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA/ Plataforma mecánica de 200 x 160 mm con recorrido de 70 x 28 mm mínimo / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Plataforma mecánica de 150 x 139 mm con recorrido de 75 x 33 mm; ya que no se estaría afectando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se hace una aclaración. “ Plataforma mecánica de 200 a 160 mm o superior.” -En usos pedagógicos a mayor dimensión, permite al usuario tener versatilidad de uso con otros accesorios. Al haber mas de una marca se mantiene pluralidad de postores.
162 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA /Contar con certificación ISO 9001 y FDA / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS INNECESARIAS y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan RETIRAR la certificación FDA, teniendo en consideración que la certificación FDA es un proceso que garantiza que una empresa cumple con los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA establece estándares y pautas que los fabricantes deben cumplir para vender sus productos en Estados Unidos; ya que en el presente caso no correspondería , además de ser una exigencia desproporcional/ innecesaria para un equipo de laboratorio en general. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4
163 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 110 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 11 equipos, los cuales serán distribuidos a 11 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
164 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA: | Microscopio digital con cámara y pantalla | ANEXO N° 01, página 45 | MICROSCOPIO DIGITAL CON CÁMARA Y PANTALLA/ La calibración de uso del equipo deberá realizarse al momento de entrega, así como la demostración en el uso. / SOLICITAMOS al distinguido comité de selección se sirvan RETIRAR/ELIMINAR la calibración, ya que los equipos de microscopia óptica NO SON CALIBRABLES. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: - Item N°4. Calibración, como formato estándar, hace referencia a la cámara; se aceptará para dicho fin: - Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Como: Para el enfoque (prueba de resolución y color, que capture fielmente los detalles y colores de la muestra), para linealidad Geométrica (evitar distorsiones en la imagen, como el efecto “barril” o “cojín”), para la sincronización (que no haya retraso entre el movimiento de la muestra y la imagen en pantalla). Ver Enmienda 8
165 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO / Lupa con cabezal trinocular inclinado ajustable de 5 a 45° y giratorio 360° / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con cabezal trinocular inclinado ajustable de 5 a 35° y giratorio 360°; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 3.
166 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO / Tiempo de entrega del equipo será hasta 110 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 14 equipos, los cuales serán distribuidos a 14 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
167 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO / Distancia interpupilar ajustable entre 52 y 80 mm / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Distancia interpupilar ajustable entre 52 y 75 mm ; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 5
168 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO / Regulador de punto ocular extensible hasta 120 mm / Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con regulador de punto ocular según lo propuesto por cada fabricante; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 9
169 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO/ Temperatura de trabajo de 0 a 40 Grados/ Señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Temperatura de trabajo según lo propuesto por cada fabricante; de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor. Las especificaciones técnicas buscan considerar las condiciones de trabajo a las cuales serán sometidas por el área usuaria, según el anexo adscrito a cada especificación, asi como reducir los eventos asociados a componentes e insumos empleados.
170 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO / Contar con certificación ISO 9001 y FDA / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS INNECESARIAS y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan RETIRAR la certificación FDA, teniendo en consideración que la certificación FDA es un proceso que garantiza que una empresa cumple con los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA establece estándares y pautas que los fabricantes deben cumplir para vender sus productos en Estados Unidos; ya que en el presente caso no correspondería , además de ser una exigencia desproporcional/ innecesaria para un equipo de laboratorio en general. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | ver enmienda 4.
171 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DE VIDEO / La calibración de uso del equipo deberá realizarse al momento de entrega, así como la demostración en el uso./ SOLICITAMOS al distinguido comité de selección se sirvan RETIRAR/ELIMINAR la calibración, ya que los equipos de microscopia óptica NO SON CALIBRABLES. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 8.
172 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Objetivos acromáticos DIN 4x, 10x, S40x y S100x de inmersión / señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Optica al infinito; ya que no se estaría alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 10
173 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Iluminación LED con una duración de 100 000 horas / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Iluminación LED con una duración de 65000 horas , de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 6
174 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | MICROSCOPIO TRINOCULAR/ Tiempo de entrega del equipo será hasta 110 dias calendario/ SOLICITAMOS al Distinguido Comité de Selección se sirva ampliar el plazo de entrega que comprende la entrega, puesta en funcionamiento y capacitación de 08 equipos, los cuales serán distribuidos a 08 sedes distintas en todo el perú; con la finalidad de que exista mayor concurrencia de postores; teniendo en cuenta la realidad actual, donde muchos de los componentes/partes/piezas son adquiridos de proveedores de otras partes del mundo, siendo actualmente los plazos de envío/logística/producción más largos de lo habitual, y para que exista una competencia efectiva se solicita se sirvan AMPLIAR EL PLAZO A 150 DÍAS CALENDARIOS. | COMITÉ | Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
175 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Plataforma mecánica de 200 x 160 mm con recorrido de 70 x 28 mm mínimo / señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con plataforma mecánica de 150 x 139 mm con recorrido de 75 x 33 mm ; ya que no se estaría alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se hace una aclaración. “ Plataforma mecánica de 200 a 160 mm o superior.” -En usos pedagógicos a mayor dimensión, permite al usuario tener versatilidad de uso con otros accesorios. Al haber mas de una marca se mantiene pluralidad de postores.
176 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Contar con engranajes metálicos de cobre / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con engranajes según material propuesto por cada fabricante, de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | No se acoge la consulta del proveedor: Se mantiene: Contar con engranajes metálicos de cobre Se busca mantener la calidad de los equipos a entregar a los beneficiarios, el cobre es más resistente al desgaste. Al haber más de 1 marca se mantiene la pluralidad de postores.
177 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / La calibración de uso del equipo deberá realizarse al momento de entrega, así como la demostración en el uso / SOLICITAMOS al distinguido comité de selección se sirvan RETIRAR/ELIMINAR la calibración, ya que los equipos de microscopia óptica NO SON CALIBRABLES. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: -Item N°4. Calibración, como formato estándar; se aceptará para dicho fin: Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Ver Enmienda 11
178 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Contar con certificación ISO 9001 y FDA / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS INNECESARIAS y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan RETIRAR la certificación FDA, teniendo en consideración que la certificación FDA es un proceso que garantiza que una empresa cumple con los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA establece estándares y pautas que los fabricantes deben cumplir para vender sus productos en Estados Unidos; ya que en el presente caso no correspondería , además de ser una exigencia innecesaria/desproporcional para un equipo de laboratorio en general. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 4.
179 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Objetivos acromáticos DIN 4x, 10x, S40x y S100x de inmersión / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con objetivos planacromaticos corregidos al infinito, ya que no se estaría alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 10
180 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Iluminación LED con una duración de 100 000 horas / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con Iluminación LED con una duración de 65000 horas , de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | NO APLICA | CONSULTA REPETIDA N°173
181 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Plataforma mecánica de 200 x 160 mm con recorrido de 70 x 28 mm mínimo / señalamos que, cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con plataforma mecánica de 150 x 139 mm con recorrido de 75 x 33 mm ; ya que no se estaría alterando la funcionalidad del equipo y de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | NO APLICA | CONSULTA REPETIDA N°175
182 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Contar con certificación ISO 9001 y FDA / Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva-precisa ; y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia, DEBIENDO EVITARSE EXIGENCIAS INNECESARIAS y/o prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores; motivo por el cual SOLICITAMOS se sirvan RETIRAR la certificación FDA, teniendo en consideración que la certificación FDA es un proceso que garantiza que una empresa cumple con los requisitos de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA). La FDA establece estándares y pautas que los fabricantes deben cumplir para vender sus productos en Estados Unidos; ya que en el presente caso no correspondería , además de ser una exigencia innecesaria/desproporcional para un equipo de laboratorio en general. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | CONSULTA REPETIDA N°178
183 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / Contar con engranajes metálicos de cobre / cada fabricante tiene sus propias tecnologías formas y modos de manufactura, ofreciendo equipos de igual o mejor calidad que lo solicitado sin tener especificaciones exactamente iguales; SOLICITAMOS al distinguido Comité de Selección, se sirvan también ACEPTAR un equipo con engranajes según material propuesto por cada fabricante, de esta manera se fomentaría la pluralidad de postores, una competencia efectiva y se obtenga la mejor propuesta que pueda satisfacer la finalidad pública del presente proceso de selección. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | CONSULTA REPETIDA N°176
184 | Oferente 8 | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 6 / MICROSCOPIO TRINOCULAR | Microscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 52 | MICROSCOPIO TRINOCULAR / La calibración de uso del equipo deberá realizarse al momento de entrega, así como la demostración en el uso / SOLICITAMOS al distinguido comité de selección se sirvan RETIRAR/ELIMINAR la calibración, ya que los equipos de microscopia óptica NO SON CALIBRABLES. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se acepta parcialmente la consulta y se aclara: - Item N°4. Calibración, como formato estándar; se aceptará para dicho fin: Certificado de calibración emitido por el fabricante y/o Pruebas de verificación in situ sobre el correcto funcionamiento acorde al objetivo de la adquisición. Ver Enmienda 11
185 | Oferente 8 | Lineamientos | Lineamientos | 3. Especificaciones técnicas/LOTE 2,3,5 Y 6 | AUTORIZACION DE FABRICANTE El Oferente deberá acreditar lo solicitado presentando la Carta de Autorización del Fabricante, señalando el tiempo en el cual es distribuidor autorizado, para lo cual deberá adjuntar el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”) Solicitamos que retiren o consideren como opcional la carta de autorización de fabricante para los lotes: lote 2,3,5 Y 6; Teniendo en consideración que, las especificaciones técnicas deben formularse de forma objetiva y precisa y deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de IGUALDAD, SIN OBSTÁCULOS NI DIRECCIONAMIENTOS que perjudiquen la competencia; a pesar de que somos distribuidores de las marcas, El solicitar dichos documentos en formatos específicos hacen que los tiempos se prolonguen ya que dicha carta de autorización debe pasar filtros, permisos para que nos puedan enviar; lo que limita/restringe la participación de postores. Por lo que se realiza la consulta si podrían retirar o considerar como opcional el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”).; y Carta de distribución | COMITÉ | Ver Enmienda N° 42 Se precisa que para los Lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13 y 14; debe presentar carta del distribuidor del fabricante o similar.
186 | Oferente 9 | ANEXO 1 EETT AUTOCLAVE DE MESA FC 05 | Autoclave de mesa | ANEXO N° 01, página 25 | Se solicitan requerimientos de energía eléctrica distintos según el colegio, en uno piden enchufe tipo Schuko y en otros toma Menneke. Dada que esta es una característica propia del equipo, se solicita favor uniformizar el requerimiento. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Colocar el enchufe de acuerdo a lo coordinado con el beneficiario y registrar dicha coordinación.
187 | Oferente 9 | ANEXO 1 EETT CABINA DE FLUJO LAMINAR | Cabina de flujo laminar | ANEXO N° 01, página 30 | En cuanto al material de la cabina, ¿se aceptaría un tratamiento similar del material que sea placa de acero galvanizado, recubierta con un revestimiento de poliéster epoxi resistente a ácidos y álcalis? | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | se aceptará.
188 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO 1 EETT | Con respecto a la entrega de los manuales impresos solicitados para los distintos equipos, se requiere una aclaración: ¿los manuales se entregarán durante la instalación de los equipos o se coordinará una fecha posterior para su entrega a los profesores y/o el rector? | COMITÉ | Se aclara que la entrega de manuales deberán entregarse al momento de laentrega, instalacion y/o capacitacion de los equipos |  | s
189 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO 1 EETT | Con respecto a la capacitación de los productos, ¿la misma se hará durante la etapa de instalación o se debe coordinar una fecha posterior para su desarrollo? ¿Está destinada a llevarse a cabo de forma presencial o puede efectuarse virtualmente? | COMITÉ | Se aclara que la entrega de manuales deberán entregarse al momento de laentrega, instalacion y/o capacitacion de los equipos Se aclara que no procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las Especificaciones Tecnicas
190 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO 1 EETT | En relación a las condiciones de la garantía, entendemos que generalmente cubre la reposición o cambio de piezas dañadas debido a desperfectos de fábrica o problemas durante la instalación del equipo. Solicitamos aclaración respecto a si la garantía también aplicará en casos donde el equipo se haya dañado por mal uso por parte del usuario. | COMITÉ | Se aclara que las condiciones de la garantia estan detalladas en cada EETT (Anexo 1) para cada equipo, asi como los tiempos de respuesta maxima para el soporte tecnico.
191 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | ANEXO 1 EETT numeral 8 de los siguientes: Lote 1, Lote 2, Lote 3, Lote 4, Lote 5, Lote 6, Lote 7, Lote 8, Lote 9, Lote 10, Lote 11, Lote 12, Lote 13, Lote 14, Lote 15, Lote 16, Lote 17 y Lote 18 | Puesta a punto e instalación, se indica que el equipo debe suministrarse complet, incluyendo todos aquellos elementos necesarios para su correcta puesta a punto y funcionamiento. la prueba de funcionamiento debe ser realizada por personal tecnico calificado. Cada IEST proporcionará el ambiente adecuado para la instalación del equipo. A razón de ello, en el Formato denominado. “Precio y Cronograma de Cumplimiento: Servicios conexos” se ha considerado solo como servicios la CAPACITACIÓN. En vista que no se ha incluido dentro del formato el rubro de instalación. SE CONSULTA, si el valor de la instalación debe considerarse como parte del valor del bien, o podrá ser incluida como un ítem adicional en el formato antes indicado (Precio y Cronograma de cumplimiento: Servicios conexos). | COMITÉ | Se aclara que los servicios conexos estan incluidos la instalacion y capacitacion de los bienes
192 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | DDL, Sección VIII, Condiciones especiales de contrato, CGC.16,1 | Se indica que se podrá pagar un anticipo del veinte por ciento (20%) del precios del contrato. Al respecto, se solicita considerar aumentar el anticiipo, debido a que muchos de los bienes requeridos son importados y de se deben realizar diversos pagos, no solo a los fabricantes, sino los pagos referidos a los servicios de transporte y demas conceptos solicitados por aduanas., es por ello que se SOLICITA que el anticipo sea del treinta por ciento (30%) del valor del contrato. | COMITÉ | No procede con la solicitud se debe cumplir lo indicado, en los lineamientos y en las DDL
193 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | DDL, Sección VIII, Condiciones especiales de contrato, CGC.24,1 | Dentro de las condiciones contractuales hacen referencia de una cobertura de seguro a todo riesgo. Se consulta, sírvase indicar que tipo de seguro se está siendo referencia. | COMITÉ | El numeral 24.1 de la Sección VIII (Condiciones Especiales de Contrato), dice a la letra: "La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Incoterm DDP (2020)." Estese a los señalado en los Documentos de Licitación.
194 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | DDL, Sección VIII, Condiciones especiales de contrato, CGC.24,1 | Dentro de las condiciones contractuales hacen referencia de una cobertura de seguro a todo riesgo. Se consulta, cual es la cobertura del seguro. | COMITÉ | El numeral 24.1 de la Sección VIII (Condiciones Especiales de Contrato), dice a la letra: "La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Incoterm DDP (2020)." Estese a los señalado en los Documentos de Licitación.
195 | Oferente 9 | Lineamientos | Lineamientos | DDL, Sección VIII, Condiciones especiales de contrato, CGC.24,1 | Dentro de las condiciones contractuales hacen referencia de una cobertura de seguro a todo riesgo. Se consulta, si la póliza de seguro debe ser presentada a la suscripción del contrato, o puede ser presentada antes del inicio del traslado e instalación de los equipos. | COMITÉ | El numeral 24.1 de la Sección VIII (Condiciones Especiales de Contrato), dice a la letra: "La cobertura de seguro será según se establece en los Incoterms. Incoterm DDP (2020)." Estese a los señalado en los Documentos de Licitación.
196 | Oferente 10 | Lineamientos | Lineamientos | Seccion IV - Paises elegibles. | En el numeral 1 y2 de los paises miembros y criterios para determinadas la nacional y el pais originen de los bienes, no se identifica la PROHIBICION de bienes o partes o suministros de la INDIA. En este caso, sirvase indicar si los bienes o partes o suministros de la INDIA seran aceptados. | COMITÉ | El objetivo de los numerales 1) y 2) de la Sección IV (paises elegibles) no es señalar de forma expresa la "prohibición" a determinados países, en cambio, es enumerar a aquellos paises miembros prestatarios y terrirtorios elegibles. Estos son el grupo de paises y territorios a los cuales el BID considera Elegibles, por ende, aptos para el presente proceso. En ese sentido, si un país como India no se encuentra entre los países miembros o territorios elegibles, se debe considerar No Elegible. Será del mismo modo con los Bienes y Servicios provenientes de ese país, en tanto se ciñan a los criterios de determinación de nacionalidad y país de origen de los bienes y servicios.
197 | Oferente 10 | Lineamientos | Lineamientos | Seccion III - Criterios de calificacion y Evaluacion y Calificacion | En el numeral 2., lieral (i) establecen que el oferente debera proporcionar prueba documental que demuestre que cumple las ventas acumuladas a por los menos una (01) vez el valor de su oferta. Se consideraran validas las ventas realizadas durante cualquieria de los ultimos 07 periodos fiscales. (2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024) Observacion: Lo solicitado es riesgoso puesto que empresas que ya no se dedican a la actividad, pueden presentar experiencia inclusive desde 2018 y 2019 y calificar al procedimiento de seleccion. Por ello, solicitamos que los periodos fiscales los ultimos 3, es decir 2024-2023-2022. | COMITÉ | No se considera "riesgoso" el permitir la presentación de documentación durante el periodo indicado. Esto busca favorecer la libre participación de los Oferentes interesados, sin restringir la posibilidad de presentar documentación que respalde el monto de su oferta. Por el contrario el reducir drásticamente el lapso de validez de los documentos sustentarorios, no sólo podría obstruir la libre participación de empresas "más pequeñas", sino que no garantiza tampoco que una empresa que ya no se dedique a la actividad se presente al proceso y cumpla con el requisito. Estese a lo indicado en los Documentos de Licitación
198 | Oferente 10 | Especificaciones tecnicas - Tractor Agricola de 25 HP | Tractor agrícola de 25 HP | ANEXO N° 01, página 64 | En el mercado de tractores, existe motores fabricados por el mismo fabricante del tractor, pero no necesariamente tienen el mismo nombre, es decir por diferencias comerciales y por estrategias comerciales, en nuestro caso el fabricante del motor es el mismo fabricante del tractor , sin embargo el tractor y el motor no llegan el mismo nombre por propias razones comerciales como ya indicamos. Observacion: Sirvase modificar el requerimiento a lo siguiente: Cilindrada del motor: 03 cilindros minimo. Motor de la misma marca del bien o que el fabricante del bien sea el mismo que fabrica el motor. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 31
199 | Oferente 10 | Lineamientos | Lineamientos | Especificaciones tecnicas - Tractor Agricola de 25 HP | numeral 4: Calibracion: La calibricacion de uso del equipo deberá realizarse al momento de la entrega, asi como la demostracion en el uso. Sirvase indicar, si la calibracion de bien, se llevara a cabo en la etapa de capacitacion. | COMITÉ | Se aclara que la calibracion del bien se llevara a cabo en la etapa de calibracion.
200 | Oferente 10 | Especificaciones tecnicas - Tractor Agricola de 75 HP | Tractor agrícola de 75 HP | ANEXO N° 01, página 67 | En el mercado de tractores, existe motores fabricados por el mismo fabricante del tractor, pero no necesariamente tienen el mismo nombre, es decir por diferencias comerciales y por estrategias comerciales, en nuestro caso el fabricante del motor es el mismo fabricante del tractor , sin embargo el tractor y el motor no llegan el mismo nombre por propias razones comerciales como ya indicamos. Observacion: Sirvase modificar el requerimiento a lo siguiente: Cilindrada del motor: 03 cilindros minimo. Motor de la misma marca del bien o que el fabricante del bien sea el mismo que fabrica el motor. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 31
201 | Oferente 10 | Lineamientos | Lineamientos | Especificaciones tecnicas - Tractor Agricola de 75 HP | numeral 4: Calibracion: La calibricacion de uso del equipo deberá realizarse al momento de la entrega, asi como la demostracion en el uso. Sirvase indicar, si la calibracion de bien, se llevara a cabo en la etapa de capacitacion. | COMITÉ | Se aclara que la calibracion del bien se llevara a cabo en la etapa de calibracion.
202 | Oferente 10 | Lineamientos | Lineamientos | Especificaciones tecnicas - Motofumigadora | Solicitan deposito de combustible 1 - 2 Litros, nuestro producto cuenta con 3.1 litros de capacidad en el tanque. Sirvase indica que las caracteriticas solicitadas en este apartado y en todas las especificaiones en general son MINIMAS, siendo que mientras se supere las caracteristicas solicitadas seran consideradas como MEJORAS. | COMITÉ | Efectivamente, las características solicitadas, son requerimientos técnicos mínimos. Sin embargo, el presente proceso NO CONTEMPLA LA EVALUACIÓN NI CALIFICACIÓN DE MEJORAS en las propuestas presentandas por los Oferentes. El criterio de Evaluación y Calificación aplicado en este proceso se basa en la "Oferta Más Ventajosa". que como indica el numeral 1 de las Sección III (Criterios de Evaluación y Calificación), del Documento Estándar de Licitación (DEL), es aquella que cumple con los criterios de calificación y que: (a) se ajusta sustancialmente al documento de licitación, y (b) tiene el costo evaluado más bajo.
203 | Oferente 10 | Seccion III - Criterios de calificacion y Evaluacion y Calificacion | Seccion III - Criterios de calificacion y Evaluacion y Calificacion | Lineamientos | II Experiencia y capacidad tecnica.2. Ser proveedor o distribuidor autorizado de los bienes materia de la presente licitacion.Indica lo siguiente:El Oferente deberá acreditar lo solicitado presentando la Carta de Autorización del Fabricante, señalando el tiempo en el cual es distribuidor autorizado, para lo cual deberá adjuntar el Formulario de Autorización del Fabricante (Sección V, “Formularios de la Oferta”). También se admitirá Carta de Autorización de un Distribuidor Autorizado, de ser el caso. Debemos adveritir el riesgo de permitir que un Distribuidor autorizado autorice a un tercero sin el conocimiento de fabrica o el fabricante, ya que ante una eventualidad, el fabricante no asumira la responsabilidad legal o tecnica en caso un tercero (autorizado por un distribuidor autorizado) gane la buena pro.Por ello solicitamos suprimir el parrafo "Tambien se admitira carta de autorizacion de un distribuidor autorizado de ser el caso" | NO APLICA | CONSULTA DESESTIMADA POR EL PROVEEDOR MEDIANTE CARTA N° 063-2025
204 | Oferente 11 | ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTERIOSCOPIO TRINOCULAR PAG 38 | Estereoscopio trinocular | ANEXO N° 01, página 38 | LAS ESPECIFICACIONES SON PROPIAS DE UN ESTERIOSCOPIO TIPO OLYMPUS LO CUAL SESGA EL PROCESO Y INCLINA EL PROCESO A UNA MARCA EL COMITÉ PODRIA ACEPTAR ESTERIOCOPIOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EL INTERVALO O LA DISTANCIA DE TRABAJO DE LA MAYORIA DE ESTERIOSCOPIOS ES 110 MM SE ACEPTE RANGO DE AUMENTO DE 0.8X A 5X PERO CON OBJETIVOS AUXILARES HASTA 12X. CABEZAL TRINOCULAR DE 45°. DISTANCIA INTERPUIPILAR DE 50 - 75 MM, ESTAS SON CARACTERISTCIAS MAS COMUNES USADAS Y ADEMAS CON ILUMINADORES DE CUELLO DE GANZO QUE MEJORAN LA POTENCIA DE LA LIUZ | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda: 1,2,3,5. Sobre el iluminador de Cuello de Ganzo, no se describe en las características solicitadas, por lo tanto toda características adicional es propio de cada marca.
205 | Oferente 11 | ESPECIFICACIONES TECNICAS MICROSCOPIO ESTERIOSCOPIO TRINOCULAR CON CAMARA DIGITAL PAG 48 | Microscopio estereoscopio trinocular con cámara de video | ANEXO N° 01, página 48 | LAS ESPECIFICACIONES SON PROPIAS DE UN ESTERIOSCOPIO TIPO OLYMPUS LO CUAL SESGA EL PROCESO Y INCLINA EL PROCESO A UNA MARCA EL COMITÉ PODRIA ACEPTAR ESTERIOCOPIOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EL INTERVALO O LA DISTANCIA DE TRABAJO DE LA MAYORIA DE ESTERIOSCOPIOS ES 110 MM SE ACEPTE RANGO DE AUMENTO DE 0.8X A 5X PERO CON OBJETIVOS AUXILARES HASTA 12X. CABEZAL TRINOCULAR DE 45°. DISTANCIA INTERPUIPILAR DE 50 - 75 MM, ESTAS SON CARACTERISTCIAS MAS COMUNES USADAS Y ADEMAS CON ILUMINADORES DE CUELLO DE GANZO QUE MEJORAN LA POTENCIA DE LA LIUZ | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda, 1, 2, 3, 5. Sobre el iluminador de Cuello de Ganzo, no se describe en las características solicitadas, por lo tanto toda características adicional es propio de cada marca.
206 | Oferente 12 | Especificaciones tecnicas: Lote 8 .-Fotómetro multiparámetro para análisis de nutrientes en suelo | Fotómetro multiparámetro para análisis de nutrientes en suelo | ANEXO N° 01, página 60 | Dice: Caracteristicas: - Medidor de nutrientes HI83325 - Juego de todos los reactivos L100 - Juego de reactivos L300 - Software HI92000 o similar - CD con el programa de windows - Con conector USB y micro USB. El integro de las caracteristicas detallas corresponden al fotometro multiparametros de la Marca Hanna Instruments modelo HI83325, la codificación de los reactivos, la versión del software, etc ., con lo cual se contraviene claramente la libre competencia, pluralidad de recibir ofertas; por lo cual se solicita a la entidad solicitar para este tipo de productos caracteristicas como: Número de cales entre 6-12 , medición de oligoelementos como nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica del suelo, tolerancia de repetibilidad d ≤ 0,03 %, error lineal ≤ 0,1 %, caracterisricas que son usadas para requerir un fotometro de analisi de suelo. | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Se aclara: - Fotómetro multiparámetro para análisis de nutrientes en suelo compatibles con kits de análisis múltiples Nitrato, fosfato, amonio, potasio, Calcio, magnesio, hierro, manganeso y parámetros de calidad del agua/suelo como ph, alcalinidad y/o cloruros y/o, sulfatos. - Juego de reactivos para análisis en campo. - Juego de reactivos para análisis en laboratorio. - Software para conexión a PC. - CD/USB u otro medio digital con el programa para Windows Enmienda 26
207 | Oferente 12 | Especificaciones tecnicas: Lote 14 .- Mini estación metereologica | Mini estación meteorológica | ANEXO N° 01, página 119 | El integro de las caracteristicas han sido tomadas de la estación metereologica Vantage Pro2™ Plus de la marca Davis por lo cual caracteristicas tan propias como " Weatherlink USB compuesto por datalogger y software" deben ser opcionales o suprimidas, diferentes marcas ofrecen un sistema de almacenamiento ya sea en la en la "nube" de la estación metereologica o en el dispositivo de control de la unidad que cuenta con su propio software. Caracteristicas:.- Dice " Anemómetro superior a 170 mph y extraible" , la capacidad del anenometro debe estar determinada en un rango de 100 mph o superior y la opción de ser extraible debe ser opcional pues no repercute en nada en las capacidades del equipo si es extraible o no. Caracteristicas.- Dice "Señal de 300 pies cableada incluida", la señal de 300 pies es determinación usual para este tipo de estaciones, la técnologia actual ha presindido de la necesidad de ser cableada, por lo que la señal debe estar determinada por su alcance (300 pies) y la opción de ser cableda o mediante señal wifi debe ser opcional | TEMÁTICO (PRODUCCIÓN AGROPECUARIA) | Ver Enmienda 30,28 y 29