PRONUNCIAMIENTO Nº 238-2014/DSU

Entidad:		Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Referencia:		Licitación Pública Nº 009-2013/INEN convocada para la “Adquisición de equipos para el servicio central de esterilización del INEN”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nº 002-2014-CE/LP N° 0009-2013-INEN, recibido con fecha 12.12.2014, el presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las nueve (9) observaciones formuladas por el participante PLATINUM S.R.L., así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28º del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58º del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio, se advierte que el Comité Especial acogió la Observación N° 9, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre ella. Asimismo, se aprecia que el Comité Especial acogió parcialmente la Observación N° 6, en ese sentido, este Organismo Supervisor se pronunciará sobre su extremo no acogido.

Todo ello sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el artículo 58º de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	PLATINUM S.R.L.

Observación 1:	Contra la presentación obligatoria del "compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos"

A través de la Observación N° 1, el participante cuestiona el literal k) de los documentos de presentación obligatoria (página 21), señalando que es desproporcionado e irrazonable que se exija un compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos por un plazo no menor de 15 años emitido por el fabricante. En ese sentido, el participante requiere que la Entidad acepte que sea el postor quien emita el compromiso de suministro dirigido al INEN.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo II de la Sección Específica de las Bases, se aprecia que la Entidad ha requerido la siguiente documentación obligatoria:

"k) Compromiso de Suministro de Insumos, Materiales o Repuestos.

Emitido por el fabricante o dueño de la marca. Debe expresar compromiso para el suministro al INEN o al postor de los insumos, materiales o repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado, por un periodo no menor a 15 (quince) años a partir de la fecha del Acta de Recepción, Instalación y Pruebas de Operación del Equipo".

Sobre tal aspecto, de la revisión del pliego de absolución de observaciones se aprecia que la Entidad precisó lo siguiente: "Luego de consultar con el área usuaria, este colegiado no acoge la observación presentada, teniendo en cuenta que al solicitar  la Carta de Compromiso, garantiza el ciclo de vida útil del bien adquirido, es decir que se contará con los insumos, materiales o repuestos originales para el funcionamiento del equipo ofertado, por un periodo no menor a 15 (quince) años indicado por el fabricante. Deberá ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Asimismo, de la revisión del Informe Técnico remitido con motivo de la solicitud de elevación de Observaciones, se advierte que la Entidad precisa que es responsabilidad del área usuaria determinar sus requerimientos técnicos mínimos y señala que "el compromiso de suministro de insumos, materiales o repuestos, emitido por el fabricante o dueño de la marca, garantiza la fabricación de estos insumos del equipo adquirido, durante su ciclo de vida, el mismo que es superior a la garantía que brinda el distribuidor, representante o importador. Por ese motivo, se solicita la carta del fabricante por si el distribuidor, representante o importador deja de ser el representante del fabricante. Los repuestos, accesorios e insumos, son exclusivos para cada modelo definido por el correspondiente fabricante".

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De lo anterior se concluye que es legalmente factible que las Entidades establezcan requerimientos mínimos, inclusive respecto al personal propuesto; sin embargo, cabe resaltar que dicha potestad no es irrestricta, ya que para la definición de los requerimientos técnicos mínimos se debe verificar que los mismos resulten razonables, proporcionales y congruentes con el objeto de la convocatoria, así como que se encuentren acordes con los principios que regulan la normativa de contratación pública.

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que con la presentación de la garantía, se asegura que ante un eventual desperfecto o vicio oculto, se sustituyan las piezas afectadas o dañadas, sin costo para la Entidad. Por tanto, el hecho de que se exija que el contratista se comprometa a suministrar insumos, materiales o repuestos por un periodo de quince (15) años, supone que se entablarán relaciones contractuales que excederían el compromiso cubierto por el valor referencial y el objeto del presente proceso de selección.

De este modo, se debe entender que de necesitarse repuestos de los bienes a adquirir, que no se encuentren cubiertos en la garantía y mantenimiento previsto en las Bases, corresponderá realizar el respectivo proceso de selección para su adquisición.

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá eliminarse el literal k) de los documentos presentación obligatoria referido al "Compromiso de Suministro de Insumos, Materiales o Repuestos".

En razón de lo anterior, considerando que el recurrente solicita que dicho compromiso también pueda ser suscrito por el postor y en tanto este Organismo Supervisor ya dispuso que con motivo de la integración de las Bases, el literal k) del numeral 2.5.1. del Capítulo de la Sección Específica de las Bases sea íntegramente suprimido; por lo tanto, CARECE DE OBJETO PRONUNCIARSE.

Observaciones: 2, 3, 4, 5, 6 y 7		Contra los requerimientos técnicos 	mínimos

El recurrente cuestiona las siguientes especificaciones técnicas del bien materia de la convocatoria:

Observación N° 2: El participante cuestiona la especificación técnica referida al "sistema de monitoreo y manejo del proceso de esterilización mediante pantalla LCD táctil", toda vez que, según indica, se hace referencia a un diseño particular, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento, toda vez que existirían otras alternativas en el mercado que cumplirían y cuentan con sistema de monitoreo mediante pantalla digital monocromática que muestra mensaje en idioma español. Por lo que, solicita se amplié la dicha especificación técnica aceptando lo siguiente: “Pantalla digital monocromática que muestra mensajes en idioma español y/o sistema de monitoreo”.

Observación N° 3: El participante cuestiona la especificación técnica referida al "sistema de registro gráfico de las etapas del proceso de esterilización mediante impresora térmica", señalando que se hace referencia a un diseño particular, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento, toda vez que existirían otras alternativas en el mercado con equipos que cuentan con sistemas de registros alfanuméricos en idioma español de las etapas del ciclo de esterilización, mediante impresora matricial integrada. Por lo que solicita se amplié la dicha especificación técnica aceptando lo siguiente: “Sistemas de registros alfanuméricos en idioma español, de las etapas del ciclo de esterilización, mediante impresora matricial integrada y/o sistema para el registro gráfico de las etapas del proceso de esterilización mediante impresora térmica”.

Observación N° 4: El participante cuestiona que en las Bases se exija que "el equipo  no deba abortar el proceso de esterilización si algún objeto entra en contacto con las paredes de la cámara", señalando que dicha especificación contraviene el Principio de razonabilidad, toda vez que, por el contrario, resulta una mejora tecnológica que el equipo aborte si el material entra en  contacto con las paredes de la cámara, es para asegurar y proteger una esterilización efectiva. En ese sentido, el participante requiere que se modifique dicha especificación aceptando que el equipo aborte cuando entre un objeto en contacto con las paredes de la cámara cumpliendo adecuadamente los procedimientos de esterilización.

Observación N° 5: El participante cuestiona la especificación técnica referida al "sistema de almacenamiento de datos para registro (memoria, USB o similar)", señalando que se hace referencia a un material y diseño particular, lo cual vulneraría lo dispuesto en el artículo 11º del Reglamento, toda vez que existirían otras alternativas en el mercado como sistemas que mantienen registros de sus procesos en reportes impresos para su almacenamiento físico. Por lo que solicita se amplié la dicha especificación técnica aceptando lo siguiente: “Sistema de almacenamiento de datos para registro (memoria, USB o similar) y/o sistemas de almacenamiento físico mediante reportes impresos en idioma español”.

Observación N° 6: El participante cuestiona la especificación técnica referida al "requerimiento de energía: trifásica o monofásica 220/240 Vac a 50/60 Hz" y solicita que se acepte también un quipo que tenga un voltaje nominal que opere entre los parámetros o rangos de 200V a 230V 50/60 Hz trifásico o monofásico, en cumplimiento con el código nacional de electricidad.

Observación N° 7: El recurrente cuestiona que la Entidad exija que el equipo para esterilizar materiales cuente con un mínimo de mínimo de 2.0 metros de longitud, bajo el argumento de que dicha especificación técnica contravendría lo indicado en el Manual de esterilización del Ministerio de Salud (MINSA), aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1472-2002-SA/DM, el cual indicaría que no se debe esterilizar lúmenes mayores a un metro.

Pronunciamiento

En relación con las Observaciones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases se establece lo siguiente, respectivamente:

Descripción

- Sistema de Monitoreo y Manejo del Proceso de Esterilización mediante pantalla LCD táctil. - Sistema para el Registro Gráfico de las etapas del Ciclo de Esterilización mediante impresora térmica. - Que el Equipo no aborte el Proceso de Esterilización si algún objeto entre en contacto con las paredes de la cámara. - Con un Sistema de Almacenamiento de datos para registro (Memoria, USB o similar). - Requirimiento de Energía: Trifasica o Monofásica, 220/240Vac a 50/60 Hz. - Equipo para esterilizar materiales con lúmenes flexibles de 1.0 mm. de diámetro y minimo de 2.0 mt. de longitud sin necesidad de accesorios o aditamentos adicionales.

Sobre tales aspectos, con relación a las Observaciones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7, en el respectivo pliego de absolución de observaciones, el Comité Especial responde lo siguiente:

Observación N° 2: "El Comité Especial luego de haber consultado con el área usuaria, no acoge la observación presentada, la Pantalla Digital permite visualizar los siguientes parámetros: Consumo del peróxido o cantidad de peróxido; etapas del proceso (presión, temperatura, fases de cada etapa, tiempos de trabajo); alarmas en general.

Estos parámetros permiten tener una mejor gestión del Proceso de Esterilización, cosa que es mucho más complicada con una pantalla monocromática. La tecnología actual permite contar con pantallas táctiles, lo que facilita el trabajo del servicio usuario, contando con sistemas tecnológicos intuitivos, reduciendo errores de operación y adelantándose a problemas técnicos. Ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Observación N° 3: "El Comité Especial luego de haber consultado con el área usuaria, no acoge la observación presentada, ya que es una exigencia del usuario el contar con impresora térmica, dada la mayor operatividad del sistema y la no dependencia de insumos.

Tenemos conocimiento que la gran mayoría de fabricantes, incluyendo Ustedes, cuentan con esa tecnología, por lo que deberá ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Observación N° 4: "Los equipos que actualmente se encuentran en el mercado, cuentan con dispositivos internos capaces de evitar contactos con las paredes de la cámara, si estos son sensibles. El Comité Especial luego de haber consultado con el área usuaria, no acoge la observación, ya que el proceso de esterilización implica, aprovechar el máximo de volumen de la cámara interna, para lo cual los usuarios acomodan según protocolo, los materiales.

El control exigido permite garantizar la correcta esterilización del material, el abortar el proceso en el caso de que algún material salga de su ubicación, afectaría en tiempo y costo, generando escases de material esterilizado a usar. Deberá ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Observación N° 5: "El Comité Especial luego de haber consultado con el área usuaria, no acoge la observación presentada, ya que los equipos actuales cuentan con esta tecnología, lo que facilita la labor del usuario permitiendo generar un mejor trabajo de la gestión del servicio. Lo solicitado, genera informes inmediatos, lleva el control de los procesos, monitorea la calidad del servicio prestado, lo que es más complicado teniendo registros impresos; por lo que deberá ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Observación N° 6: "El Comité Especial, luego de consultar con el área usuaria, acoge parcialmente la observación presentada, considerando la tolerancia de atención eléctrica al 15 %, modificándose dicha especificación de la siguiente manera:

- Requerimiento de Energía: Trifásica o Monofásica, 220 + 15% Vac  a  50/60 Hz".

Observación N° 7: "El Comité Especial luego de haber consultado con el área usuaria, no acoge la observación presentada, manifestando que los tipos de material que esteriliza normalmente según necesidad de la institución, son materiales de más de 1 metro, por lo que se solicita que se pueda  esterilizar materiales con lúmenes flexibles de 1.0 mm.  de diámetro y mínimo de 2.0 mt. de longitud, sin necesidad de accesorios o aditamentos adicionales, por lo que deberá ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Adicionalmente, con relación a la Observación N° 7, en el Informe Técnico remitido con motivo de la solicitud de elevación de Observaciones, la Entidad precisa lo siguiente: "Sin bien la norma es vigente, es del año 2002, la tecnología actual presenta equipos que cumple con las nuevas exigencias de la tecnología médica, como el equipo que la empresa observante tiene en el mercado. En el manual indica lúmenes menores a 1.00 y nosotros solicitamos de 1.00. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, requiere que los materiales a esterilizar mínimo cumplan con las siguientes condiciones: Que sea reusable; que tenga un diámetro interno mayor a 1 mm.; que tenga la longitud mínimo de 2 mt., para algunos materiales específicos de cirugía endoscópica. El requerimiento del usuario, permite cubrir con las exigencias, para esterilizar correctamente, todos los materiales accesorios médicos de las diferentes áreas y especialidades.

De esta forma, corresponde precisar que de conformidad con el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, salvaguardando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. De este modo, como ya se ha señalado previamente, los requerimientos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que es facultad y responsabilidad de la Entidad determinar su requerimiento en atención al mejor conocimiento de la necesidad que intenta satisfacer, convocando para tal efecto el proceso de selección correspondiente de acuerdo con las especificaciones técnicas planteadas por el área usuaria.

Asimismo, de la revisión del Manual de Esterilización del MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1472-2002-SA/DM, se advierte el siguiente texto:

"Existe dificultad en la difusión de peróxido de hidrógeno en lúmenes menores de 1 milímetro de diámetro y mayores de 1 metro. Se recomienda no colocar ningún material que contenga celulosa, como es el caso del algodón, el papel y la madera".

Al respecto, del análisis del texto citado, no se advierte que el referido Manual de Esterilización establezca una disposición de carácter imperativo relacionada a no adquirir bienes con lúmenes mayores de un (1) metro; sino por el contrario, se evidencia un texto de carácter informativo seguida de una recomendación.  En ese sentido, no resultaría razonable solicitar a la Entidad que, a pesar de haber sustentado la necesidad de requerir un equipo esterilizador con lúmenes mayores a un (1) metro, se ajuste obligatoriamente a una recomendación citada en el Manual de Esterilización del MINSA.

En razón de lo expuesto, considerando que constituye responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos en función de la necesidad que pretende satisfacer, y siendo que el recurrente pretende modificar las especificaciones técnicas establecidas sin contar con facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER las observaciones N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 y N° 7.

Sin perjuicio de lo señalado, con motivo de la integración de Bases y en virtud del Principio de Transparencia y del Principio de Libre Concurrencia y Competencia, consagrados en el artículo 4° de la Ley, deberá registrarse en el el Sistema Electrónico de Contrataciones del estado (SEACE), lo siguiente: un cuadro comparativo que evidencie la existencia de pluralidad de marcas y proveedores que puedan cumplir con lo requerido por la Entidad en la presente contratación, la evaluación efectuada por la Entidad, de corresponder, así como con las modificaciones que se hayan podido realizar con motivo de la absolución de consultas y observaciones. Dicho cuadro debe contener como mínimo la identificación de las especificaciones técnicas, la marca y especificaciones de los bienes ofertados, así como la indicación expresa de si cumplen o no con cada una de las características y condiciones mínimas exigidas, la referencia y documentación que lo sustente. En caso de no sustentarse los aspectos antes señalado, deberá suprimirse aquellos requisitos que sean restrictivos y/o resulten excesivos.

Asimismo,  en virtud del Principio de Transparencia, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá registrar en el SEACE un informe que sustente técnicamente que el requerimiento de energía se encuentra acorde con las disposiciones y parámetros del Código Nacional de Electricidad.

Adicionalmente, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE un informe técnico mediante el cual la Entidad se haga responsable de la longitud de los lúmenes que está requiriendo, teniendo en cuenta la información señalada en el Manual de Esterilización del MINSA, aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 1472-2002-SA/DM.

Cabe acotar que, en la medida que la determinación y definición de las especificaciones técnicas, del valor referencial, así como los informes que sustentan dichos aspectos son responsabilidad de la Entidad, los cuales tienen carácter de declaración jurada, siendo que su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Por último, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación 8:	Contra el factor de evaluación "Mejoras a las características técnicas de los bienes y condiciones previstas"

Por medio de la Observación N° 8, el participante cuestiona el factor de evaluación relacionado a las Mejoras a las características del bien a ofertar, señalando que

Pronunciamiento:

De la revisión de la Bases, se aprecia que el Comité Especial ha establecido los siguientes criterios para calificar el factor de evaluación "Mejoras a las características técnicas de los bienes y condiciones previstas":

F. Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las condiciones previstas

| Mejora Tecnológica | Empaque tipo Tivek para Esterilización con Peróxido de Hidrógeno (01 rollo mensual de c/u durante un año) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7.5 x 100 m 10 x 100 m 15 x 100 m 20 x 100 m 30 x 100 m | 20 |
|  | 7.5 x 100 m 10 x 100 m 15 x 100 m | 10 |

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego absolutorio, se advierte que el Comité Especial señala lo siguiente: "...luego de haber consultado con el área usuaria, no acoge la observación, ya que manifiesta que el tamaño de la longitud de los empaques solicitados, es de acuerdo a su necesidad. Tenemos claro, que más de una empresa en el mercado cuentan con estos empaques. Reiteramos que estas medidas, han sido entregadas por el usuario quien ha considerado la medida más eficiente para el empaque de materiales e insumos médicos manejados por el INEN. Deberá ceñirse a lo establecido en  las Bases".

Sobre el particular, el artículo 43° del Reglamento prescribe que en las Bases deberán consignarse los factores de evaluación técnica que el Comité Especial considere convenientes de acuerdo a la naturaleza de los bienes, servicios o conforme a la finalidad y necesidad que la Entidad requiere satisfacer, siempre que se sean objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, calificando aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo y que no desnaturalice el requerimiento efectuado.

De conformidad con lo dicho anteriormente, a través de los factores de evaluación se busca seleccionar y otorgar puntaje a aquellos postores que acrediten o presenten propuestas que mejoren lo mínimo solicitado como requerimientos técnicos mínimos, es decir, discriminar entre aquellos que pueden resultar ser mejores candidatos para ejecutar la prestación, y de esa forma, otorgarles el puntaje correspondiente en función a la mejora que presentan y representan.

Ahora bien, en la absolución de la Observación N° 4 del participante ALBUJAR MEDICA S.A.C., el Comité Especial señaló que el servicio de "Central Reserva y Supply" cuenta con protocolos estandarizados y que el tamaño de la longitud de los empaques solicitados se han establecido de acuerdo a la necesidad del Área Usuaria; sin embargo, independientemente de la longitud de los empaques, el Comité  Especial no puede requerir específicamente el empaque tipo "Tivek", debido a que ello representa a una marca o diseño en particular.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad del Comité Especial determinar los criterios de calificación de los factores de evaluación y siendo que el participante requiere que éstos se modifique de  acuerdo a lo que él propone, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER, la presente Observación.

Sin perjuicio de lo expuesto, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá reformular el cuestionado factor de evaluación, suprimiendo la referencia al empaque tipo "Tivek" y en su lugar, deberá establecerse las características técnicas que deberá tener el empaque requerido.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 58º de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1. Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura y Buenas Prácticas de Almacenamiento

De la revisión del texto de las Bases, se aprecia que la Entidad ha solicitado como documentos de presentación obligatoria del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55° de la Ley Nº 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, “el registro sanitario de dispositivos médicos se emite luego de la verificación y evaluación de los requisitos exigidos entre ellos los certificados de Buenas Prácticas o documento equivalente emitido por autoridad competente”.

Ahora bien, del artículo 124° al artículo 127° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se aprecia que se disponen los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de dispositivos médicos de Clase I, II, III y IV, siendo uno de ellos el Certificado de Buenas Prácticas, cuya descripción es la siguiente:

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA (o FIJA para el caso de los de Clase IV, según el artículo 127° del referido Reglamento) u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Como es de verse, en los citados artículos se consideran como certificaciones equivalente del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente y el FDA, y se brinda la posibilidad de presentar otros certificados que cumplan la misma finalidad del Certificado de Buenas Prácticas, siempre que acrediten el cumplimiento de Normas de Calidad de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Por otro lado, respecto a la acreditación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, requerida en el numeral 2.5.1.del capítulo II de las Bases, deberá precisarse que en caso los postores que se presenten en calidad de distribuidores y contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, no bastará que éste último cuente con dicho certificado a su nombre, sino que el postor también deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden mediante el certificado de BPA a su nombre, ello de acuerdo a lo señalado por la DIGEMID mediante Oficio Nº 1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/MINSA.

Por lo expuesto, con motivo de la Integración de Bases, deberá añadirse al listado de documentos de presentación obligatoria el certificado BPM y el certificado BPA, precisando que los postores (nacional o extranjero) tendrán la facultad de presentar como documento equivalente al certificado BPM, el Certificado CE de la Comunidad Europea, la Norma ISO 13485 vigente, el FDA (o FIJA para el caso de los de Clase IV, según el artículo 127° del referido Reglamento) u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen, correspondiendo verificar en tales documentos que se cumplan con las buenas prácticas de manufactura.

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el Comité Especial ha establecido como factor de evaluación la presentación de la copia del Certificado ISO 13485. En ese sentido, el Comité Especial deberá señalar cuáles serán los procesos internos que deberán tener el certificado conforme a las  normas ISO 13485:2003, de modo tal que se trate de procesos internos distintos a los que podrían presentarse como requerimiento técnico mínimo; de lo contrario, deberá suprimirse dicho criterio de evaluación, por lo que con motivo de la integración de las Bases deberá realizarse las precisiones correspondientes.

3.2. Sobre el factor de evaluación "Experiencia del postor"

En el factor de evaluación referido a la "Experiencia del postor", los rangos de evaluación se establecen conforme el siguiente detalle:

Hasta 05 veces el valor referencial				20 puntos

Mayor de 03 a 04 veces el valor referencial             		10 puntos

De 02 a 03 el valor referencial                           			05 puntos

Conforme puede apreciarse, los rangos previstos no son correlativos, por lo que ocasión de la integración de las Bases, deberá consignarse los rangos de la siguiente manera:

Mayor a 04 veces hasta 05 veces el valor referencial		20 puntos

Mayor de 03 a 04 veces el valor referencial             		10 puntos

De 02 a 03 el valor referencial                           		05 puntos

3.3.   Sobre el factor de evaluación "Constancia de visita técnica y carta de representación"

De la revisión del factor de evaluación "Constancia de visita técnica y carta de representación", no se advierte que la Constancia de visita técnica posea una incidencia directa en la optimización de la instalación y puesta en funcionamiento del bien objeto de la convocatoria, toda vez que, independientemente de haber visita previa al terreno, es responsabilidad del Contratista cumplir con las cláusulas contractuales de manera idónea y dentro del plazo acordado.

En ese sentido, con motivo de la integración de las Bases, la Entidad deberá suprimir el criterio de calificación "Constancia de visita técnica" del factor de evaluación "Constancia de visita técnica y carta de representación".

Asimismo, con motivo de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá precisar quién será el emitente de la carta de representación, a fin que los participantes puedan elaborar una propuesta adecuada.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 25 de febrero de 2014.

LUIS MIJAIL VIZCARRA LLANOS

Director (e) de Supervisión

RBE/.

1 Modificado mediante Ley Nº 29873.

Modificado mediante Decreto Supremo Nº 138-2012-EF.

Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones

(…) c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.