PRONUNCIAMIENTO N° 367-2015/DSU

Entidad:	Seguro Social de Salud (Essalud)

Referencia:	Licitación Pública N° 41-2014/ESSALUD/RAS, convocada para la Adquisición de  equipos médicos: "Equipo Osmosis Inversa Portátil para la Máquinas de Hemodiálisis y Máquinas de Hemodiálisis para el Hospital Alberto Sologuren y para el Hospital “Gustavo Lanatta de Huacho”.

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 08-COMITÉ ESPECIAL LP Nº 41-2014-ESSALUD/RAS, recibido con fecha 09.04.2015, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) Observaciones presentada por el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION. Asimismo, mediante Oficio N° 09-COMITÉ ESPECIAL LP Nº 41-2014-ESSALUD/RAS, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) Observaciones presentadas por el participante B. BRAUN MEDICAL PERU S.A. y mediante Oficio N° 10-COMITÉ ESPECIAL LP Nº 41-2014-ESSALUD/RAS, el Presidente del Comité Especial del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las tres (3) Observaciones presentadas por el participante FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A., así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Sobre el particular, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se advierte que las Observaciones N° 1 y N° 3 formuladas por el participante NIPRO MEDICAL CORPORATION, en estricto, constituyen consultas y/o solicitudes de modificación sin sustento legal a los requerimientos técnicos mínimos establecidos en la Sección Específica de las Bases, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 58 del Reglamento.

De la revisión del pliego absolutorio de observaciones, se aprecia que la Observación 
Nº 1 del participante B. BRAUN MEDICAL PERU S.A., en estricto corresponden a una solicitud de información y/o precisión al contenido de las Bases que no se sustentan en la vulneración de la normativa de contrataciones del Estado y/o normas complementarias o conexas que tengan relación con el procesos de selección, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ellas.

Adicionalmente, de la revisión de la solicitud de elevación de Observaciones, se advierte que la Observación N° 3 del participante B. BRAUN MEDICAL PERU S.A. fue acogida por el Comité Especial; en ese sentido este Organismo Supervisor no se pronunciará sobre ella.

2. OBSERVACIONES

2.1 Observante			        NIPRO MEDICAL CORPORATION

Observación 2:	Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante la Observación Nº 2, el participante cuestiona la absolución de la Consulta Nº 2  presentada por el participante B. Braun Medical Perú .S.A. señalando lo siguiente: “(...) en el pliego de absolución de consultas a solicitud del participante B. Braun se hace la siguiente modificación de la especificación técnica en cuestión: Se aclara que también puede ser utilizado para la bomba de rodillos ajustables el uso adulto y pediátrico. Cabe aclarar que la denominación de ajustable no es exacta ya que por la propia descripción del proveedor y por lo indicado en su propio manual de operación, y además por el conocimiento del modelo de máquina de dicho proveedor que se encuentra instalada en todos las unidades de hemodiálisis de Essalud desde hace 7 años, todos sabemos que los rodillos son fijos, en los cuales no se ajusta ni menos se autojusta ninguna posición de rodillo, por ende este tipo de rodillo no puede adaptarse a diferentes tipos de segmentos de línea arterial, lo cual es el propósito de esta especificación.

Independiente del hecho de modificar una especificación técnica homologada por Esalud implica una nulidad, no se ha tenido en cuenta que al aceptar lo propuesto por la empresa B.Braun han generado dos (2) consecuencias negativas para Essalud:

Primera consecuencia negativa: al aceptar lo propuesto por B.Braun  en su consulta 2, implica aceptar la oferta de una maquina que cuente con rodillos que solo permite utilizar una línea arterial pediátrica de 7 x 10(…)

(…) Ahora bien, como es de su conocimiento la única marca que comercializa líneas arteriales de 7 x 10 es justamente B.Braun, los demás fabricantes utilizan líneas pediátricas de 6x9 o (9.5).En otras palabras, se está permitiendo el direccionamiento de la compra de un tipo determinado de líneas de uso pediátrico que solo es comercializado por un fabricante.

Es decir las líneas de los otros proveedores no se podrían utilizar con rodillos fijos 7.0 mm para la atención de los pacientes pediátricos de la institución creando un perjuicio para este grupo de pacientes.

Justamente a fin de evitar lo anterior, la especificación técnica de las maquinas establece que la bomba tipo rodilla sea AJUSTABLE a las distintas medidas de líneas arteriales.

Finalmente, es evidente que permitir la oferta de maquinas de hemodiálisis con bombas tipo rodillo intercambiables solo con dimensiones 8x12 y 7x10 limita las posibilidades de la Institución, en la medida que únicamente podría utilizar líneas arteriales que presenten esas dos (2) medidas.

Segunda consecuencia negativa: en la consulta 2 presentada por B. Braun solicitada que se permita la oferta de una maquina de hemodiálisis que cuentan con RODILLOS PARA BOMBA INTERCAMBIABLES (…)

(…) Aceptar esta opción de rodillos intercambiables implica una mayor manipulación de la bomba que pone en riesgo la asepsia indispensable en el procedimiento de diálisis”.

Por lo cual, solicita que se deje sin efecto la modificación a las especificaciones técnicas no permitiéndose la oferta de maquinas de hemodiálisis que cuenten con rodillos intercambiables y que solo permitan el uso de líneas arteriales de 8x12 (adulto) y 7x 10 (pediátrico).

Pronunciamiento

De la revisión de las especificaciones técnicas referida a la máquina de hemodiálisis del ítem 2, entre otras características, se advierte lo siguiente:

B       COMPONENTES

SISTEMA EXTRACORPOREO

B01 CON BOMBA TIPO RODILLO AJUSTABLE, FLUJO    SANGUNERO HASTA 500 Ml/min 6 MAS

De la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

Absolución Observación 2

No se acoge la observación, en aras de una mayor participación se indicó que también se aceptaría para la bomba, rodillos ajustables (anteriormente se uso autoajustable para recalcar el hecho de que no necesita realizarse algún ajuste manual sobre el rodillo al usar diversas líneas de paciente) de uso adulto y pediátrico. No se indicaron diámetros ni características adicionales de las líneas de paciente a utilizar y para ello se recalca el término rodillo ajustable es decir que se adecue a la línea de paciente. También la especificación B01 indica "flujo sanguíneo hasta 500 ml o más", el cual debe ser cumplido para cualquier combinación rodillo-línea de paciente que se utilice. En ningún caso se han especificado medidas que puedan restringir la participación, sino todo lo contrario se busca una mayor participación. Se mantiene lo señalado anteriormente.

Sobre el particular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos así como la documentación que los acredite es responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Adicionalmente, cabe precisar que en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que se suprima, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de lo mencionado, en atención al Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá registrarse en el SEACE, un informe que sustente técnicamente el hecho de aceptar opcionalmente rodillos autoajustables para la bomba de la máquina de hemodiálisis no afecta las especificaciones técnicas homologadas por ESSALUD para las maquinas de hemodiálisis ni afecta el Valor Referencial, ni la pluralidad de proveedores y marcas evidenciadas en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado.

Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, en caso de corresponder, el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas características técnicas de las prestaciones deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

2.1 Observante	BRAUN MEDICAL PERU S.A.

Observación 2:	Contra los requerimientos técnicos mínimos

Mediante la Observación Nº 2, el participante señala que la Entidad está requiriendo un estabilizador externo  de voltaje de 25% superior al requerido por el equipo, lo cual señala que dicha exigencia de entregar un componente externo no sería necesario, toda vez que la maquinas de hemodiálisis, ya cuenta con un estabilizador de fábrica, la cual cumple con la función de supresor de picos y estabilizador de voltaje.

En ese sentido, solicita que el Comité debería considerar que no es necesario solicitar un estabilizador de voltaje para las maquinas de hemodiálisis que cuenten con una fuente de voltaje propio, toda vez que cumple la función de supresor de picos y estabilizador de voltaje.

Pronunciamiento

De la revisión de las especificaciones técnicas, referida a la máquina de hemodiálisis del ítem 2, entre otras características, se advierte lo siguiente:

D       REQUERIMIENTO DE ENERGIA

D02 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE POTENCIA 25% SUPERIOR AL REQUERIDO POR EL EQUIPO

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

Absolución Observación 2

No se acoge la observación, al respecto, anteriormente se indicó que "sin embargo el postor podrá ofertar mejorar a las especificaciones técnicas mínimas", cabe decir que si demuestra que las características de la fuente de alimentación son similares a las de un estabilizador la misma sería aceptable. Sin embargo es necesario señalar, que en caso de una falla eléctrica, que dañe el bloque estabilizador, el costo sería mayor en el caso de la fuente de alimentación interna que en la de un estabilizador externo. Por lo tanto se recalca que las características eléctricas del bloque estabilizador, incluidas en la fuente de alimentación, deben ser como mínimo similares a un estabilizador externo.

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos así como la documentación que los acredite es responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Ahora bien, cabe precisar que en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que se modifique, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que el Comité Especial ha señalado que “(…) sin embargo el postor podrá mejorar las especificaciones técnicas mínimas, cabe decir que si demuestra que las características de la fuente de alimentación son similares a las de un estabilizador la misma sería aceptable”, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisar mediante qué documento(s) se acreditaría que las máquinas de hemodiálisis ofertadas que cuenten con un estabilizador interno propio de fábrica, con lo cual ya no sería necesario ofertar un estabilizador externo.

Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, en caso de corresponder, el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas características técnicas de las prestaciones deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación 4:	Contra el factor plazo de entrega

Mediante la Observación N° 4, el participante señala lo siguiente: “Según el estudio de mercado que la institución ha adjuntado, se ve claramente que el plazo de entrega ofertado por Fresenius Medical es de 120 días por ser equipos a importar, B Braun Medical S.A. 90 días ya que son equipos por importar y Nipro Medical Corporation sucursal del Perú indica 30 días. El comité al considerar este plazo de entrega se nota claramente que está favoreciendo a un solo postor debido a que sería el único que contaría con equipos 2014 y los demás tendrían que importar equipos 2015, el contar con equipos del 2015 le otorga a ESSALUD una mayor vigencia tecnológica”.

En ese sentido, el participante solicita un cambio en la puntuación en el factor de evaluación.

Pronunciamiento

De la revisión del factor de evaluación “Plazo de Entrega” establecido en el Capítulo IV de la Sección Específica de las Bases, se advierte lo siguiente:

PLAZO DE ENTREGA

Puntaje Máximo 10 Puntos

Se evaluarán las propuestas que oferten un menor plazo de entrega del equipo, con respecto al plazo máximo requerido en el Capítulo III de la sección específica de las Bases. Se evaluará sólo lo declarado por el Postor en el Anexo Nº 31, siendo el puntaje que se otorgará, el siguiente:

| PLAZO DE ENTREGA E INSTALACION DEL EQUIPO (contados a partir del día siguiente de la recepción de la suscripción del contrato) | PUNTAJE TOTAL |
| --- | --- |
| - De 0 a 30 días calendario | 10 puntos |
| - De 31 a 50 días calendario | 08 puntos |
| - De 51 a 70días calendario | 06 puntos |
| - De 71 a 89 días calendario | 04 puntos |

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se advierte que la Entidad ha señalado lo siguiente:

Absolución Observación 4

No se acoge la observación presentada, la institución está otorgando mayor puntaje al postor con menor plazo de entrega debido a la necesidad de contar lo más antes posible con este tipo de equipos.

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, concordado con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, sus puntajes y los criterios que se aplicarán para la elección de la mejor propuesta, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, deberá calificarse aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre que no lo desnaturalice. Ahora bien, en el presente caso, se aprecia que dado la naturaleza de los bienes, sus niveles de comercialización y, la información obtenida en el estudio de mercado, se advierte que efectuar incentivos respecto al plazo de entrega podría generar ofertas temerarias o no serías, considerando además que el rango de calificación prevé otorgar el máximo puntaje a los postores que oferten un plazo de cero (0) a treinta (30) días, aspecto que no se condice con la información del estudio de mercado (en el ítem 1 la única cotización consultada oferta 120 días de entrega y en el ítem 2 se tiene cotizaciones con plazos de entrega “inmediato”, 90 días y 120 días).

En ese contexto, se aprecia que los rangos de calificación establecidos en el referido factor de evaluación no resultarían razonables ni congruentes con las condiciones que ofrece el mercado, pudiendo constituir ello elementos que dirigiría la compra, e inclusive podría generarse la declaratoria del desierto del proceso.

En ese sentido, considerando que el participante pretende que éstos se reformulen conforme a lo que él propone, sin tener facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación, toda vez que, corresponde que con ocasión de la integración de Bases se suprima el factor de evaluación plazo de entrega de ambos ítems, debiendo redistribuirse el puntaje entre los demás factores.

2.2 Observante	FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.

Observaciones 1:	Contra los requerimientos Técnicos Mínimos

El participante cuestiona el extremo de los requerimientos técnicos mínimos en el cual se requiere que las maquinas de hemodiálisis cuente con un programa para crear perfiles de sodio y ultrafiltración, por lo cual  señala lo siguiente:

“(…) En el mercado peruano existen maquinas de hemodiálisis de última tecnología que cuenten con seis (06) perfiles de sodio y ultrafiltración predeterminados. Con esta función se seleccionan los perfiles ya predeterminados de sodio y ultrafiltración según las necesidades del paciente. Cualquiera de estos perfiles garantiza al final del tratamiento de hemodiálisis un balance de SODIO NEUTRO en el paciente, con menor riesgo de sobrecarga de sodio post-diálisis y evita la hipervolemia.

(…) En intención a lo anterior, se evidencia que es practica internacional que las maquinas traigan perfiles de sodio y ultrafiltración predeterminados entre los cuales se pueda seleccionar el más conveniente para el paciente. Si existen otros proveedores que prefieren no tener perfiles pre establecido sino que dejan esa tarea a cargo de los médicos, esto no beneficia ni afecta al servicio de hemodiálisis que se brinda dado que en uno u otro caso, lo importante es que al final de tratamiento se cuente con un balance de sodio neutro; balance que como hemos indicado, es alcanzado por las maquinas que cuentan con perfiles establecidos (…)”.

Por lo cual, solicita que se  modifique un extremo de la especificación técnica por el siguiente tenor: “B16 Programa para crear y/o seleccionar perfiles de sodio y ultrafiltración: Programa del Parámetro en función al tiempo con gráficos de Pantalla”.

Pronunciamiento

De la revisión del Capítulo III de los requerimientos técnicos mínimos de las Bases, se advierte que la Entidad ha establecido lo siguiente:

B       SOFTWARE

B15 PROGRAMA DE DIAGNOSTICO DE FALLAS DE CALIBRACION

B16 PROGRAMA PARA CREAR PERFILES SE SODIO Y ULTRAFILTRACION: PROGRAMACION DEL PARAMETRO EN FUNCION DEL TIEMPO, CON GRAFICOS EN LA PANTALLA

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se señala lo siguiente:

Absolución Observación 1

No se acoge la observación, crear perfiles de sodio y ultrafiltración es un requerimiento técnico mínimo. Se mantiene la especificación técnica, sin embargo el postor podrá ofertar adicionalmente a la creación de perfiles, los perfiles predeterminados.

Sobre el particular, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, concordado con el artículo 11 del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos así como la documentación que los acredite es responsabilidad de la Entidad, procurando la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, y considerando criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de lo requerido.

Asimismo, cabe señalar que es responsabilidad de la Entidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Ahora bien, cabe precisar que en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se ha evidenciado la pluralidad de postores en capacidad de cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases. Además, de la documentación presentada con ocasión de la elevación de las observaciones, se advierte en el Formato de Cuadro Comparativo las marcas NIPRO, FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A. y B. BRAUN, las cuales cumplen con los requerimientos técnicos mínimos.

En ese sentido, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de sus requerimientos técnicos mínimos, y en tanto el participante requiere que se modifique, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente Observación.

Cabe acotar que siendo responsabilidad de la Entidad la definición de los requerimientos técnicos mínimos, en caso de corresponder, el área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de las referidas características técnicas de las prestaciones deberá rendir cuentas ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes; no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato

Observaciones 2:	Contra los requerimientos Técnicos Mínimos

El participante cuestiona el requerimiento de la Entidad solicita contar con un estabilizador adicional  para las maquinas de hemodiálisis, por lo cual señala lo siguiente: “(…) En el mercado existen maquinas de hemodiálisis de última tecnología que cuente con un ESTABILIZADOR DE VOLTAJE Y SUPRESOR DE PICOS INCORPORADOS EN FABRICA,(mejora tecnológica).Esto se incluye dado que las maquinas de hemodiálisis deben contar con un estabilizador de voltaje ante variaciones imprevistas de tensión el cual es un requerimiento técnico mínimo e importante para la protección del sistema electrónico de la máquina de hemodiálisis. Sin embargo, al indicar las bases que se debe contar con un ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE POTENCIA 25% superior a lo requerido por el equipo, se está exigiendo a los postores entregar un componente externo de gran tamaño no forma parte del equipo y que no necesario si la maquina ya cuenta con un estabilizador incorporado de fabrica (…)”

Por lo cual, solicita que se modifique conforme lo siguiente “DO2 Estabilizador de voltaje incorporado de fábrica y/o estabilizador de voltaje de potencia 25 % superior al requerido por el equipo”.

Pronunciamiento

Con relación de la presente Observación, en el cual solicita  que se modifique el requerimiento técnico mínimo con respecto que las maquinas de hemodiálisis cuenten con un estabilizador de voltaje incorporado de fabrica, adicionalmente a lo solicitado. Cabe precisar sobre ello, ha sido abordada al pronunciarnos sobre la Observación N° 2 del participante B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.; en ese sentido, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la presente Observación, debiendo tener el consideración lo dispuesto en dicha Observación.

Observaciones 3:	Contra el factor “experiencia del postor”

El participante cuestiona el extremo del literal c) de la documentación facultativa en la  que señala: “Para efectos de obtener el puntaje en el factor experiencia del postor Capitulo V de la sección específica de las Bases, el postor necesariamente deberá presentar copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada (…)”

En ese sentido, el participante solicita que se modifique la documentación solicitada para acreditar la experiencia mediante el siguiente tenor “Para efectos de obtener el puntaje señalado en el factor experiencia del postor del capítulo IV de la sección específica de las Bases, el postor necesariamente deberá presentar copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada. Se aceptaran contratos de compraventa con financiamiento a favor de los compradores en los que los equipos ya hayan sido entregados al comprador para la acreditación de la experiencia se tomara en cuenta el valor de los equipos efectivamente entregado a los clientes, independientemente de si a la fecha de presentación se ha pagado el integro del precio pactado o no. La conformidad por la prestación efectuada firmada por el cliente deberá dejar constancia de la entrega total o parcial de los equipos vendidos”

Pronunciamiento

En el literal c) de la documentación facultativa, se advierte lo siguiente:

c)	Relación de documentos que acrediten prestaciones relacionadas con el ítem objeto de la convocatoria

Según modelo del Anexo N° 29.

Para efectos de obtener el puntaje señalado en el factor experiencia del postor del Capítulo IV de la sección específica de las Bases, el postor necesariamente deberá presentar copia simple de contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, emitidos o suscritos con instituciones o entidades de salud (públicas o privadas), referidos a la venta de bienes iguales y similares al ítem objeto de la convocatoria, con un máximo de 20 (VEINTE) contrataciones (si presenta   más, sólo se aceptarán las 20 (veinte) primeras según orden de foliación), sin importar el número de documentos que las sustenten, durante un periodo de hasta CINCO (5) años a la fecha de presentación  de propuestas.

Sobre tales aspectos, de la revisión del respectivo pliego de absolución de Observaciones, se señala lo siguiente:

Absolución Observación 3

No se acoge la observación, en el caso que se acredite la experiencia del postor con contratos que aun se encuentran en ejecución, solo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de presentación de propuestas, debiendo presentar copia del contrato respectivo, adjuntando la conformidad o acreditando el pago que dé cuenta del monto efectivamente ejecutado.

Al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, concordado con el artículo 43 del Reglamento, resulta responsabilidad del Comité Especial la determinación de los factores de evaluación, sus puntajes y los criterios que se aplicarán para la elección de la mejor propuesta, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Adicionalmente, deberá calificarse aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo y que no desnaturalice el requerimiento efectuado, en estricta observancia de los principios que regulan la contratación pública.

Ahora bien, es necesario precisar el artículo 44 del Reglamento que señala que la experiencia se acreditara mediante contratos y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documentalmente y fehacientemente.

En ese sentido, considerando que la determinación de los factores de evaluación es de competencia de la Entidad y que la documentación  requerida por la Entidad para acreditar el factor de experiencia del postor se encuentra acorde con lo dispuesto en la normativa de contrataciones públicas y en las Bases Estándar, y en tanto el participante pretende que éstos se reformulen conforme a lo que él propone, sin tener facultades para ello, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

3. CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

3.1 Resumen Ejecutivo

De la revisión del Formato de Cuadro Comparativo se advierte que este se encuentra ilegible, por lo tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá publicarse en el SEACE el referido formato de forma legible, a fin que pueda verificarse la información declarada en este, la misma que deberá guardar congruencia con la información brindada en el Formato de Resumen Ejecutivo.

3.2 Bienes Similares

En el literal c) de la documentación facultativa solo se estaría definiendo a bienes iguales, por lo cual, deberá precisar en el factor de evaluación "Experiencia del Postor" los bienes similares, cuya venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor, conforme a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento.

3.3 Documentación Facultativa

En el numeral 2.5.1.2  referido a la documentación facultativa del Capítulo II de las Bases deberá precisar que los documentos de presentación obligatoria que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 080-2014-EF, todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado.

Asimismo en el literal a) de la documentación facultativa se solicita Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa -  REMYPE, de ser el caso.

Por lo cual, siendo que en los concursos públicos y las licitaciones públicas, como es el caso del presente proceso de selección, no es aplicable el criterio de desempate de los numerales 1 y 2 del artículo 73 del Reglamento, referido a otorgar la buena pro a favor de las microempresas y pequeñas empresas, deberá suprimirse los literales a) y b) de la documentación facultativa de la propuesta técnica, referida al certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, y la constancia o certificado de inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, respectivamente.

A efectos de uniformizar la forma de acreditación del factor que evalúa la experiencia del postor, deberá señalarse en el literal c) de la documentación facultativa de la propuesta técnica que la experiencia del postor se acreditará mediante contratos u órdenes de compra y su respectiva conformidad por la venta o suministro efectuado de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, para lo cual deberá presentarse el voucher de depósito, reporte de estado de cuenta o cancelación en el documento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 44 del Reglamento y las Bases estándar, y en concordancia con lo contemplado en el Capítulo IV de las Bases.

3.4. Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 55° de la Ley Nº 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, “el registro sanitario de dispositivos médicos se emite luego de la verificación y evaluación de los requisitos exigidos entre ellos los certificados de Buenas Prácticas o documento equivalente emitido por autoridad competente”.

Ahora bien, del artículo 124° al artículo 127° del Decreto Supremo N° 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, se aprecia que se disponen los requisitos para la inscripción y reinscripción en el registro sanitario de dispositivos médicos de Clase I, II, III y IV, siendo uno de ellos el Certificado de Buenas Prácticas, cuya descripción es la siguiente:

Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) del fabricante nacional o extranjero emitido por la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios o documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad especificas al tipo de dispositivo médico, por ejemplo Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA (o FIJA para el caso de los de Clase IV, según el artículo 127° del referido Reglamento) u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Como es de verse, en los citados artículos se consideran como certificaciones equivalente del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, el certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente y el FDA, y se brinda la posibilidad de presentar otros certificados que cumplan la misma finalidad del Certificado de Buenas Prácticas, siempre que acrediten el cumplimiento de Normas de Calidad de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen.

Por lo expuesto, con motivo de la Integración de Bases, deberá adecuarse lo indicado en el extremo relacionado al Certificado BPM del numeral 2.5.1 de la Sección Específica, precisando que los postores (nacional o extranjero) tendrán la facultad de presentar como documento equivalente al CBPM, el Certificado CE de la Comunidad Europea, la Norma ISO 13485 vigente, el FDA (o FIJA para el caso de los de Clase IV, según el artículo 127° del referido Reglamento) u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la Autoridad o Entidad Competente del país de origen, correspondiendo verificar en tales documentos que se cumplan con las buenas prácticas de manufactura.

3.5 Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento

Respecto a la acreditación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento, requerida en el numeral 2.5.1.del capítulo II de las Bases, deberá precisarse que en caso los postores que se presenten en calidad de distribuidores y contraten el servicio de almacenamiento con un tercero, no bastará que éste último cuente con dicho certificado a su nombre, sino que el postor también deberá acreditar el cumplimiento de los procesos que le corresponden mediante el certificado de BPA a su nombre, ello de acuerdo a lo señalado por la DIGEMID mediante Oficio Nº 1191-2011-DIGEMID-DG-DCVS-ECVE/MINSA.

3.6 En los Requerimientos Técnicos Mínimos

En el literal A de los requerimientos Técnicos Mínimos se advierte que señala bienes como procesador automático de tejidos, microscopio binocular con doble cabezal, criostato para cortes por congelación, los cuales no forma parte del objeto de contratación, por lo cual deberá verificar si dichos bienes conforman parte de este proceso de licitación.

4.   CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24° del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59° del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de Abril de 2015

HIC/.