PRONUNCIAMIENTO Nº 1802-2015/DSU

Entidad:		Red de Salud Túpac Amaru

Referencia:		Adjudicación Directa Pública N° 15-2015-RSTA-1, convocada para la “Adquisición de equipos de laboratorio por reposición de la Red de Salud Túpac Amaru”

- ANTECEDENTES

Mediante Oficio N° 002-2015-CE-ADP-015-2015-RSTA-RED-SA-VI-LN-TA recibido con fecha 10.DIC.2015, el Presidente del Comité Especial a cargo del proceso de selección de la referencia remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las quince (15) observaciones, formuladas por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.; así como el respectivo informe técnico, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) Las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) Las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) El acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando éste último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa, siempre que se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, se advierte que las Observaciones N° 01 y N° 06 se aprecia que fueron acogidas por el Comité Especial y no fueron materia de cuestionamiento por parte del participante, por lo que, no corresponde que Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Con relación con la Observación Nº 2, de la lectura del pliego absolutorio de observaciones se advierte que contiene dos extremos, de los cuales el primero constituye una consulta, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará acerca de dicho extremo.

Del mismo modo, con relación a las Observaciones N° 3 y N° 11, en estricto, constituyen consultas, por lo que, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 58° del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Por otra parte, respecto de la Observación N° 13, de la lectura del pliego absolutorio se advierte que ésta versa sobre una solicitud de modificación que no se sustenta en la contravención de la normativa de contratación pública o normas conexas, es decir, constituye una consulta, por lo que, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 58° del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de ella.

Finalmente, corresponde señalar que de la revisión del contenido de la solicitud de elevación del recurrente se advierte que cuestiona la absolución de consultas formuladas por el participante DIGISCOPE S.A.C., Y KOSODO S.A.C., supuesto no previsto en el artículo 58° del Reglamento, por lo que este Organismo Supervisor no se pronunciará al respecto.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante	DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C.

Observación N° 02	Contra la documentación de presentación obligatoria

El participante cuestiona que la exigencia de solicitar como mínimo tres (03) profesionales titulados como mínimo, capacitados por el fabricante, resulta restrictivo al no ser ello fundamental, toda vez que por la naturaleza del producto convocado lo más adecuado es acreditar un personal capacitado por el fabricante que puede ser tecnólogo médico o biólogo o ingeniero electrónico.

En atención a ello, solicita modificar el literal h) de la siguiente manera:

“h) Declaración jurada de Información sobre el personal técnico o Profesional propuesto para las actividades del literal “g” del presente (pudiendo ser tecnólogo médico o biólogo o ingeniero electrónico o Técnico Electrónico o técnico electrónico), que consigne las Certificaciones del Personal de haber sido capacitado por el fabricante del equipo ofertado.  Cabe señalar que dicho personal participará en la instalación y capacitación, y debe estar acreditado con su título a nombre de la Nación y certificado  por el fabricante con una experiencia en el campo no menor de 3 años.”

Pronunciamiento

De la revisión del literal h) de la documentación de presentación obligatoria, se aprecia lo siguiente:

“h) Declaración Jurada de Información sobre el personal Técnico o Profesional propuesto para las actividades del literal “g” del presente (como mínimo 03, personales 01 tecnólogo médico, 01 biólogo y 01 ingeniero electrónico), que consigne las Certificaciones del Personal de haber sido capacitado por el fabricante del equipo ofertado. Cabe señalar que dicho personal participará en la instalación y capacitación, y debe estar acreditado con su título a nombre de la Nación y certificado por el fabricante con una experiencia en el campo no menor de 3 años.”

Ahora bien, con motivo de la absolución de la presente Observación, el Comité Especial se remitió a la absolución N° 01 del participante DIGISCOPE S.A.C., quien cuestionó la exigencia contenida en el literal h) ; por lo que dicho Órgano Colegiado señaló lo siguiente:

“Se acoge parcialmente la observación, se modifica a lo siguiente:

h) Declaración Jurada de Información sobre el personal Técnico o Profesional propuesto para las actividades del literal “g” del presente (como mínimo 03 personales pudiendo ser tecnólogo médico, biólogo, ingeniero electrónico o técnico electrónico), que consigne las Certificaciones del Personal de haber sido capacitado por el fabricante del equipo ofertado. Cabe señalar que dicho personal participará en la instalación y capacitación, y debe estar acreditado con su título a nombre de la Nación y certificado por el fabricante con una experiencia en el campo no menor de 3 años.”

Sobre el particular, el artículo 13° de la Ley, concordado con el artículo 11° del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad. De este modo, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad del servicio requerido.

Por lo expuesto, considerando que la Entidad ha establecido como parte de sus requerimientos técnicos mínimos que el personal profesional técnico  propuesto se encuentre conformado por 03 profesionales, pudiendo ser estos, un tecnólogo médico, un biólogo y un ingeniero electrónico o técnico electrónico los cuales deberán encontrarse capacitados por el fabricante y que el participante requiere se modifique dicho literal según su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de los requerimientos técnicos mínimos, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de tales aspectos.

Finalmente, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de sus recursos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Observación N° 04	Contra la contratación por paquete

El participante cuestiona que los bienes especificados en el ítem 03 hayan sido agrupados en paquete, pues sostiene que ello contraviene lo dispuesto por el artículo 19°  del Reglamento.  En atención a ello, solicita se modifique el mencionado ítem, debiendo ser el mismo por ítems diferentes.

Pronunciamiento

De la revisión de la descripción del valor referencial en las Bases, se aprecia que se consideró lo siguiente:

| ITEM /PAQTE. | DESCRIPCION GENERAL | U.M | CANT | VALOR REFERENCIAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRECIO UNITARIO | TOTAL REFERENCIAL |
| 3 | CENTRIFUGA CLÍNICA PARA 24 TUBOS | UNIDAD | 3 | 23,900.00 | S/. 71,700.00 |
|  | CENTRIFUGA PARA MICRO HEMATOCRITO | UNIDAD | 1 | 34,713.00 | S/. 34.713.00 |
| Total General: |  |  |  |  | S/. 106,413.00 (Ciento seis mil cuatrocientos tres con 00/100 Nuevos Soles) |

Ahora bien, con motivo de la absolución de Observaciones el Comité Especial señaló que no acogía dicha observación, debiendo el participante ceñirse a lo establecido en las bases.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, antes de iniciar la convocatoria del proceso de selección se efectuará estudios de las posibilidades que ofrece el mercado, de modo que se cuente con la información necesaria para la adquisición de los bienes.

En concordancia con lo expuesto, el artículo 19º del Reglamento señala que mediante un proceso de selección según relación de ítems, la Entidad, teniendo en cuenta la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de la vinculación, puede convocar en un solo proceso la adquisición o contratación de bienes, servicios u obras distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a tres (3) UIT, constituyendo cada ítem un proceso menor dentro del proceso de selección principal.

Asimismo, la norma señala que la Entidad puede convocar un proceso de selección por paquete, siendo que en dicho supuesto, la Entidad agrupa en el objeto del proceso la contratación de varios bienes o servicios de igual o distinta clase, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas de dichos bienes o servicios.

En virtud de ello, conforme a los artículos acotados previamente, la Entidad tiene la potestad de determinar si la adquisición o contratación de los diversos bienes que requiere, se realizará de forma independiente o en forma conjunta, en función de sus metas y prioridades institucionales, así como de las posibilidades que ofrece el mercado.

En el presente caso, se aprecia que el proceso ha sido convocado por paquetes, en el cual se agrupa la adquisición de tres (03) centrífugas clínicas de tubos y una centrífuga  para micro hematocrito, de acuerdo a la evaluación realizada por la Entidad.

Por lo expuesto, en la medida que es responsabilidad exclusiva de la Entidad definir la forma de sus contrataciones, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de lo señalado, con ocasión de la Integración de bases, en atención al Principio de Transparencia, deberá publicarse un informe, del cual se desprenda el análisis realizado por la Entidad para determinar que la agrupación de los Bienes que conforman el paquete N° 3 es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, dado que dicho aspecto no ha sido aclarado por la Entidad.

Cabe acotar que, en la medida que la definición de las especificaciones técnicas, así como los informes que lo sustentan son responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte del área usuaria y/o dependencia técnica encargada de la determinación de los referidas especificaciones técnicas, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de las características técnicas.

Observación N° 05	Contra el Formato de Resumen Ejecutivo

El participante cuestiona el Formato de Resumen Ejecutivo publicado por la Entidad, toda vez que a pesar de haber declarado en los literales 4.2 y 4.3 del mismo, que existen pluralidad de marcas y proveedores que cumplen con el requerimiento, no se habría adjuntado el Cuadro Comparativo correspondiente que sustente ello.  En atención a ello solicita se declare la nulidad del proceso.

Pronunciamiento

De la revisión del Formato de Resumen Ejecutivo registrado por la Entidad, se advierte que se habría declarado la existencia de pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con los requerimientos mínimos, tal como se aprecia:

En relación con ello, se advierte que no se habría registrado el Cuadro Comparativo junto con dicho Formato.

Ahora bien, con motivo de la absolución de Observaciones el Comité Especial, manifestó lo siguiente:

“Al respecto se tiene que el artículo 51° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que: “La convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas se realizará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que se deberán publicar las Bases y un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad”; de lo que se advierte la obligatoriedad de publicar el resumen ejecutivo de posibilidades que ofrece el mercado, hecho que ha dado estricto cumplimiento el Comité Especial al momento de efectuarse la convocatoria respectiva en el presente proceso de selección; sin embargo el recurrente en una interpretación errada señala que se habría transgredido lo establecido en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD y el Comunicado N° 0014-2013-OSCE/PRE, en ese sentido es menester señalar que dicha Directiva y Comunicado están conducidos a la información relevante adicional al estudio de posibilidades que ofrece el mercado, tales como cotizaciones, pluralidad de marcas y/o postores entre otros, hecho que se ve reflejado en el resumen ejecutivo publicado, no siendo obligatorio la publicación del cuadro comparativo, ya que en el acápite 3.2 del referido resumen se puede advertir claramente las fuentes utilizadas para la determinación del valor referencial y en relación al cumplimiento de la Directiva y Comunicado, ello se encuentra debidamente detallado en los acápites 4.1 al 4.6 del respectivo formato.

De lo que se advierte que la observación efectuada no se encuentra inmersa dentro de las causales señaladas en el artículo 56° de la Ley de Contrataciones del Estado; sin perjuicio a ello el observante podrá acceder a una copia del referido cuadro comparativo a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información solicitándolo a la oficina correspondiente.”

Al respecto, el artículo 12° del Reglamento establece que, sobre la base de las características técnicas definidas por el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las posibilidades que ofrece el mercado para determinar, entre otros aspectos, el valor referencial, la existencia de pluralidad de marcas y/o postores, y la pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones de lo que se va a contratar, de ser necesario.

Sobre el particular, cabe señalar que mediante Resolución N° 270-2013-OSCE/PRE de fecha 09.AGO.2013 este Organismo Supervisor aprobó la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado", en adelante Directiva, y los formatos respectivos, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado a partir del 1 de enero de 2014.

Por lo tanto, de lo expuesto por el Comité Especial, se advierte que la Entidad utilizó el Formato de Resumen Ejecutivo  y Cuadro Comparativo, sin embargo no  lo habría publicado por no considerarlo obligatorio, lo cual no se ajusta a lo establecido por el Principio de transparencia y lo dispuesto por la precitada Directiva.

No obstante, considerando que el Estudio de Mercado es responsabilidad de la Entidad, quien declaró haber utilizado los formatos dispuestos por la directiva, y siendo que el participante solicitó la nulidad del presente proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación.

Sin perjuicio de ello, deberá registrarse en el SEACE junto con las Bases integradas, el Formato de Cuadro Comparativo, del cual se desprenda con claridad la pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos declarada por la Entidad en el Formato de Resumen Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 004-2013-OSCE/CD.

Cabe destacar que la información del Resumen Ejecutivo registrada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada y se encuentra sujeta a rendición de cuentas por parte de la Entidad, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismo competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en aspectos específicos de los requerimientos técnicos y/o de mercado.

| Observaciones Nº 7, N° 8, N° 9 y N°10, N°11,N° 12, N° 13, N° 14 y N° 15 | Contra las especificaciones técnicas mínimas |
| --- | --- |

- A través de la Observación N° 7, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que solicitar que los equipos sólo cuenten con cristal lateral de mantenimiento con orificios para la instalación de toma de gas y vacío restringe la participación de postores y limita su participación.  En atención a ello solicita modificar la mencionada especificación técnica tal como se detalla:

“A04 Cristal lateral  de mantenimiento con orificios para la instalación de toma de gas y vacío o con toma de gas y vacío posteriores.”

- Mediante la Observación N° 8, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que solicitar un equipo  que cumpla con sólo una norma internacional, contraviene los principios de libre concurrencia y competencia, en tanto no se fomenta la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.  En atención a ello, solicita:

“La cabina de seguridad biológica deberá cumplir con la norma NSF/ANSI/ANSI 49 o EN12469 y así proporcionarnos Estado operativo 5 según ISO 14644-1 o Clase 100 en el área de trabajo.”

- A través de la Observación N° 9, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que al solicitar que los equipos solo cuenten con salida eléctrica con clasificación IP44, restringe la participación de postores, contraviniendo los principios de libre concurrencia y competencia, en tanto no se fomenta la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.  En atención a ello solicita:

“[…] aceptar que el equipo cuente con salida eléctrica  con clasificación IP 55, […]”

- A través de la Observación N° 10, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que el solicitar que los equipos cuenten solo con final de la vida útil de la lámpara UV, restringe la participación de postores, contraviniendo los principios de libre concurrencia y competencia, en tanto no se fomenta la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.  En atención a ello solicita retirar la siguiente especificación:

“ d) Final de la vida útil de la lámpara UV y saturación del filtro de carbón activado (si lo hay

- En la Observación N° 12, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que en el mercado existe tecnología moderna que permite al equipo establecer un sonido previa configurable de finalización de centrifugado, lo cual restringe la participación de postores, contraviniendo los principios de libre concurrencia y competencia, en tanto no se fomenta la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.  En atención a ello solicita:

“[…] aceptar centrífugas con:

B02 APERTURA AUTOMÁTICA DE TAPA O CON SONIDO DE FINALIZACIÓN DE CORRIDA.”

- A través de la Observación N° 14, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que solicitar que los equipos cuenten solo con una cámara  de acero inoxidable restringe la participación de postores limitándose la participación de postores, contraviniendo los principios de libre concurrencia y competencia, en tanto no se fomenta la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.  En atención a ello solicita:

“[…] aceptar centrífugas con:

A 01 Cámara de acero inoxidable o material altamente resistente y de fácil limpieza.”

- A través de la Observación N° 15, relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 2: cabina de seguridad, el participante manifiesta que en el mercado existe tecnología moderna que permite al equipo establecer un sonido previa configurable de finalización de centrifugado, lo cual restringe la participación de postores, contraviniendo los principios de libre concurrencia y competencia, en tanto no se fomenta la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.  En atención a ello solicita:

“[…] aceptar centrífugas con:

A 11 APERTURA AUTOMÁTICA DE TAPA O CON SONIDO DE FINALIZACIÓN DE CORRIDA.”

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se aprecia que se advierte lo siguiente:

|  | # ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- |
| ## DENOMINACION DEL EQUIPO | ### FOTOMETRO |
| ## UNIDAD FUNCIONAL | ### LABORATORIO |

| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |
| --- | --- |
| A01 | Sistema de flujo de una vía. |
| A04 | El volumen de la celda de flujo es 32 ul, intercambiable con cubetas macro o semimicro |

|  |  | # ESPECIFICACIONES TECNICAS |
| --- | --- | --- |
| - DENOMINACION DEL EQUIPO |  | - CABINA DE BIOSEGURIDAD |
| - UNIDAD FUNCIONAL |  | - LABORATORIO |
| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |  |
| A06 | Salida eléctrica con clasificación IP44 |  |
| C | Alarmas sonoras y visuales para: |  |
| C04 | Final de la vida útil de la lámpara UV y saturación del filtro de carbón activado (si lo hay) |  |

| ## UNIDAD FUNCIONAL | ### PATOLOGIA CLINCA, BANCO DE SANGRE |
| --- | --- |

| REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS |  |
| --- | --- |
| A | GENERALES |
| A01 | Cámara de centrifugación de acero inoxidable. |
| B | SEGURIDAD |
| B02 | Apertura automática luego de culminado la centrifugación. |

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio se advierte que el Comité Especial al absolver las Observaciones N°07, N° 08, N° 10, N° 12, N° 14 y N° 15, rectificó lo señalado en las Bases.  Adicionalmente, en el caso de la Observación N° 09, se advierte que el Comité Especial señaló:

Se acepta parcialmente la observación. Se modifica la especificación quedando como sigue:

A 06	Salida eléctrica con clasificación IP44 o IP55.

Además, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial precisó:

“En relación al Requisito Técnico Mínimo A04 del Ítem cabina de Seguridad Biológica

El postor mediante la observación presentada pretendía modificar una especificación técnica ajustándola a su conveniencia en perjuicio a los intereses y necesidades de la entidad indicando que esta sería beneficiosa para la entidad.

Tal como se respondió a la observación, reiteramos  que los orificios para los conectores de gas o vacío se encuentren a los lados del equipo y no en la parte posterior responde a la necesidad de economía en el espacio requerido para la ubicación de la cabina.  Las cabinas de bioseguridad son equipos grandes y pesados (aproximadamente 200 Kg.), de tener los conectores en la parte posterior de la cabina obliga necesariamente que esta deba tener un espacio mucho mayor entre la pared y la parte posterior del equipo para evitar dañar los conectores en sí y adicionalmente las mangueras que conectan a la fuente de gas ya que estarían en peligro  de estrangularse o peor aún de generar alguna rotura por la presión que ejerce el peso del equipo generando fuga de gas sin que el usuario pueda percatarse de lo ocurrido ya que no es factible de verlo a simple vista.  Asimismo verificar el estado de los conectores y mangueras para acciones preventivas, ajustes y/o reemplazo se realiza de manera inmediata si estos están a los lados del equipo a simple vista del operador, y no así cuando están en la parte posterior del equipo donde no hay visibilidad de dichas partes.

Reiteramos que los espacios de nuestros laboratorios son reducidos y debemos condicionarnos lo mejor posible a ellos sin perjuicio de reducir el espacio libre para la circulación y desempeño de las labores del laboratorio.  Al indicar “lo más pegada posible a la pared”, nos referimos indirectamente respetando las distancias de seguridad.  Así, teniendo los conectores en la parte posterior esta distancia sería mucho mayor por las razones ya antes descritas.

Las cabinas de biosdeguridad de 3 o 4 pies (medida del ancho del equipo) tienen la misma  medida de fondo.  Con esto indicamos aun si se pidiera una cabina de 3 pies e ancho tendríamos el mismo problema con la distancia del fondo si este tuviera los conectores en la parte posterior del equipo.  Es por estas razones técnicas que se le negó al postor la aceptación a su observación.

En relación al Requisito Técnico Mínimo a05 del Ítem 2 Cabina de Seguridad Biológica

Hacemos de su conocimiento  que de todas las empresas que presentaron sus consultas y observaciones, la única que no tiene numeración en sus consultas y observaciones es la empresa Diagnóstica Peruana.  La respuesta al postor KOSODO está dada en la base a la consulta N° 3 de dicho postor.

La observación dada por el postor diagnóstica Peruana se basa en un cuadro que presentaron donde se indica claramente cuanto más eficiente en la capacidad de filtración que tienen los filtros para las cabinas de bioseguridad.

Se requiere que la cabina cuente con filtros Clase ISO 3, según ISO: EN 14644-1.

Los filtros Clase ISO 3 permiten solo el paso de 35 partículas  de 0,5 micras  por metro cúbico.

Los filtros Clase ISO 5 o su similar  Clase 100 8solicitado que sea aceptado por el postor mediante su observación) permiten el paso de 3,520 partículas 0.5 micras por metro cúbico , es decir permite el paso en mil veces más la cantidad de partículas que la permitida por los filtros Clase ISO 3, entre ella virus y/o bacterias potencialmente patógenas en perjuicio del usuario y en desmedro  de lo que justamente se busca con una cabina de bioseguridad que es evitar la contaminación del usuario las muestras y el medio ambiente.

En relación al Requisito Técnico Mínimo C04 del Ítem cabina de Seguridad Biológica

La lámpara UV es un accesorio con que sirve para esterilizar el área de trabajo de la cabina.

El filtro del carbón activado permite absorberlos olores que emanan las muestras biológicas.

Se solicita que el equipo cuente con un sistema  de alarmas visuales  y sonoras  y entre ellas que indique el final de la vida útil de la lámpara UV y la saturación del filtro de carbón activado.

El equipo  que se solicita es uno que de manera automática evalúe el funcionamiento de sus partes e indique mediante alarmas el deterioro o fallo de alguna de ellas puesto que es de vital importancia que todas ellas estén completamente operativas porque trabajan en conjunto, para contener las partículas  potencialmente patógenas de las muestras que se manipulan, teniendo en cuenta que trabajan en ambientes cerrados como son los laboratorios.

El postor mediante su observación pretende menguar la calidad del equipo y que solo sea aceptada en lo referente a la lámpara UV y eliminar lo requerido para los filtros en desmedro de la calidad del equipo y del usuario quien lo utiliza.

Es por estas razones mencionadas que se le negó al postor la aceptación a su observación.

En relación al requisito técnico mínimo B02 del bien Centrífuga  Clínica para 24 tubos, integrante del Ítem/Paquete Nro 3:

El postor mediante la observación realizada pretendió disminuir la calidad del equipo solicitado.

Todas las centrífugas de laboratorio, aún las más básicas, cuentan con una alarma sonora al finalizar el centrifugado para que luego el usuario de manera manual presionando un botón o perilla abra la tapa para retirar los tubos de muestras de sangre.  El postor, cuyo producto no cuenta con el sistema de apertura automática de tapa pretendió remplazar dicha especificación con una característica básica como el sonido de finalización de corrida.

A pesar de haberle indicado la razón técnica de porque se solicita la apertura automática y, no haber aceptado su observación, sostiene que dicha razón no es válida  argumentando mediante otra característica básica de las centrífugas como lo es la verificación para tratar de eliminar el requerimiento  técnico solicitado.

Indicamos que todas las centrífugas son ventiladas por la naturaleza misma de su construcción; el rotor al realizar el giro hace las veces de aspas de ventilador.  De otra parte, el proceso mismo de la centrifugación genera calor en las muestras y las partes mecánicas como los rotores y el motor por el rozamiento y la fricción que se generan a altas velocidades  y que aún cuando haya culminado la centrifugación permanece una temperatura residual que permite generar aerosoles tanto de los componentes como las muestras.  Es por ello que se solicita que el equipo cuente con apertura automática al finalizar el centrifugado para eliminar los aerosoles formados.

En relación al Requisito Técnico Mínimo A01 del bien Centrífuga para Microhematocrito, Integrante del Ítem/Paquete Nro. 3

El postor mediante la observación realizada pretendió disminuir la calidad del equipo solicitado.

Mediante su observación pretende reemplazar la característica  solicitada de cámara de acero inoxidable por un material altamente resistente  y de fácil limpieza.

El acero inoxidable es muy utilizado en el área médica porque permite una mayor vida útil del equipo que lo contiene y facilita la esterilización por medios físicos y químicos sin degradarse, es decir  de propiedades conocidas e idóneas para el área de salud.  Se solicita que la cámara sea de acero inoxidable porque al trabajarse con muestras biológicas estas son potencialmente biocontaminantes, al generarse alguna rotura de tubos las muestras  de sangre se dispersan dentro de la cámara, esta es rápida y fácilmente esterilizable mediante soluciones de desinfección y esterilización sin que se dañe ni degrade.

El postor solicita se le acepte una propuesta cuya característica menciona es de material altamente resistente y fácil limpieza, pero no indica  que tipo de que material  es ni sus propiedades para tomarlas en consideración, además limpieza no significa esterilización ni desinfección; más aún pretende mediante esta ambigüedad indicar que maximiza el valor del dinero de la contratación.

Es por las razones mencionadas que se le negó al postor la aceptación a su observación.

En relación al Requisito Técnico Mínimo A011 del bien Centrífuga para Microhematocrito , integrante del Ítem/Paquete Nro. 3:

El postor mediante la observación realizada pretendió disminuir la calidad del equipo solicitado.

Todas las centrífugas de laboratorio, aún las más básicas, cuentan  con una alarma sonora al finalizar el centrifugado para que luego el usuario de manera manual presionando un botón o perilla abra la tapa  para retirar los tubos de muestras de sangre.  El postor, cuyo producto no cuenta con el sistema de apertura automática de tapa pretendió reemplazar dicha especificación con una característica básica como el sonido de finalización de corrida.

El proceso mismo de la centrifugación genera calor en las muestras y las partes mecánicas como los rotores y el motor por el rozamiento y la fricción que se generan a altas velocidades  y que aún cuando haya culminado la centrifugación permanece una temperatura residual  que permite generar aerosoles tanto de los componentes como de las muestras.  Es por ello que se solicita que el equipo cuente con apertura automática al finalizar el centrifugado  para eliminar los aerosoles formados.

Es por las razones mencionadas que se le niega al postor la aceptación a su observación.”

Sobre el particular, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requerimientos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes requeridos.

Cabe señalar que del Resumen Ejecutivo, se advierte que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de  proveedores y marcas que podrían cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo expuesto, siendo que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, teniéndose en consideración que es esta la que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso, y en tanto el observante pretende modificarlos, en función a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER las Observaciones Nº 7, N° 8, N° 9 y N°10,  N°12, N° 14 y N° 15.

Cabe precisar que, en la medida que la determinación de los Requerimientos Técnicos Mínimos y la correcta elaboración del estudio de mercado es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

- CONTENIDO DE LAS BASES CONTRARIO A LA NORMATIVA SOBRE CONTRATACIONES DEL ESTADO

En ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado, conforme a lo señalado en el inciso a) del artículo 58 de la Ley, este Organismo Supervisor ha procedido a realizar la revisión de las Bases remitidas, habiendo detectado el siguiente contenido contrario a la Ley y el Reglamento.

  - Pliego absolutorio de Consultas y Observaciones

- De la revisión del pliego absolutorio, se advierte que, con ocasión de la absolución de la Observación N° 01 formulada por el participante DIAGNÓSTICA PERUANA S.A.C., modificó el plazo de entrega mínimo establecido para los ítems 2 y 3, señalando que éste será de 60 días, y modificó el criterio del factor de evaluación A. Plazo de Entrega, de la siguiente forma:

“De 10 hasta 29 días calendario: 30 puntos

De 30 hasta 45 días calendario. 20 puntos

De 46 hasta 60 días  calendario: 10 puntos.”

Al respecto, se advierte que a través del referido factor de evaluación se está calificando el plazo de entrega mínimo del bien previsto para los ítems 2 y 3, esto es 60 días, lo cual contraviene el artículo 43° del Reglamento.  Por lo tanto con ocasión de la integración de las Bases deberá adecuarse el último rango de evaluación, de tal forma que no se otorgue puntaje al cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo.

  - Plazo de entrega

De la revisión de las especificaciones técnicas establecidas para los ítems N° 1, N° 4 y N° 5, se advierte que una incongruencia en relación al plazo de entrega de los bienes, toda vez que en el numeral 1.9 del Capítulo I, se señala que el plazo de entrega es de 25 días, mientras que en Capítulo III, Especificaciones técnicas y Requerimientos Técnicos Mínimos, se señala que dicho plazo  es de 15 días, por lo tanto, con motivo de la integración de las Bases, el Comité Especial deberá corregir la incongruencia advertida, de tal manera que el plazo de entrega en el Capítulo I y lo indicado en el Capítulo III coincida respecto de los ítems N° 1, N° 4 y N° 5, cuyo plazo de entrega deberá corresponder a aquel considerado en el Estudio de Posibilidades del Mercado.  Asimismo, considerando dicho plazo, deberá verificarse que en el factor plazo de entrega para los ítems 1, 4 y 5, no se otorgue puntaje al cumplimiento de un requerimiento técnico mínimo, siendo que en caso se advierta ello, deberán adecuarse los rangos de evaluación conforme a lo dispuesto en el artículo 43° del Reglamento.

  - Especificaciones Técnicas

De la revisión del pliego absolutorio de consultas y observaciones se advierte que el Comité Especial ha realizado precisiones sobre los requerimientos técnicos mínimos, tal como se advierte a continuación:

| BASES DE LA CONVOCATORIA (requerimientos técnicos de relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 1: fotómetro) | OBSERVACIONES FORMULADAS POR PARTICIPANTE DIGISCOPE S.A.C. (propuesta de modificación) | ABSOLUCIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ ESPECIAL | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Solicita al Comité incluir una especificación: “B04 Software para control del Fotómetro y descarga de datos a una pc, incluyendo una PC Core I5, 4Gb Ram, DD 1TB, Lector DVD, pantalla 19” | Se acepta su consulta, se adiciona a las especificaciones: B04 Software para control del Fotómetro y descarga de datos a una pc, incluyendo una PC Core I5, 4Gb Ram, DD 1TB, Lector DVD, pantalla 19” | De lo señalado se desprende que la Entidad adicionó especificaciones técnicas relacionadas con los filtros de interferencia, lo cual modifica las características del bien, aspecto resulta contrario al precedente de observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 995-2015/DSU; por tanto, deberá dejarse sin efecto dicha modificación. |
| BASES DE LA CONVOCATORIA (requerimientos técnicos de relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 3: Centrífuga clínica con hematocrito) | OBSERVACIONES FORMULADAS POR PARTICIPANTE DIGISCOPE S.A.C. (propuesta de modificación) | ABSOLUCIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ ESPECIAL | COMENTARIOS |
|  | Solicita al Comité incluir una especificación: “A08: Rotor de ángulo fijo de 24 x 1.5-2.2 con tapa” | Se acepta su consulta, se adiciona a las especificaciones: A08 Rotor de ángulo fijo de 24 x 1.5-2.2 con tapa. | De lo señalado se desprende que la Entidad adicionó especificaciones técnicas relacionadas el rotor de ángulo fijo, lo cual modifica las características del bien, aspecto resulta contrario al precedente de observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 995-2015/DSU.; por tanto, deberá dejarse sin efecto dicha modificación. |
| BASES DE LA CONVOCATORIA (requerimientos técnicos de relacionada con las especificaciones técnicas del ítem 5: Autoclave) | OBSERVACIONES FORMULADAS POR PARTICIPANTE KOSODO S.A.C. (propuesta de modificación) | ABSOLUCIÓN EFECTUADA POR EL COMITÉ ESPECIAL | COMENTARIOS |
| A06: Temperatura de trabajo desde 105 hasta 134° C | Solicitamos aclarara si la temperatura de trabajo debe ser 121° hasta 134° | Se acepta su consulta. Se modifica la especificación a: A06 Temperatura de trabajo debe ser de 121° a 134°. | De lo señalado se desprende que la entidad aceptaría, alternativamente a lo solicitado en las bases, Temperatura de trabajo 121° C hasta 134° C; por tanto, con ocasión de la integración de las Bases, deberá precisarse Temperatura de trabajo desde 105° C hasta 134° C o 121° a 134°. Cabe precisar que si lo señalado en el párrafo precedente no fuera así, deberá dejarse sin efecto dicha absolución pues podría constituir una modificación a las especificaciones técnicas, lo cual resulta contrario al precedente de observancia obligatoria contenido en el Pronunciamiento N° 995-2015/DSU. |

Por lo tanto, con ocasión de la integración de las bases, deberá cumplirse con lo indicado en el cuadro antes señalado.

Adicionalmente, considerando lo manifestado por el Comité Especial al absolver las observaciones formuladas por los participantes DIGISCOPE S.A.C., y KOSODO S.A.C., y el uso eficiente de los recursos públicos, corresponderá al Titular de la Entidad verificar que los requerimientos técnicos mínimos cumplen con las necesidades del área usuaria, siendo que en el caso que advirtiera deficiencias en la determinación de dichas exigencias, corresponderá declarar la nulidad del proceso de selección, conforme con lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley, a fin que dichos aspectos se consideren en la etapa de actos preparatorios.

  - Capacitación

Deberá precisarse en el Capítulo III de las Bases el número de personas a capacitar, y el lugar en el que se llevará a cabo la capacitación, toda vez que ello resultaría información relevante para formular una propuesta seria.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de tres (3) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 24 de diciembre de 2015

Elaborado:                         Eloísa Espinoza Aguirre

Supervisado:                      Luz Miguel Díaz

Validado:                            Laura Gutiérrez Gonzáles

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.