PRONUNCIAMIENTO N° 035-2016/DSU

Entidad:		Seguro Social de Salud - ESSALUD

Referencia:	Licitación Pública Nº 50-2015-ESSALUD/GCL-1 convocada para la “Adquisición de Equipos Médicos para el Proyecto de Inversión “Centro de Emergencia Lima Metropolitana”

- ANTECEDENTES

A través de la Carta Nº 003-CE-CP N° 1599P00111-ESSALUD-2015., recibida el 21.DIC.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las cinco (5) observaciones y dos (2) cuestionamientos formulados por el participante HJS – EQUIPOS MÉDICOS S.A.C.,  así como el informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante “la Ley”, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante “el Reglamento”.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58° del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

En ese sentido, se advierte que las Observaciones N° 02 y N° 04 se aprecia que fueron acogidas por el Comité Especial y no fueron materia de cuestionamiento por parte del participante, por lo que, no corresponde que Organismo Supervisor se pronuncie al respecto.

Por otra parte, respecto del Cuestionamiento N° 02, de la lectura del mismo se advierte que este versa sobre una solicitud de aclaración que no se sustenta en la contravención de la normativa de contratación pública o normas conexas, es decir, constituye una consulta, por lo que, al no encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 58° del Reglamento, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de éste.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que puedan realizarse al amparo de lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante:	HJS – EQUIPOS MÉDICOS S.A.C.

Observaciones N° 1, N° 3	Contra los rangos de precisión no invasiva

- A través de la Observación N° 1, relacionada con las especificaciones técnicas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el participante cuestiona que el Comité Especial con ocasión de la absolución de la Consulta N° 05 formulada por el participante PHILLIPS PERUANA S.A., haya indicado rangos de respecto a la “Presión Arterial no invasiva” para las centrales de monitoreo, pues sostiene que los mismos tendrían por finalidad minimizar la participación de postores al filtrar o eliminar algunas marcas de fabricantes. Asimismo, señala que tales rangos recién fueron indicado en la etapa de consultas, y, por ende, no estaba previstos en el estudio del mercado. Por lo tanto, solicita mantener las especificaciones técnicas iniciales y aceptar rangos de presión no invasiva de acuerdo al diseño de cada fabricante.

- Mediante la Observación N° 03, relacionada con las especificaciones técnicas de los ítems 8 y 9, el participante cuestiona que el Comité Especial con ocasión de la absolución de la Consulta N° 13 formulada por el participante PHILLIPS PERUANA S.A., haya indicado rangos de respecto a la “Presión Arterial no invasiva” para las centrales de monitoreo, pues sostiene que los mismos tendrían por finalidad minimizar la participación de postores al filtrar o eliminar algunas marcas de fabricantes. Asimismo, señala que tales rangos recién fueron indicado en la etapa de consultas, y, por ende, no estaba previstos en el estudio del mercado. Por lo tanto, solicita mantener las especificaciones técnicas iniciales y aceptar rangos de presión no invasiva de acuerdo al diseño de cada fabricante.

Pronunciamiento

Sobre el particular, de la revisión del acápite C22 del literal C. Especificaciones Técnicas previsto en el Capítulo III de las Bases, de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9; se aprecia lo siguiente:

De la revisión del pliego absolutorio de consultas se advierte que el participante PHILLIPS PERUANA S.A a través de su Consulta N° 5, señaló lo siguiente: “En el #C22 de los monitores de 5 y 6 parámetros están solicitando: ´Display digital del valor medio en pantalla: sistólica, diastólica y media´, sin embargo, no se especifican rangos para estos parámetros. Favor indicar si se debe cumplir con los siguientes rangos:

Presión sistólica: adultos

Presión sistólica: adultos desde 30 a 270 mmHg o rango mayor

Presión diastólica: adultos desde 10 a 245 mmHg o rango mayor

Presión medía: adultos desde 20 a 255 mmHg o mayor”.

Al respecto, el Comité Especial manifestó lo siguiente: “RESPUESTA.- Se indica que para el rango de las presiones no invasivas se deberá considerar como mínimo los siguientes rangos:

Presión sistólica: adultos desde 30 a 250 mmHg o rango mayor

Presión diastólica: adultos desde 10 a 210 mmHg o rango mayor

Presión medía: adultos desde 20 a 230 mmHg o mayor”.

Asimismo, de la revisión del pliego absolutorio de consultas se advierte que el  participante PHILLIPS PERUANA S.A a través de su Consulta N° 13, relacionada con los ítems 8 y 9, señaló lo siguiente: “En el #B22 de los monitores de 5 y 6 parámetros están solicitando: ´Display digital del valor medio en pantalla: sistólica, diastólica y media´, sin embargo, no se especifican rangos para estos parámetros. Favor indicar si se debe cumplir con los siguientes rangos:

Presión sistólica: adultos

Presión sistólica: adultos desde 30 a 270 mmHg o rango mayor

Presión diastólica: adultos desde 10 a 245 mmHg o rango mayor

Presión medía: adultos desde 20 a 255 mmHg o mayor”.

Al respecto, el Comité Especial manifestó lo siguiente: “RESPUESTA.- Se indica que para el rango de las presiones no invasivas se deberá considerar como mínimo los siguientes rangos:

Presión sistólica: adultos desde 30 a 250 mmHg o rango mayor

Presión diastólica: adultos desde 10 a 210 mmHg o rango mayor

Presión medía: adultos desde 20 a 230 mmHg o mayor”.

Por otro lado, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que con ocasión de la absolución de la Observación N° 2, formulada por el recurrente, relacionada con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, el Comité Especial determinó modificar los rangos de la presión arterial no invasiva, señalando lo siguiente:

De igual manera, con ocasión de la absolución de la Observación N° 4, formulada por el recurrente, relacionada con los ítems 8 y 9, el Comité Especial determinó modificar los rangos de la presión arterial no invasiva, señalando lo siguiente:

Ahora bien, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que al absolver las presentes observaciones el Comité Especial determinó no acceder a lo solicitado por el participante, resaltando que dicho colegiado ha considerado las propuestas señaladas a través de la absolución de sus Observaciones N° 2  y 4.

En ese sentido, considerando lo señalado en los párrafos precedentes, se advierte para todos los ítems se consideró lo siguiente:

| Bases de la convocatoria (Especificaciones técnicas) | Modificación con ocasión de la absolución de Consultas del participante PHILLIPS PERUANA S.A | Modificación con ocasión de la absolución de Observaciones del participante HJS – EQUIPOS MÉDICOS S.A.C. |
| --- | --- | --- |
| C22 y B22 DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA: sistólica, diastólica, media. | Presión sistólica: adultos desde 30 a 270 mmHg o rango mayor Presión diastólica: adultos desde 10 a 245 mmHg o rango mayor Presión media: adultos desde 20 a 255 mmHg o mayor”. | Presión sistólica: adultos desde 40 a 250 mmHg o rango mayor Presión diastólica: adultos desde 10 a 210 mmHg o rango mayor Presión medía: adultos desde 20 a 230 mmHg o mayor”. |

Al respecto, el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, establece que la definición de los requerimientos técnicos mínimos es responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

De otro lado, de acuerdo al artículo 54 del Reglamento, a través de las consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de cualquiera de los extremos de las Bases, o plantear solicitudes respecto a ellas.

Por su parte, el artículo 56 del Reglamento establece que las observaciones deben versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26 de la Ley, de cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Dicho lo anterior, resulta importante resaltar que a partir de los requerimientos técnicos mínimos se desarrollan los actos preparatorios, etapa en la cual el área usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones puede efectuar modificaciones como resultado de la interacción con el mercado de conformidad con el artículo 12 del Reglamento.

En ese sentido, en mérito a las consultas los participantes podrían plantear solicitudes de información y/o aclaración sobre el alcance de determinada condición de las Bases o de las especificaciones técnicas contenidas en ellas, sin que ello implique que la Entidad modifique las características en sí, pudiéndose únicamente realizar precisiones sobre las especificaciones técnicas para aclarar el alcance de la misma, o atender solicitudes de establecimiento de rangos u otros aspectos que no impliquen el reemplazo de las características aprobadas por otros.

Asimismo,  a través de las observaciones se cuestionar el contenido de las Bases, en la medida que estas resulten contrarias a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas, por tanto, en el supuesto que el Comité Especial modifique las especificaciones técnicas en atención a una observación, ello se entenderá como una corrección de las mismas, lo cual debe ir precedido de nuevos actos preparatorios.

De lo expuesto se advierte que en el presente caso, con ocasión de la absolución de las Consultas N° 07 y N° 13 formuladas por el participante PHILLIPS PERUANA S.A., se incluyeron rangos a las especificaciones técnicas relacionadas con el DISPLAY DIGITAL DEL VALOR MEDIDO EN PANTALLA, las cuales no se encontraban previstas en las Bases de la convocatoria, y que incluso dichos rangos fueron modificados con ocasión de la absolución de las Observaciones N° 2 y 4 del recurrente, lo cual ajusta con lo dispuesto en la normativa de contratación pública, puesto que la etapa de absolución de consultas y observaciones no constituye la oportunidad para reemplazar especificaciones técnicas, e incluso ello podría evidenciar deficiencias en la definición de las especificaciones técnicas.

Por lo tanto, considerando lo señalado en los párrafos precedentes y que el participante solicita mantener las especificaciones técnicas iniciales y, por ende, aceptar rangos de presión no invasiva de acuerdo al diseño de cada fabricante, este Organismo Supervisor ha decidido ACOGER las Observaciones N° 1 y 3, por lo que, con ocasión de la integración de las Bases, deberá dejarse sin efectos lo señalado a través de la absolución de las Observaciones N° 1 y 2 del recurrente y lo señalado a través de las Consultas N° 07 y N° 13 formuladas por el participante PHILLIPS PERUANA S.A, debiéndose mantener las especificaciones establecidas en las Bases de la convocatoria respecto del Display Digital Del Valor Medido En Pantalla de cada ítem.

Sin perjuicio de ello, considerando el alcance del Principio de Vigencia Tecnológica corresponderá a la Entidad verificar que los requerimientos técnicos mínimos y las especificaciones técnicas establecidas en las Bases cumplan con las necesidades del área usuaria, siendo que en caso se advirtiera deficiencias en la determinación de dichas exigencias, será competencia del Titular de la Entidad declarar la nulidad del proceso de selección, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley, a fin que dichos aspectos se consideren en la etapa de actos preparatorios (verificación de pluralidad en el estudio de mercado, aprobación de nuevo expediente, entre otros).

Observaciones N° 5	Contra las especificaciones técnicas  de los monitores de parámetros de la central de monitoreo

Mediante dicha Observación, relacionada con las especificaciones técnicas y requerimientos de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, el participante cuestiona los requerimientos técnicos establecidos para los monitores de parámetros de las centrales de monitoreo, toda vez que consideran que se estaría restringiendo la participación de empresas; por lo que, solicita se indique que se aceptarán computadoras personales de diferentes marcas pero suministradas por el fabricante de los monitores de funciones vitales.

Pronunciamiento

De  la revisión de las Bases se advierte que en el acápite A01 de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 se requiere que la central de monitoreo este compuesta por “una central de monitoreo y 09 monitores de funciones vitales de 5 parámetros de la misma marca, conectados a la central  mediante cable o telemetría (el equipo funcionará en uno de los modos, pero debe tener la capacidad de funcionar en el otro modo)

En relación con las mencionada Observación, el Comité Especial manifestó que no se acogía dicha observación, toda vez que:

“Los monitores y el CPU deberán ser de la misma marca que los monitores de signos vitales, dado que su desarrollo está dirigido al monitoreo y visualización de los signos vitales de los pacientes. Los computadores personales, de las diferentes marcas han sido desarrolladas  para uso de oficina o de escritorio, por lo cual no se puede aceptar Centrales de Monitoreo con computadores personales ni monitores de otras marcas”

Además, en el informe técnico remitido con ocasión de las solicitudes de elevación de observaciones, el Comité Especial precisó:

“Se indica que las especificaciones técnicas han sido elaboradas por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Essalud, el mismo que obedece a un estudio y evaluación  de las tecnologías disponibles y apropiadas para conseguir la finalidad en la atención de los pacientes.

Por otra parte, la Sub Gerencia de Equipamiento es el área técnica usuaria, quienes han dado  soporte en la absolución técnica de las observaciones, los mismos que se encuentran sustentados en los documentos anexos.

En ese sentido, se indica que la absolución de observaciones se ha realizado en base a la necesidad de la Entidad y en virtud a que lo solicitado cuenta con una amplia pluralidad de marcas y postores, pues del estudio de mercado se puede demostrar que los siguientes participantes cumplen con lo solicitado (CPU y monitor de la misma marca de los monitores de funciones vitales.”

Sobre el particular, cabe indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es de exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requerimientos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de los bienes requeridos.

Cabe señalar que del Resumen Ejecutivo, se advierte que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de  proveedores y marcas que podrían cumplir con los requerimientos técnicos mínimos.

Por lo expuesto, siendo que es competencia y responsabilidad de la Entidad la determinación de los requerimientos técnicos mínimos, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, teniéndose en consideración que es ésta la que posee la información y conocimiento de las necesidades que pretende satisfacer con la realización del presente proceso, y en tanto el observante pretende modificarlos, en función a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decido NO ACOGER la presente observación.

Cabe precisar que, en la medida que la determinación de los Requerimientos Técnicos Mínimos y la correcta elaboración del estudio de mercado es responsabilidad de la Entidad, su contenido se encuentra sujeto a rendición de cuentas por parte de las dependencias competentes, en caso de corresponder, ante el Titular de la Entidad, la Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico en tales aspectos.

Asimismo, se le recuerda a la Entidad que es su responsabilidad hacer uso eficiente de los recursos públicos y aplicar de forma idónea las disposiciones normativas conforme a criterios de razonabilidad y congruencia a efectos de no ver perjudicada la ejecución del contrato.

Cuestionamiento N° 1 	Contra la absolución de la Observación Única formulada por el participante DRAEGER PERÚ S.A.

El participante cuestiona que con ocasión de la absolución de la Observación Única del participante DRAEGER PERÚ S.A., pues sostiene que la respuesta emitida por el Comité Especial contraviene lo dictado por el DIGEMID, así como lo señalado en los pronunciamientos, ya que, según señala, el OSCE ha determinado que cuando una empresa toma los servicios de almacenamiento de otra empresa, ambas empresas deben contar con el Certificado BPA, puesto que DIGEMID exige que los procesos correspondientes a la empresa contratante también debe ser evaluados y certificados.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases se advierte que, como parte de la documentación de presentación obligatoria, no se ha previsto la presentación del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento.

En relación con ello, de la revisión del pliego absolutorio de observaciones se advierte que el participante DRAEGER S.A.C a través de su única observación solicitó incluir como parte de la documentación de presentación obligatoria el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA). Al respecto, el Comité Especial manifestó lo siguiente:

“Se indica que al amparo de la Ley N° 29459 y el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos D.S. N° 016-2011/SA, se incluirá como requisito obligatorio la copia del Certificado de Buenas Prácticas  de Almacenamiento (CBPA) a nombre del postor ó puede encargar el servicio de almacenamiento (almacenes especializados), para éste último el postor deberá presentar contrato vigente con dicho almacén especializado al momento de la presentación de propuestas así como la copia  del certificado (CPBA) de dicho almacén, para ambos casos dicho certificado (CPBA)  deberá ser emitido por DIGEMID.”

Al respecto, el artículo 42° del Reglamento señala que es responsabilidad del Comité Especial la determinación de los documentos que deberán presentar los proveedores como parte de su propuesta técnica, siempre que no se traten de exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases.

Ahora bien, cabe señalar que la documentación obligatoria requerida por la Entidad en la propuesta técnica tiene la finalidad de acreditar los requerimientos técnicos mínimos y, de considerarse necesario, el cumplimiento de normas especiales y/o de carácter público que genere convicción en la Entidad sobre la idoneidad de los bienes.

De lo expuesto por el Comité Especial se desprende que la Entidad habría determinado requerir el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, en atención a la observación formulada por el participante DRAEGER PERÚ S.A., y considerando el objeto de contratación, por lo que siendo responsabilidad de la Entidad la determinación de la documentación que formará parte de la propuesta técnica, y que de lo expuesto por el participante no se advierte elementos suficientes para determinar la contravención de la normativa, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER ningún extremo del presente cuestionamiento.

- CONCLUSIONES

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta lo indicado en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar, así como registrar en el SEACE la documentación solicitada.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá tenerse presente  que los proveedores deberán efectuar su registro a través del SEACE hasta antes de la presentación de propuestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 del Reglamento; asimismo, cabe señalar que a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las  Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar  al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58° del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 06 de enero de 2016

Elaborado por: 		Rosario Eloísa Espinoza Aguirre

Supervisado por: 		Luz Lizbeth Miguel Díaz

Validado por:		Laura Gutiérrez Gonzales

Al respecto, cabe señalar que el mencionado participante no estableció un número para dicha consulta, por lo que considerando el contenido del pliego absolutorio de consulta se realizó la presente precisión con ocasión de la emisión del pronunciamiento.

Al respecto, cabe señalar que el mencionado participante no estableció un número para dicha consulta, por lo que considerando el contenido del pliego absolutorio de consulta se realizó la presente precisión con ocasión de la emisión del pronunciamiento.

A través del Comunicado N° 003-2015-OSCE/PRE se señaló que los procesos que se convoquen a partir del 20 de octubre del 2015 contarán con la funcionalidad del registro de participantes electrónico.