PRONUNCIAMIENTO N° 862-2015/DSU

Entidad:		Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé

Asunto: 		Licitación Pública Nº 0002-2015-HONADOMANI-SB, convocada para la “Adquisición de incubadoras neonatales para el servicio de neonatologia”.

- ANTECEDENTES

A través del Oficio N° 005-2015.CE.LP N° 0002-2015-HONADOMANI-SB, recibido el 31.JUL.2015, subsanado mediante Informe N° 0006-PCE-HONADOMANI-SB-2015, recibido el 04.AGO.2015, el Presidente del Comité Especial remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) las diez (10) observaciones formuladas por el participante ALBÚJAR MEDICA S.A.C., así como el Informe técnico respectivo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento.

Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de la denominación que les haya dado el participante, este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones.

Ahora bien, se advierte que las Observaciones N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 del participante ALBÚJAR MEDICA S.A.C. fueron acogidas,  por lo que no corresponde emitir pronunciamiento sobre estas, asimismo, se advierte que la Observación N° 10 contiene extremos que corresponden a solicitudes de información, constituyéndose como consulta, por lo que tampoco corresponde pronunciarnos sobre dichos extremos.

Sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Ley.

- OBSERVACIONES

Observante

ALBÚJAR MEDICA S.A.C.

Contra la no inclusión de la proforma de la prestación accesoria del contrato

Observación N° 6

El participante cuestiona que no se incluya la proforma del contrato de la prestación accesoria, pues señala que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso h) del artículo 26 de la Ley, es fundamental que la publicación del contrato de prestaciones accesorias, en ese sentido afirma que la proforma del contrato de las Bases se encontraría incompleta, debido a que solo  cuenta con la proforma del contrato principal, pese a que en su cláusula quinta se indica que corresponde suscribirse un contrato específico para las prestaciones accesorias, por lo que existiría un vicio al momento de aprobarse las Bases del proceso.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo V de la Sección Específica, se ha establecido en la Cláusula Quinta de la proforma del contrato lo siguiente:

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Asimismo, para las prestaciones accesorias, referidas en las Bases del presente proceso, se suscribirá un contrato específico.

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…) NO SE ACOGE. El Comité Especial aclara que en la proforma de contrato se señala en la Cláusula Quinta textualmente que para las prestaciones accesorias se suscribirá un contrato especifico lo cual precisa la condición de la contratación de acuerdo al Artículo 26 de la Ley de Contrataciones; asimismo que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral VI.7 de la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD se formalizará el contrato”.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Asimismo, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 26º de la Ley, las Bases de un proceso de selección, las cuales serán aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad, deben contener obligatoriamente la proforma de contrato, en el que se señale las condiciones de la contratación, salvo que corresponda solo la emisión de una orden de compra o de servicios.

Por otro lado, cabe indicar que en el numeral V.2 de la Directiva N° 009-2009-OSCE/CD “Lineamientos para la aplicación de la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias”, se establece que las prestaciones principales constituyen la esencia de la contratación realizada por la Entidad, mientras que las prestaciones accesorias están vinculadas al objeto del contrato y existen en función de la prestación principal, coadyuvando a que se viabilice, es decir, a que se haga efectiva según los términos y condiciones previstas por la Entidad.

Asimismo, en el numeral VI.7 de la precitada Directiva se establece que los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

Al respecto, de lo expuesto precedentemente, se advierte que la normativa de contrataciones ha previsto la posibilidad de suscribir un contrato con prestaciones accesorias, el cual puede estar contenido en el documento del contrato principal.

Ahora bien, en el presente caso, de la revisión de las Bases, así como de lo señalado por la Entidad en el pliego absolutorio, se advierte que se ha previsto la suscripción de un contrato de prestaciones accesorias, el cual se realizará de manera independiente al contrato principal, lo cual no resulta contrario a la normativa de contratación pública; sin embargo, la Entidad no ha consignado en las Bases la proforma de dicho contrato.

No obstante, considerando que es responsabilidad de la Entidad establecer las condiciones de contratación y, que el recurrente solicita que necesariamente se declare la nulidad del proceso, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación. Sin perjuicio de ello, en virtud del Principio de Transparencia, con ocasión de la integración de las Bases, deberá de publicarse la proforma del contrato de prestaciones accesorias, debiéndose sujetar su contenido a las condiciones y requerimientos previstos en las Bases.

Contra el lugar de la entrega

Observación N° 7

El participante cuestiona que se haya incluido al área usuaria como lugar de entrega y responsable de la recepción y conformidad de los bienes, pues señala que dicho requerimiento afecta la predictibilidad del proceso, toda vez que, acorde a lo señalado en el artículo 176 del Reglamento, el responsable de la recepción es el órgano de administración, por lo que solicita que se suprima la referencia al área usuaria como lugar de entrega u órgano encargado de la recepción y conformidad.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica, se ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

Como parte de las especificaciones técnicas se señala:

Lugar de entrega: almacén central y área usuaria

Posteriormente, como parte de las condiciones generales de la convocatoria se precisa que:

LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

- La entrega del bien se efectuará en el Almacén del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé – HONADOMANI/SB, sito en Av. Alfonso Ugarte N° 825 – Lima 01.

- El plazo máximo de entrega del bien es según lo establecido en los requerimientos técnicos mínimos del presente Capítulo. Este plazo se empieza a contabilizar a partir del día siguiente de la fecha de recepción de la orden de compra correspondiente, y el día final de dicho plazo, se convierte en la fecha límite de entrega.

- La fecha y el horario para la entrega del bien son de las 08:00 a las 13:00 horas de lunes a viernes y serán coordinados con el área usuaria.

(El subrayado es agregado)

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…) NO SE ACOGE. El Comité Especial señala que en aplicación al Artículo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado donde textualmente dice: “el área usuaria es el responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones”.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Por otro lado, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 26º de la Ley, las Bases de un proceso de selección, las cuales serán aprobadas por el Titular de la Entidad o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad, deben contener obligatoriamente el detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras a contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, así como el plazo de ejecución, según sea el caso.

Además, el artículo 176 del Reglamento establece que la recepción y conformidad responsabilidad del órgano de administración o, en su caso, del órgano establecido en las Bases.

De lo expuesto precedentemente, se advierte que, contrariamente a lo manifestado por el recurrente, la normativa de contrataciones ha previsto que la recepción y conformidad de los bienes puede estar a cargo del órgano de administración o del órgano establecido por la Entidad en las Bases, por lo que no resultaría contrario a la normativa de contratación pública que en las Bases se establezca que la fecha y el horario para la entrega de los bienes serán coordinados por el área usuaria.

Por otra parte, de la revisión de las Bases, se advierte que existe una incongruencia respecto del lugar de entrega, ya que por un lado se establece que el lugar de entrega se efectuará en el “almacén central y el área usuaria” y por otro lado, que se efectuará en el “almacén del hospital”.

No obstante, toda vez que es responsabilidad de la Entidad la determinación de las condiciones de contratación y dado que el participante solicita que se modifiquen, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la presente observación. Sin perjuicio de ello, con ocasión de la integración de las Bases, deberá de establecerse, de manera clara y precisa, en qué lugar se efectuará la entrega de los bienes objeto de la convocatoria.

Contra los requerimientos técnicos mínimos

Observaciones N° 8 y N° 9

Mediante la Observación N° 8 el participante cuestiona que se solicite que el equipo incubadora cuente con un nivel de ruido menor o igual a 44 decibeles dentro de la incubadora, con uso del humificador y 41 DB o menor sin uso del humificador, pues señala que dicho requerimiento no resulta razonable ni congruente, puesto que, acorde con lo señalado en la norma reglamentaria IEC 60601-2-19-2010/parte a11-“Requisitos particulares para la seguridad básica y funcional esencial de las incubadoras de bebe” (vigente desde el año 2010), el ruido en el habitáculo debe ser menor o igual a 60 BDA.

En ese sentido, manifiesta que no existe razonabilidad en establecer un rango arbitrario que va en contra del contenido de una norma, el cual restringiría la participación de múltiples marcas, por lo que, solicita que se modifique el nivel de ruido a 60 BDA.

A través de la Observación N° 9 cuestiona que se solicite que el equipo incubadora cuente con una alarma de ausencia de agua¸ pues señala que dicho requerimiento no se condice con la funcionabilidad del equipo, razón por la cual no resultaría razonable establecer dicho aspecto, por lo que, solicita que se suprima la exigencia de solicitar una alarma de ausencia de agua.

Pronunciamiento

De la revisión de las Bases, se advierte que en el Capítulo III de la Sección Específica, se ha establecido, entre otros aspectos, lo siguiente:

DESCRIPCIÓN REQUISITOS MÍNIMOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN

(…)

A03 Nivel de ruido menor o igual a 44 decibeles dentro de la incubadora, con uso del humificador y 41 DB o menor sin uso del humificador

(…)

A31 Alarma de humedad, nivel de agua bajo y alarma de ausencia de agua

Es el caso que, en el pliego absolutorio de observaciones, respecto a las Observaciones N° 8 y N° 9,  el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…) NO SE ACOGE. El Comité Especial señala que en aplicación al Artículo 11° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado donde textualmente dice: “el área usuaria es el responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo a lo indicado en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones. Además en su Artículo 4° de la Ley de Contrataciones del Estado Principios que rigen la contratación inciso j) considera: Principio de vigencia tecnológica. Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con avances científicos y tecnológicos. Por lo que los postores deberán contar en su cartera de servicios con equipos que cuenten con tecnología vigente y acorde a lo solicitado por la entidad”.

Asimismo, en el Informe N° 0006-PCE-HONADOMANI-SB-2015, remitido con ocasión de la elevación de las observaciones, el Comité Especial añade lo siguiente:

- Respecto a la Observación N° 8:

“Al respecto, el área usuaria precisa que la exigencia de cumplir un rango menor o igual a 44 decibeles responde a tomar en cuenta las recomendaciones dadas por la Academia Americana de Pediatría y el Comité de Salud Ambiental que mencionan que el nivel de ruido dentro del habitáculo de la incubadora debe ser menor a 44 DBA, para evitar en el recién nacido prematuro problemas de salud grave (hemorragias intracraneales, hipoacusia, etc).

Además, se ha demostrado que el ruido es un estímulo que genera respuestas fisiológicas inmediatas como: incremento en la saturación de oxígeno del neonato; y a largo plazo alteraciones en la audición y el desarrollo. Por lo que de acuerdo al artículo 4 de la Ley que rigen las contrataciones inciso j) considera: Principio de vigencia tecnológica. Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con avances científicos y tecnológicos”.

- Respecto a la Observación N° 9:

“(…) el área usuaria señala que la incubadora debe estar preparada para avisar cualquier circunstancia o anomalía que altere las condiciones ambientales del microclima dentro del habitáculo, por tal razón es necesario que la incubadora emita una alerta cuando la cámara de humedad este sin agua. Nuestro servicio tiene bastante rotación de pacientes y limitado personal asistencial, lo que exige proveedores de equipos de alta tecnología y elementos complementarios que lo hagan más eficientes y preventivos de situaciones de riesgo, para evitar daños en la salud de los recién nacidos”.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 13º de la Ley, concordado con el artículo 11º del Reglamento, la definición de los requerimientos técnicos mínimos es exclusiva responsabilidad de la Entidad, sin mayor restricción que la de permitir la mayor concurrencia de proveedores en el mercado, debiéndose considerar criterios de razonabilidad, congruencia y proporcionalidad.

Así, los requisitos técnicos mínimos cumplen con la función de asegurar a la Entidad que el postor ofertará lo mínimo necesario para cubrir adecuadamente la operatividad y funcionalidad de la obra requerida.

Adicionalmente, en el numeral 4.2 del "Formato de Resumen Ejecutivo" la Entidad ha declarado que, del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad ha indicado que existe pluralidad de proveedores y marcas que estarían en capacidad de cumplir con los requerimientos solicitados al equipo incubadora, entre los cuales figuran las empresas: JP Medical E.I.R.L. y NOVA MEDICAL S.A.C., las cuales ofertaron las marcas ERTUNC OZCAN y ATOM MEDICAL, respectivamente.

Ahora bien, en el presente caso se advierte que la Entidad, acorde a su competencia y a la necesidad que pretende satisfacer, ha establecido que el equipo incubadora cuente con un nivel de ruido menor o igual a 44 decibeles y con una alarma de ausencia de agua, asimismo manifiesta que dichas características son necesarias para cumplir con efectividad el servicio de salud que se pretende satisfacer con el equipo incubadora.

En ese sentido, considerando que es prerrogativa y responsabilidad de la Entidad establecer los requerimientos técnicos mínimos, lo que incluye las características solicitadas al equipo incubadora, y considerando que el participante solicita que se modifiquen y/o supriman las referidas características de acuerdo a su interés particular, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER las Observaciones Nº 8 y N° 9.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad la determinación de los requisitos técnicos mínimos, en caso corresponda, el área usuaria y/o las dependencias técnicas encargadas de la determinación de los requerimientos técnicos mínimos deberán rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre aspectos de las especificaciones técnicas.

Contra el resumen ejecutivo

Observación N° 10

Mediante la Observación N° 10 el participante cuestiona que, de las tres (3) fuentes consignadas en el resumen ejecutivo, las fuentes: valores históricos y datos obtenidos del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado establecido no deberían ser consideradas como válidas por las siguientes razones:

- En el detalle de precios históricos de la Entidad, se describe a la AMC 022-2012-HONADOMANI. Adjudicado a la empresa Dragger Perú S.A.C.  en el año 2012, no siendo válida dicha fuente, toda vez que la antigüedad supera el plazo de vigencia detallado en el artículo 16 del Reglamento. Igualmente las especificaciones técnicas requerida en el presente proceso son distintas al proceso establecido en la fuente de precio histórico.

- En el detalle del SEACE, se describe a la ADS 06-2015-HSID-PISCO adjudicado a la empresa ROCA S.A.C. en el año 2012, no siendo válida dicha fuente, toda vez que las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso son distintas del proceso establecido en dicha fuente.

- En el detalle de fuente de cotizaciones, se advierte que la empresa JP Medical E.I.R.L. aparece ofertando la marca ERTUNC OZCAN; sin embargo, de la búsqueda del registro sanitario de DIGEMID, se advierte que no existe registro sanitario de la referida marca a favor de la empresa JP Medical E.I.R.L., por lo que, solo la cotización de la empresa NOVA MEDICAL S.A.C. cumple con las especificaciones técnicas, en ese sentido no existiría pluralidad de marcas.

Pronunciamiento

Al respecto, cabe indicar que, en el pliego absolutorio de observaciones, al absolver la presente observación,  el Comité Especial señaló lo siguiente:

“(…) NO SE ACOGE. El Comité Especial señala que en aplicación al Artículo 11° del Reglamento donde textualmente dice: “el área usuaria es el responsable de definir con precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera para el cumplimiento de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad de acuerdo a lo indicado en el artículo 13 de la Ley de Contrataciones. Además agregamos que está dentro del Reglamento en su artículo 12°”.

Por otro lado, al absolver la única observación presentada por el participante DRAEGER PERU S.A.C., a través de la cual se cuestionó la pluralidad de proveedores y de marcas, el Comité Especial manifestó que las empresas: JP Medical E.I.R.L. y NOVA MEDICAL S.A.C., las cuales ofertaron las marcas ERTUNC OZCAN y ATOM MEDICAL, respectivamente, sí cumplen con las especificaciones técnicas, asimismo, señaló que las fuentes empleadas para determinar el valor referencial se encuentran de acuerdo a lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley y 11 del Reglamento, es competencia del área usuaria de la Entidad definir en las especificaciones técnicas o términos de referencia, según se trate de bienes o servicios, respectivamente, las características técnicas, condiciones, cantidad y calidad del bien o servicio requerido para satisfacer su necesidad.

De otro lado, los artículos 27 de la Ley y 12 del Reglamento establecen que es competencia del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad determinar el valor referencial; para tal efecto, sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia definidos por el área usuaria, dicho órgano debe realizar un estudio de las posibilidades que ofrece el mercado.

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento precisa que, para realizar el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, deben emplearse, por lo menos, dos (2) fuentes como: Presupuestos y cotizaciones actualizados, que provengan de personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades materia de la convocatoria, incluyendo a fabricantes cuando corresponda; páginas webs de proveedores; catálogos; precios históricos; estructuras de costos; información de procesos con Buena Pro consentida publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE; u otras que resulten adecuadas según el objeto de la contratación y sus características particulares. Estas fuentes permitirán al órgano encargado de las contrataciones recabar información relevante sobre los precios y demás condiciones del mercado, a partir de la cual determinará el valor referencial.

Ahora bien, cabe indicar que, de la revisión del Formato del Resumen Ejecutivo del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se advierte que, a fin de determinar el valor referencial, la Entidad recurrió a las fuentes: cotizaciones, pecios históricos y precios del SEACE, asimismo, de la revisión del Formato de cuadro comparativo, se advierte que se ha consignado que las empresas: JP Medical E.I.R.L. y NOVA MEDICAL S.A.C., las cuales ofertaron las marcas ERTUNC OZCAN y ATOM MEDICAL, respectivamente, cumplen con las especificaciones técnicas requeridas al equipo incubadora.

Asimismo, se advierte que, el procedimiento y/o metodología utilizada por la Entidad para establecer el valor referencial fue el menor precio de las fuentes cotizaciones, el cual correspondió a la empresa NOVA MEDICAL S.A.C.

En ese sentido, y considerando que la Entidad ha declarado que existe pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con las características del equipo solicitados en lo requerimientos técnicos mínimos y dado que la información consignada en el SEACE tiene carácter de declaración jurada, este Organismo Supervisor ha decidido NO ACOGER la Observación N° 10.

Asimismo, es preciso señalar que, siendo responsabilidad exclusiva de la Entidad efectuar la evaluación del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en caso corresponda, el órgano encargado de las contrataciones deberá rendir cuentas ante la el Titular de la Entidad, Contraloría General de la República, Ministerio Público, Poder Judicial y/o ante otros organismos competentes, no siendo este Organismo Supervisor perito técnico sobre temas de mercado.

- CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto, este Organismo Supervisor ha dispuesto:

  - El Comité Especial deberá cumplir con lo dispuesto por este Organismo Supervisor al absolver las observaciones indicadas en el numeral 2 del presente Pronunciamiento.

  - El Comité Especial deberá tener en cuenta las observaciones formuladas en el numeral 3 del presente Pronunciamiento a fin de efectuar las modificaciones a las Bases que hubiere a lugar.

  - Publicado el Pronunciamiento del OSCE en el SEACE, el Comité Especial deberá implementarlo estrictamente, aun cuando ello implique que dicho órgano acuerde bajo responsabilidad, la suspensión temporal del proceso y/o la prórroga de sus etapas, en atención a la complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario realizar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento.

  - Al momento de integrar las Bases el Comité Especial deberá modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro, para lo cual deberá considerar que, de conformidad con lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento, en tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para que el registro de participantes sea electrónico, las personas naturales y jurídicas que deseen participar en el presente proceso de selección podrán registrarse hasta un (1) día después de haber quedado integradas las Bases, y que, a tenor del artículo 24 del Reglamento, entre la integración de Bases y la presentación de propuestas no podrá mediar menos de cinco (5) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases Integradas en el SEACE.

  - A efectos de integrar las Bases, el Comité Especial también deberá incorporar al texto original de las Bases todas las correcciones, precisiones y/o modificaciones dispuestas en el pliego de absolución de consultas, en el pliego de absolución de observaciones y en el Pronunciamiento, así como las modificaciones dispuestas por este Organismo Supervisor en el marco de sus acciones de supervisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento.

  - Conforme al artículo 58 del Reglamento, compete exclusivamente al Comité Especial implementar estrictamente lo dispuesto por este Organismo Supervisor en el presente Pronunciamiento, bajo responsabilidad, no pudiendo continuarse con el trámite del proceso en tanto las Bases no hayan sido integradas correctamente, bajo sanción de nulidad de todos los actos posteriores.

  - En caso la Entidad continúe con el proceso sin sujetarse a lo dispuesto en el presente Pronunciamiento, tal actuación constituirá un elemento a tomar en cuenta para la no emisión de las constancias necesarias para la suscripción del respectivo contrato; siendo que la dilación del proceso y los costos en los que podrían incurrir los postores y el ganador de la buena pro son de exclusiva responsabilidad de la Entidad.

Jesús María, 18 de agosto de 2015.

Elaborado:         Nilda Vargas Cubas

Supervisado:      Anthony Laura Silva

Validado:            Pamela Hawkins Tacchino

No obstante, debe tenerse en cuenta que, en caso exista la imposibilidad de consultar más de una fuente, la Entidad debe fundamentar tal situación en el resumen ejecutivo del valor referencial que se publicará conjuntamente con la convocatoria del respectivo proceso de selección.